## Załącznik nr 2-1                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/4/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Analizator do badań koagulologii (dzierżawa)

na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Analizator fabrycznie nowy. Rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak |  |
|  | 2 | Analizator nablatowy w pełni zautomatyzowany składający się z części pomiarowej, wraz z komponentami niezbędnymi do jego autonomicznej obsługi( komputer sterujący pracą analizatora, wbudowany ekran dotykowy), urządzenia zasilania awaryjnego UPS zapewniającego bezprzewodową pracę w przypadku braku prądu lub zaniku napięcia urządzenia dostosowane do mocy urządzeń odbiorczych. Podtrzymujący pracę przez min. 20 minut. | Tak/Podać |  |
|  | 3. | Wymiary analizatora:głębokość nie więcej niż 70 cm, szerokość nie więcej niż 55 cm | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Analizator wyposażony w przebijak korków do probówek systemu zamkniętego | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Możliwość oznaczenia: PT- czas protrombinowy, APTT(czas częściowej tromboplastyny po aktywacji), fibrynogenu, D-Dimerów; wyliczenie INR Ilość badań: zadanie nr 1 | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Możliwość oznaczeń metodami parametrów hemostazy: wykrzepiania(optyczna), chromogennymi (odczyt kolorymetryczny), immunoturbidymetryczna | Tak |  |
|  | 7. | Oznaczenie fibrynogenu metodą Clausa z rozcieńczeniem próbki, liniowość fibrynogenu 30-900 mg/dl | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Zastosowanie ludzkiej tromboplastyny rekombinowanej z fosfolipidami syntetycznymi do oznaczenia czasu protrombinowego; ISI=1,0 +/- 0,1 | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Odczynnik do D-Dimerów posiadający certyfikaty FDA potwierdzający użyteczność kliniczną przy wykluczeniu zatorowości płucnej i żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej | Tak/Podać |  |
|  | 10. | Wydajność analizatora co najmniej 100 ozn /godz PT , APTT, | Tak/Podać |  |
|  | 11. | Aparat powinien być wyposażony w system pipetujący co najmniej w dwie igły: do pipetowania odczynników i próbek badanych. | Tak/Podać |  |
|  | 12. | Igły wyposażone w czujniki aspiracji oraz poziomu płynów i odpowiednio odczynników eliminujące efekt kontaminacji. | Tak |  |
|  | 13. | Aparat winien być wyposażony w minimum 8 kanałów pomiarowych | Tak |  |
|  | 14. | Ilość miejsc próbkowych na pokładzie analizatora nie mniej niż 50 ,próbki wstawiane w statywach | Tak |  |
|  | 15. | Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora | Tak/Podać |  |
|  | 16. | Możliwość oznaczenia próbek cito. | Tak/Podać |  |
|  | 17. | Automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek. | Tak |  |
|  | 18. | Aparat wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych do odczytu odczynników | Tak/Podać |  |
|  | 19. | Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację załadowanych na pokład analizatora próbek pacjenta | Tak |  |
|  | 20. | Możliwość pracy bezpośrednio z próbkami pierwotnymi bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków; możliwość wykonywania oznaczeń próbek pediatrycznych | Tak |  |
|  | 21. | Układ chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora (wszystkich, które tego wymagają zgodnie z zaleceniem producenta) | Tak |  |
|  | 22 | Automatyczny system rozcieńczania próbek poza liniowością metody. Automatyczne powtarzanie pomiaru w przypadku wystąpienia wyników budzących wątpliwość. | Tak |  |
|  | 23 | Automatyczna kalibracja,wraz z przechowywaniem danych kalibracyjnych | Tak/Podać |  |
|  | 24 | Automatyczna kontrola jakości | Tak/Podać |  |
|  | 25 | Oprogramowanie aparatu wyposażone w bazę danych pacjentów, dane kalibracji, w system kontroli jakości wykonywanych badań, wykresy Levely-Jennigsa, zasada Westgarda | Tak/Podać |  |
|  | 26 | Kuwety jednorazowego użytku. Analizator winień pracować w oparciu o pojedyncze, kuwety pomiarowe, ilość kuwet na pokładzie analizatora minimum 200 sztuk. | Tak/Podać |  |
|  | 27 | Zapewnienie bezpłatnego udziału w programie Kontroli Jakości Standlab. Program kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dotyczący analizy statystycznej na dowolnych materiałach kontrolnych umożliwiający porównanie w grupie w obrębie takiej samej serii materiału kontrolnego. | Tak/Podać |  |
|  | 28 | Bezpłatny udział w Międzynarodowej Kontroli Jakości firmy Randox dla wszystkich parametrów wg harmonogramu kontroli na koszt oferenta (wliczone w cenę oferty). | Tak/Podać |  |
|  | 29 | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) firmy Nexus na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentacją w tym dokumentację w zakresie integracji z systemami Zamawiającego. Dokumentacja w zakresie integracji musi co najmniej zawierać opis zakresu integracji, metody realizacji integracji wraz z wykorzystanymi protokołami/mechanizmami komunikacji i ich wersjami. | Tak |  |
|  | 30 | Zamawiający dopuszcza zdalny serwis aparatu i obsługę realizowane poprzez bezpieczne połączenia VPN lub za pomocą aplikacji przeznaczonych do realizacji wsparcia zdalnego. W zakresie obsługi zdalnej należy ustalić szczegóły techniczne z Działem Informatyki Zamawiającego na etapie uruchamiania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, których użytkowanie jest zgodne z licencją producenta zastosowanego rozwiązania oraz posiadającego aktualne wsparcie producenta i dokumentację. Dostawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową dokumentację wymagań komunikacyjnych i sieciowych (porty, protokoły, adresy docelowe, i in.) analizatora laboratoryjnego. Dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie aktualności systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowanego w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga umożliwienia instalacji użytkowanego systemu bezpieczeństwa klasy EDR/XDR w dostarczanych urządzeniach i działającego co najmniej w trybie monitorowania o ile stosowane oprogramowanie przez Dostawcę będzie obsługiwane przez system Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Dostawcy cyklicznych kwartalnych przeglądów dostarczonych urządzeń w zakresie aktualności oprogramowania oraz dostarczonych dokumentacji. | Tak |  |
|  | 31 | Aktualizacja oprogramowania analizatora podczas trwania umowy | Tak |  |
|  | 32 | Archiwizacja wyników i Kontroli Jakości. | Tak |  |
|  | 33. | Kuwety reakcyjne jednorazowe, pobierane i utylizowane pojedynczo, nie łączone w bloki rotory lub segmenty-paski(brak strat w przypadku wykonania pojedynczego oznaczenia) Zasady oceny punktowej: Tak- 10 pkt Nie -0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 34. | Możliwość mrożenia dedykowanego materiału kontrolnego potwierdzona w dokumentach producenta (ulotki odczynnikowe) Zasady oceny punktowej: Tak -5 pkt Nie - 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 35. | Możliwość stosowania jednocześnie różnego rodzaju probówek w jednym statywie Zasady oceny punktowej: Tak-5 pkt Nie -0 pkt | Nie/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.) Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Interwencja bezpłatnego serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, pocztą elektroniczną). Dostawca dostarczy dla personelu laboratorium instrukcje postępowania w przypadku awarii urządzenia lub jego wadliwego nie w pełni funkcjonalnego działania w tym scenariusze obejmujące funkcjonalności związane z integracją z systemami Zamawiającego dotyczące m.in. identyfikacji i reagowania na problemy komunikacyjne pomiędzy systemami. | Tak |  |
| 3 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 24 godzin | Tak |  |
| 4 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 5 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 6 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Tak |  |
| 7 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 8 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 9 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej