## Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/4/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości (dzierżawa)

na 36 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Analizator po aktualnym przeglądzie serwisowym. Rok produkcji nie starszy niż 2022. | Tak |  |
|  | 2 | W systemie inkubacyjno-pomiarowym w systemie do 30 miejsc z zastrzeżeniem prawa wymiany aparatu na większy jeśli wzrośnie liczba badań. | Tak/Podać |  |
|  | 3. | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką UPS. Komputer będący intergralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Pełna automatyzacja badań ( napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie ) w obrębie aparatu | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Oznaczenie identyfikacji i antybiogramu Wykonywane na oddzielnych testach | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Ilość dołków w testach identyfikacyjnych i antybiogramowych Zawierające do maksimum 100 dołków | Tak |  |
|  | 7. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Możliwość identyfikacji ponad 400 gatunków drobnoustrojów, w tym: - bakterii Gram-ujemnych - bakterii Gram-dodatnich - Neisseria, Haemophilus - bakterii beztlenowych i Corynebacterium - grzybów drożdżopodobnych | Tak/Podać |  |
|  | 10. | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla: - bakterii Gram-ujemnych - bakterii Gram-dodatnich - grzybów drożdżopodobnych | Tak/Podać |  |
|  | 11. | Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości większości drobnoustrojów od 6-8 godzin | Tak/Podać |  |
|  | 12. | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywoływania reakcji biochemicznej | Tak |  |
|  | 13. | Wynik wrażliwości Podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R ) | Tak |  |
|  | 14. | Interpretacja wyników lekowrażliwości W oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST | Tak |  |
|  | 15. | Zaawansowany System Ekspertowy Przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych. | Tak/Podać |  |
|  | 16. | Program do kontroli jakości Oddzielny, będący częścią systemu | Tak/Podać |  |
|  | 17. | Wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego Nie większe niż ( WxGxSz ) 80x80x80 cm | Tak |  |
|  | 18. | Ciężar aparatu do 80 kg | Tak/Podać |  |
|  | 19. | Komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu | Tak |  |
|  | 20. | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows | Tak |  |
|  | 21. | Analizator wyposażony w UPS w zewnętrzny komputer , monitor, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiającą drukowanie z sieci ( w cenę oferty należy wliczyć również koszt ewentualnych materiałów eksploatacyjnych drukarki ) | Tak |  |
|  | 22 | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) firmy Nexus na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentacją w tym dokumentację w zakresie integracji z systemami Zamawiającego. Dokumentacja w zakresie integracji musi co najmniej zawierać opis zakresu integracji, metody realizacji integracji wraz z wykorzystanymi protokołami/mechanizmami komunikacji i ich wersjami. | Tak |  |
|  | 23 | Zamawiający dopuszcza zdalny serwis aparatu i obsługę realizowane poprzez bezpieczne połączenia VPN lub za pomocą aplikacji przeznaczonych do realizacji wsparcia zdalnego. W zakresie obsługi zdalnej należy ustalić szczegóły techniczne z Działem Informatyki Zamawiającego na etapie uruchamiania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, których użytkowanie jest zgodne z licencją producenta zastosowanego rozwiązania oraz posiadającego aktualne wsparcie producenta i dokumentację. Dostawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową dokumentację wymagań komunikacyjnych i sieciowych (porty, protokoły, adresy docelowe, i in.) analizatora laboratoryjnego. Dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie aktualności systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowanego w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga umożliwienia instalacji użytkowanego systemu bezpieczeństwa klasy EDR/XDR w dostarczanych urządzeniach i działającego co najmniej w trybie monitorowania o ile stosowane oprogramowanie przez Dostawcę będzie obsługiwane przez system Zamawiającego. Zamawiający wymaga od Dostawcy cyklicznych kwartalnych przeglądów dostarczonych urządzeń w zakresie aktualności oprogramowania oraz dostarczonych dokumentacji. | Tak/Podać |  |
|  | 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.) Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Interwencja bezpłatnego serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, pocztą elektroniczną). Dostawca dostarczy dla personelu laboratorium instrukcje postępowania w przypadku awarii urządzenia lub jego wadliwego nie w pełni funkcjonalnego działania w tym scenariusze obejmujące funkcjonalności związane z integracją z systemami Zamawiającego dotyczące m.in. identyfikacji i reagowania na problemy komunikacyjne pomiędzy systemami. | Tak |  |
| 3 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 24 godzin | Tak |  |
| 4 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 5 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 6 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Tak |  |
| 7 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 8 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 9 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej