Załącznik nr 2-2                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/4/26
                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Analizator do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania ich lekowrażliwości (dzierżawa)

na 36 miesięcy
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1.
	Analizator po aktualnym przeglądzie serwisowym. Rok produkcji nie starszy niż 2022. 
	Tak
	

	
	2
	W systemie inkubacyjno-pomiarowym w systemie do 30 miejsc z zastrzeżeniem prawa wymiany aparatu na większy jeśli wzrośnie liczba badań.
	Tak/Podać
	

	
	3.
	System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką UPS. Komputer będący intergralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
	Tak/Podać
	

	
	4.
	Pełna automatyzacja badań ( napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie ) w obrębie aparatu
	Tak/Podać
	

	
	5
	Oznaczenie identyfikacji i antybiogramu
Wykonywane na oddzielnych testach
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Ilość dołków w testach identyfikacyjnych i antybiogramowych
Zawierające do maksimum 100 dołków
	Tak
	

	
	7.
	Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane
	Tak/Podać
	

	
	8.
	Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
	Tak/Podać
	

	
	9
	Możliwość identyfikacji ponad 400 gatunków drobnoustrojów, w tym:
- bakterii Gram-ujemnych
- bakterii Gram-dodatnich
- Neisseria, Haemophilus
- bakterii beztlenowych i Corynebacterium
- grzybów drożdżopodobnych
	Tak/Podać
	

	
	10.
	Możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla:
- bakterii Gram-ujemnych
- bakterii Gram-dodatnich
- grzybów drożdżopodobnych
	Tak/Podać
	

	
	11.
	Średni czas identyfikacji i lekowrażliwości większości drobnoustrojów od 6-8 godzin
	Tak/Podać
	

	
	12.
	Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywoływania reakcji biochemicznej
	Tak
	

	
	13.
	Wynik wrażliwości
Podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii ( S,I,R )
	Tak
	

	
	14.
	Interpretacja wyników lekowrażliwości
W oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST
	Tak
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	15.
	Zaawansowany System Ekspertowy
Przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. Interpretacja wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych.
	Tak/Podać
	

	
	16.
	Program do kontroli jakości
Oddzielny, będący częścią systemu
	Tak/Podać
	

	
	17.
	Wymiary modułu inkubacyjno-pomiarowego
Nie większe niż ( WxGxSz ) 80x80x80 cm
	Tak
	

	
	18.
	Ciężar aparatu do 80 kg
	Tak/Podać
	

	
	19.
	Komentarze definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu
	Tak
	

	
	20.
	Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows
	Tak
	

	
	21.
	Analizator wyposażony w UPS w zewnętrzny komputer , monitor, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiającą drukowanie z sieci ( w cenę oferty należy wliczyć również koszt ewentualnych materiałów eksploatacyjnych drukarki )
	Tak
	

	
	22
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) firmy Nexus na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca analizatora/urządzenia.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentacją w tym dokumentację w zakresie integracji z systemami Zamawiającego.  Dokumentacja w zakresie integracji musi co najmniej zawierać opis zakresu integracji, metody realizacji integracji wraz z wykorzystanymi protokołami/mechanizmami komunikacji i ich wersjami.
	Tak
	

	
	23
	Zamawiający dopuszcza zdalny serwis aparatu i obsługę realizowane poprzez bezpieczne połączenia VPN lub za pomocą aplikacji przeznaczonych do realizacji wsparcia zdalnego. W zakresie obsługi zdalnej należy ustalić szczegóły techniczne z Działem Informatyki Zamawiającego na etapie uruchamiania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, których użytkowanie jest zgodne z licencją producenta zastosowanego rozwiązania oraz posiadającego aktualne wsparcie producenta i dokumentację. Dostawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową dokumentację wymagań komunikacyjnych i sieciowych (porty, protokoły, adresy docelowe, i in.) analizatora laboratoryjnego.
Dostawca jest odpowiedzialny za utrzymanie aktualności systemu operacyjnego i oprogramowania użytkowanego w ramach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga umożliwienia instalacji użytkowanego systemu bezpieczeństwa klasy EDR/XDR w dostarczanych urządzeniach i działającego co najmniej w trybie monitorowania o ile stosowane oprogramowanie przez Dostawcę będzie obsługiwane przez system Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od Dostawcy cyklicznych kwartalnych przeglądów dostarczonych urządzeń w zakresie aktualności oprogramowania oraz dostarczonych dokumentacji.
	Tak/Podać
	

	
	24
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak/Podać
	


                                                                                                                                           
	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.)
Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny

	Tak
	

	2
	Interwencja bezpłatnego serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, pocztą elektroniczną).
Dostawca dostarczy dla personelu laboratorium instrukcje postępowania w przypadku awarii urządzenia lub jego wadliwego nie w pełni funkcjonalnego działania w tym scenariusze obejmujące funkcjonalności związane z integracją z systemami Zamawiającego dotyczące m.in. identyfikacji i reagowania na problemy komunikacyjne pomiędzy systemami. 

	Tak
	

	3
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 24 godzin
	Tak
	

	4
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	Tak
	

	5
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak
	

	6
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Tak
	

	7
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej
