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Załącznik nr 2-2 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/26

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2 – EKG 


	
EKG – 3 szt.



	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Dotykowy ekran min. 12 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px.

Zasady oceny punktowej:
12 cali – 0 pkt
Powyżej 12 cali – 10 pkt
	Tak/podać
	

	2. 
	Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania):
- Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut.
- Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności.
- Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa).
	Tak
	

	3. 
	Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami.
	Tak
	

	4. 
	Czytnik kodów kreskowych i QR
	Tak
	

	5. 
	Moduł do rejestracji późnych potencjałów komorowych
	Tak
	

	6. 
	Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny
	Tak
	

	7. 
	Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod.
	Tak
	

	8. 
	Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY 
	Tak
	

	9. 
	Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: 
- sygnału dźwiękowego,
- ikony na wyświetlaczu,
- diody LED.
	Tak 
	

	10. 
	Taca na papier mieszcząca min. 40 metrów bieżących papieru w jednym arkuszu
	Tak 
	

	11. 
	Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie
	Tak
	

	12. 
	Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach:
Długość 280 mm ± 0.2 mm;
Szerokość 210 mm ± 0.5 mm;
Oraz
Długość 280 mm ± 0.2 mm;
Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm,
Wykrywanie znacznika perforacji.
	Tak
	

	13. 
	Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: 
- Informacje o pacjencie 
- Data i godzina wykonania badania
- Rodzaj i długość badania
- Login wykonującego badania
- Odprowadzenia EKG
- Sugerowana interpretacja
- Pomiary EKG:
- podstawowe pomiary krzywych EKG
- Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST
- Wstęga rytmu w badaniu EKG
- Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG
- Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG
- Pole podsumowania
Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P)
	Tak
	

	14. 
	Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: 
-Tętno,
- imię i nazwisko pacjenta, 
- identyfikator pacjenta, 
- godzina, 
- wskaźnik naładowania baterii, 
- powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, 
- zapis krzywych EKG, 
- ciśnienie krwi, 
- waga i wzrost pacjenta, 
- oznaczenia elektrod, 
- ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, 
- asystent podłączenia elektrod, 
- wskazanie odłączenia elektrod, 
- login wykonującego badanie, 
- Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych.
	Tak 
	

	15. 
	Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID 

Zasady oceny punktowej:
Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
	Tak/Nie 
	

	16. 
	Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji
	Tak 
	

	17. 
	Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania
	Tak 
	

	18. 
	Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami.
	Tak 
	

	19. 
	Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania.
	Tak 
	

	20. 
	Rejestracja i ocenę późnych potencjałów komorowych w profilu SAECG
	Tak 
	

	21. 
	"Profil Niestandardowy" dla spoczynkowego EKG.
- Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG
- Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut
Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania.
	Tak 
	

	22. 
	Przycisk "Szybkie EKG" na ekranie logowania.
- Umożliwia zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych).
- Zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia.
	Tak 
	

	23. 
	Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc
	Tak 
	

	24. 
	Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału
	Tak 
	

	25. 
	Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50
	Tak 
	

	26. 
	Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50
	Tak 
	

	27. 
	Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20
	Tak 
	

	28. 
	Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych
	Tak 
	

	29. 
	10 fizycznych odprowadzeń
	Tak 
	

	30. 
	12 kanałów EKG
	Tak 
	

	31. 
	W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R.
	Tak 
	

	32. 
	Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu)
	Tak 
	

	33. 
	Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera.
	Tak 
	

	34. 
	Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s.
	Tak 
	

	35. 
	W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń.
	Tak 
	

	36. 
	W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20
	Tak 
	

	37. 
	W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG
	Tak 
	

	38. 
	Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników.
	Tak 
	

	39. 
	Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania.
	Tak 
	

	40. 
	Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer.
	Tak 
	

	41. 
	Zestawy filtrów w trybie Auto: 
- Predefiniowany zestaw
- Automatyczny dobór filtrów.
- Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów
- Możliwość wyłączenie filtrów
	Tak 
	

	42. 
	Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz.
	Tak 
	

	43. 
	Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny.
	Tak 
	

	44. 
	Możliwość ponownego filtrowania sygnału
	Tak 
	

	45. 
	Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją
	Tak 
	

	46. 
	Innowacyjny system zdalnego sterowania umożliwiający
przeprowadzenie zapisu EKG ze znacznej odległości oraz ocenę jakości kontaktu elektrod
	Tak 
	

	47. 
	Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz
	Tak 
	

	48. 
	Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity
	Tak 
	

	49. 
	Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS
	Tak 
	

	50. 
	Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms
	Tak 
	

	51. 
	Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM
	Tak 
	

	52. 
	Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa
	Tak 
	

	53. 
	Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 900 raportów
	Tak 
	

	54. 
	Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godziny
	Tak 
	

	55. 
	Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 8,5 godzin
	Tak 
	

	56. 
	Czas ładowania max. 4 godziny
	Tak 
	

	57. 
	Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych
	Tak 
	

	58. 
	Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI
	Tak 
	

	59. 
	Tryb Hotspot WiFi i LAN
	Tak 
	

	60. 
	Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN
	Tak 
	

	61. 
	Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu)
	Tak 
	

	62. 
	Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty.
	Tak 
	

	63. 
	Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji
	Tak 
	

	64. 
	Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności)
	Tak 
	

	65. 
	Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: 
IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25,
CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej,
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745,
Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).
	Tak 
	

	66. 
	W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w:
- Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia
- Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny
- Kuwetę na akcesoria
Uchwyt na kabel pacjenta Uchwyt na  czytnik kodów kreskowych
	Tak 
	

	INNE:

	67. 
	Oferowany sprzęt musi charakteryzować się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym.
W przypadku produktów związanych z energią, dla których w formie aktów delegowanych Komisji Europejskiej przyjęta została etykieta energetyczna, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej etykiety energetycznej potwierdzającej osiąganie najwyższych poziomów efektywności energetycznej.
Jeżeli dla danego produktu nie została przewidziana etykieta energetyczna, a obowiązują wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach Komisji UE wydanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., wymagane jest przedłożenie certyfikatu zgodności CE potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymagań zharmonizowanych norm.
W pozostałych przypadkach, na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji producenta lub niezależnej jednostki oceniającej zgodność, zawierającej dane techniczne dotyczące zużycia energii.
Powyższe dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze.
	Tak 
	

	68. 
	Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.)
	Tak 
	




	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) 
Zasady oceny punktowej:
24 m-ce – 0 pkt
36 m-cy i więcej – 10 pkt
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	Tak
	

	11.
	[bookmark: _GoBack]Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
          data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej
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