## Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Kardiomonitory wraz ze stacją centralną

Kardiomonitory 4 szt. wraz ze stacją centralną 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu: |  |  |  |
| Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| - | KARDIOMONITOR PACJENTA - 4 szt. | - | - |
|  | Wysokiej klasy monitor pacjenta o konstrukcji modułowej. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów. | TAK |  |
|  | Waga monitora max. 8 kg ±10%. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o zdalny, bezprzewodowy sterownik, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów). | TAK |  |
| - | Ekran | - | - |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy. Przekątna ekranu min. 15 ". Zasady oceny punktowej: 15" – 0 pkt Powyżej – 10 pkt | TAK - podać |  |
|  | Monitor umożliwiający użytkownikowi zaprogramowanie min. 8 układów wyświetlania danych, między którymi można przechodzić bez przerywania monitorowania i przechodzenia do menu. | TAK |  |
|  | Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez Użytkownika z pośród min. 20 dostępnych kolorów. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu: min. 1300 x 700. | TAK |  |
|  | Ekran „Duże Liczby”. | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 11 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. | TAK |  |
|  | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru przez Użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych na 2 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca”. | TAK |  |
| - | Obsługa | - | - |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
|  | Sterowanie poprzez pojemnościowy ekran dotykowy bez użycia pokrętła. | TAK |  |
| - | Zasilanie | - | - |
|  | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% . | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora głównego z wbudowanego litowo-jonowego akumulatora min. 60 minut pracy. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową, wewnętrzną, drugą baterię. | TAK |  |
| - | Praca w sieci | - | - |
|  | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk, możliwość zdalnego wyciszenia alarmu występującego w innym monitorze. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 18 stanowisk. | TAK |  |
|  | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania realizowane bezpośrednio z poziomu monitora pacjenta bez udziału centrali/serwerów. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 bezpośrednio z kardiomonitrora. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające podgląd danych monitorowania (min. danych cyfrowych i krzywych dynamicznych) na urządzeniach mobilnych opartych o systemy iOS i Android oraz urządzeń z systemem Windows. Funkcja dostępna z wykorzystaniem własnej infrastruktury sieciowej szpitala oraz poprzez bezpieczne połączenie typu VPN z siecią szpitala. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zaoferowanego systemu monitorowania do zewnętrznych systemów zarządzania alarmami typu DAS (ang. distributed alarm system) | TAK |  |
| - | Alarmy | - | - |
|  | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych. | TAK |  |
|  | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez Użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość tymczasowego zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na stałe. | TAK |  |
|  | Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. Przechowywanie danych w monitorze pacjenta niezależnie od centrali monitorowania/serwerów. | TAK |  |
|  | Dedykowana pamięć min. 5000 zdarzeń arytmii, która jest niezależna od historii innych alarmów. Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii. Możliwość podglądu min. 5 sekundowego odcinka EKG przypisanego do alarmu arytmii. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości pomiarów. | TAK |  |
| - | Zapamiętywanie danych | - | - |
|  | Zapis danych w następujących dedykowanych oknach przeglądu: trendy tabelaryczne, trendy graficzne, trend NIBP, „funkcje płucne”, lista ST, historia alarmów, historia arytmii, OCRG. | TAK |  |
|  | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 72 godzin, w tym trendu OCRG. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu graficznego oraz min. 2 niezależne okna trendu tabelarycznego. | TAK |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja min. 8 parametrów w trendzie graficznym z min. 72h | TAK PODAĆ |  |
|  | Niezależna od centrali systemu monitorowania funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych. Długość wyświetlanej krzywej min. 60 sek. Możliwość wydruku przebiegu krzywych na drukarce sieciowej bezpośrednio z okna kardiomonitora. | TAK PODAĆ |  |
|  | Monitor wyposażony jest w niezależne okno prezentacji odcinka ST. Prezentacja odcinka ST w postaci zapisu krzywej ST, wartości cyfrowej ST i czasu jego rejestracji. Funkcja wyboru referencyjnych odcinków ST z pośród zapisanych w oknie pamięci ST. Możliwość rejestracji wartości dla 12 odprowadzeń i zapamiętania min. 2000 odcinków. | TAK |  |
|  | Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 72 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana. | TAK |  |
|  | Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 10 minut, z możliwością regulacji czasu przez Użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo. | TAK |  |
|  | Synchronizacja czasowa pomiędzy oknami przeglądu danych retrospektywnych: trendami tabelarycznymi, trendami graficznymi, „funkcją holterowską”, oknem alarmów Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu. | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podglądu bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych oraz danych retrospektywnych (trendów, graficznej prezentacji ST itp.) w taki sposób, że okno podglądu danych retrospektywnych nie przysłania bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| - | EKG | - | - |
|  | Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. - Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. | TAK PODAĆ |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora min. 12 raportów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych. | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC | TAK |  |
| - | Analiza odcinka ST | - | - |
|  | Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. | TAK PODAĆ |  |
|  | Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm (-25 ÷ (+)25 mV) | TAK |  |
|  | Trendy ST z min. 72 godzin. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja zmian odcinka ST. | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST. | TAK |  |
|  | Pomiar QTc i QRSd, możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów. | TAK |  |
| - | Analiza arytmii | - | - |
|  | Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. Wymienić wykrywane arytmie. | TAK PODAĆ |  |
| - | Oddech | - | - |
|  | Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. | TAK |  |
|  | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. | TAK |  |
| - | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi | - | - |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg. | TAK PODAĆ |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. | TAK |  |
|  | Tryb Stazy Żylnej. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji pomiaru NIBP. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie. | TAK |  |
|  | Pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu. | TAK |  |
| - | Pomiar saturacji | - | - |
|  | Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii BluPro lub Massimo. | TAK |  |
|  | Wielorazowe wodoszczelne czujniki do pomiaru SpO2. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie dodatkowych wskaźników jakości sygnału SpO2: SQI i PI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar SpO2 w dwóch kanałach. | TAK |  |
| - | Pomiar temperatury | - | - |
|  | Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Możliwość ustawienia górnej granicy alarmu dla różnicy temperatur. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45°C. | TAK |  |
| - | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi | - | - |
|  | Zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta inwazyjny pomiar ciśnienia krwi: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. | TAK |  |
|  | Pomiar wartości PPV oraz SPV z kanału IBP. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie. | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia realizacji pomiaru wartości ciśnienia OCŻ zawsze na końcu wydechu celem minimalizacji wpływu oddychania na wartość ciśnienia. | TAK |  |
| - | Pomiar CO2 | - | - |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym oraz pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym. Prezentacja wartości cyfrowej i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas nagrzania czujnika do pracy (tzw. „warm up time”): 11 sekund. | TAK |  |
| - | Pomiar termodylucji przezpłucnej | - | - |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar za pomocą zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta ciągłego rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO. Wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego PCCO, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, CPO, ITBV, GEF. | TAK |  |
| - | Możliwość rozbudowy | - | - |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar ciągłego rzutu minutowego serca metodą z jednego dostępu naczyniowego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG. Monitorowanie min. 6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych. Pomiar i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca niewymagający stosowania akcesoriów dedykowanych do pomiaru rzutu serca. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwanych producentów. | TAK PODAĆ |  |
| - | Pozostałe funkcje | - | - |
|  | Zaimplementowana funkcja kalkulatora leków oraz kalkulatora funkcji płucnych. | TAK |  |
|  | Tryb „Stand by”. | TAK |  |
|  | Funkcja „stoper”. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w dodatkowe złącza eksploatacyjnej, w tym minimum: HDMI, USB x 3, min. 2 złącza do podłączenia urządzeń zewnętrznych np. respirator, aparat do znieczulenia, monitor rzutu serca. | TAK |  |
|  | Monitor główny lub moduł wejściowy wyposażony w wyjście sygnału ECG/BP (EKG/ciśnienie krwi). | TAK |  |
|  | Każdy monitor wyposażony w: - kabel główny EKG x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowy x 1 szt. - jednorazowe elektrody do pomiaru EKG x min. 150 sztuk - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 szt. - mankiet wielorazowy (rozmiary do wyboru) x 2 szt. - przewód połączeniowy do czujnika saturacji x 1 szt. - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych x 1 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych x 1 szt. - moduł/kabel do podłączenia jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 2 szt | TAK PODAĆ |  |
| - | CENTRALA MONITOROWANIA - 1 szt | - | - |
|  | Centrala przygotowana do monitorowania, min. 16 stanowisk pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali do obsługi 48 stanowisk. | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w kolorowy ekran o przekątnej min. 20”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. Zasady oceny punktowej: 23‘’ i więcej – 20 pkt 23’’ – 0 pkt | TAK |  |
|  | Wyświetlanie min. 8 stanowisk/monitor Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe (dla 8 stanowisk na ekranie). | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów. | TAK |  |
|  | Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane. | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego. | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. | TAK |  |
|  | Funkcja zawieszania monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia. Możliwość edycji etykiet przyczyny zawieszenia. | TAK |  |
| - | Alarm | - | - |
|  | Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. | TAK |  |
|  | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie. | TAK |  |
|  | Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia. | TAK |  |
|  | Historia alarmów, min. 400 na pacjenta. | TAK |  |
| - | Zapamiętanie danych i analiza | - | - |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h]. | TAK |  |
|  | Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 6 krzywych dynamicznych z min 110 godzin każdego monitorowanego stanowiska. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii dla każdego łóżka (pamięć zdarzeń arytmii jest niezależna od pamięci pozostałych alarmów). | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami. | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Pamięć minimum 400 plików z pomiarem odcinka ST. | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku. | TAK |  |
|  | Funkcja wyboru interwału automatycznych wydruków raportów. | TAK |  |
| - | Praca w sieci | - | - |
|  | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi. | TAK |  |
|  | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. | TAK |  |
|  | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali. | TAK |  |
|  | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. | TAK |  |
|  | Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. | TAK |  |
| - | Inne | - | - |
|  | Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi. | TAK |  |
|  | Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali x 1 szt. | TAK |  |
|  | Drukarka sieciowa x 1 szt. | TAK |  |
| INNE: |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt musi charakteryzować się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym. W przypadku produktów związanych z energią, dla których w formie aktów delegowanych Komisji Europejskiej przyjęta została etykieta energetyczna, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej etykiety energetycznej potwierdzającej osiąganie najwyższych poziomów efektywności energetycznej. Jeżeli dla danego produktu nie została przewidziana etykieta energetyczna, a obowiązują wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach Komisji UE wydanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., wymagane jest przedłożenie certyfikatu zgodności CE potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymagań zharmonizowanych norm. W pozostałych przypadkach, na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji producenta lub niezależnej jednostki oceniającej zgodność, zawierającej dane techniczne dotyczące zużycia energii. Powyższe dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze | TAK |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) Zasady oceny punktowej: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy i więcej – 10 pkt | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej