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Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/26

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 – Kardiomonitory wraz ze stacją centralną  


	
Kardiomonitory 4 szt. wraz ze stacją centralną 1 szt.



	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	-
	KARDIOMONITOR PACJENTA - 4 szt.
	-
	-

	1. 
	Wysokiej klasy monitor pacjenta o konstrukcji modułowej. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów.
	TAK
	

	2. 
	Waga monitora max. 8 kg ±10%.
	TAK
	

	3. 
	Możliwość rozbudowy monitora o zdalny, bezprzewodowy sterownik, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów.
	TAK
PODAĆ
	

	4. 
	Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów).
	TAK
	

	-
	Ekran
	-
	-

	5. 
	Ekran kolorowy, pojedynczy. Przekątna ekranu min. 15 ". 

Zasady oceny punktowej:
15" – 0 pkt
Powyżej – 10 pkt
	TAK - podać
	

	6. 
	Monitor umożliwiający użytkownikowi zaprogramowanie min. 8 układów wyświetlania danych, między którymi można przechodzić bez przerywania monitorowania i przechodzenia do menu.
	TAK
	

	7. 
	Prezentacja min. 14 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez Użytkownika z pośród min. 20 dostępnych kolorów.
	TAK
	

	8. 
	Rozdzielczość ekranu: min. 1300 x 700.
	TAK
	

	9. 
	Ekran „Duże Liczby”.
	TAK
	

	10. 
	Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 11 przycisków z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji.
	TAK
	

	11. 
	Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne.
	TAK
	

	12. 
	Możliwość wyboru przez Użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych na 2 niezależnych ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca”.
	TAK
	

	-
	Obsługa
	-
	-

	14. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.
	TAK
	

	15. 
	Sterowanie poprzez pojemnościowy ekran dotykowy bez użycia pokrętła.
	TAK
	

	-
	Zasilanie
	-
	-

	16. 
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% .
	TAK
	

	17. 
	Zasilanie monitora głównego z wbudowanego litowo-jonowego akumulatora min. 60 minut pracy.
	TAK
PODAĆ
	

	18. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkową, wewnętrzną, drugą baterię.
	TAK
	

	-
	Praca w sieci
	-
	-

	19. 
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk, możliwość zdalnego wyciszenia alarmu występującego w innym monitorze.
	TAK
	

	20. 
	Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu min. 18 stanowisk.
	TAK
	

	21. 
	Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania realizowane bezpośrednio z poziomu monitora pacjenta bez udziału centrali/serwerów.
	TAK
	

	22. 
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 bezpośrednio z kardiomonitrora.
	TAK
	

	23. 
	Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające podgląd danych monitorowania (min. danych cyfrowych i krzywych dynamicznych) na urządzeniach mobilnych opartych o systemy iOS i Android oraz urządzeń z systemem Windows. Funkcja dostępna z wykorzystaniem własnej infrastruktury sieciowej szpitala oraz poprzez bezpieczne połączenie typu VPN z siecią szpitala.
	TAK
	

	24. 
	Możliwość podłączenia zaoferowanego systemu monitorowania do zewnętrznych systemów zarządzania alarmami typu DAS (ang. distributed alarm system)
	TAK
	

	-
	Alarmy
	-
	-

	25. 
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych.
	TAK
	

	26. 
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez Użytkownika.
	TAK
	

	27. 
	Możliwość tymczasowego zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu.
	TAK
	

	28. 
	Możliwość zawieszenia alarmów na stałe.
	TAK
	

	29. 
	Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. Przechowywanie danych w monitorze pacjenta niezależnie od centrali monitorowania/serwerów.
	TAK
	

	30. 
	Dedykowana pamięć min. 5000 zdarzeń arytmii, która jest niezależna od historii innych alarmów. Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii. Możliwość podglądu min. 5 sekundowego odcinka EKG przypisanego do alarmu arytmii.
	TAK
	

	31. 
	Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny.
	TAK
	

	32. 
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości pomiarów.
	TAK
	

	-
	Zapamiętywanie danych
	-
	-

	33. 
	Zapis danych w następujących dedykowanych oknach przeglądu: trendy tabelaryczne, trendy graficzne, trend NIBP, „funkcje płucne”, lista ST, historia alarmów, historia arytmii, OCRG.
	TAK
	

	34. 
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z 72 godzin, w tym trendu OCRG.
	TAK
	

	35. 
	Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu graficznego oraz min. 2 niezależne okna trendu tabelarycznego.
	TAK
	

	36. 
	Jednoczasowa prezentacja min. 8 parametrów w trendzie graficznym z min. 72h
	TAK
PODAĆ
	

	37. 
	Niezależna od centrali systemu monitorowania funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych. Długość wyświetlanej krzywej min. 60 sek. Możliwość wydruku przebiegu krzywych na drukarce sieciowej bezpośrednio z okna kardiomonitora.
	TAK
PODAĆ
	

	38. 
	Monitor wyposażony jest w niezależne okno prezentacji odcinka ST. Prezentacja odcinka ST w postaci zapisu krzywej ST, wartości cyfrowej ST i czasu jego rejestracji. Funkcja wyboru referencyjnych odcinków ST z pośród zapisanych w oknie pamięci ST. Możliwość rejestracji wartości dla 12 odprowadzeń i zapamiętania min. 2000 odcinków.
	TAK
	

	39. 
	Monitor z oknem prezentacji danych w postaci histogramu min. 2 parametrów z ostatnich min. 72 godzin. Prezentacja w postaci cyfrowej wartości: minimalnej, maksymalnej, mediany. Możliwość regulacji przedziału czasowego, dla którego mają być wyliczane wartości: minimalna, maksymalna i mediana.
	TAK
	

	40. 
	Zaimplementowana funkcja prezentacji odcinków ST w postaci wykresu kołowego.
	TAK
	

	41. 
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 10 minut, z możliwością regulacji czasu przez Użytkownika poprzez „przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo.
	TAK
	

	42. 
	Synchronizacja czasowa pomiędzy oknami przeglądu danych retrospektywnych: trendami tabelarycznymi, trendami graficznymi, „funkcją holterowską”, oknem alarmów Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu.
	TAK
	

	43. 
	Możliwość jednoczesnego podglądu bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych oraz danych retrospektywnych (trendów, graficznej prezentacji ST itp.) w taki sposób, że okno podglądu danych retrospektywnych nie przysłania bieżących wartości numerycznych i krzywych dynamicznych.
	TAK
	

	-
	EKG
	-
	-

	44. 
	Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego.
- Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia.
- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min.
	TAK
PODAĆ
	

	45. 
	Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora min. 12 raportów. 
	TAK
PODAĆ
	

	46. 
	Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń EKG
	TAK
	

	47. 
	Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych.
	TAK
	

	48. 
	Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC
	TAK
	

	-
	Analiza odcinka ST
	-
	-

	49. 
	Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń.
	TAK
PODAĆ
	

	50. 
	Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm (-25 ÷ (+)25 mV)
	TAK
	

	51. 
	Trendy ST z min. 72 godzin. 
	TAK
	

	52. 
	Graficzna prezentacja zmian odcinka ST.
	TAK
	

	53. 
	Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST.
	TAK 
	

	54. 
	Pomiar QTc i QRSd, możliwość ustawienia górnej wartości alarmów dla tych parametrów.
	TAK
	

	-
	Analiza arytmii
	-
	-

	55. 
	Rozpoznawanie min. 24 rodzajów zaburzeń w monitorze. Wymienić wykrywane arytmie.
	TAK
PODAĆ
	

	-
	Oddech
	-
	-

	56. 
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.
	TAK
	

	57. 
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.
	TAK
	

	58. 
	Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund.
	TAK
	

	-
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
	-
	-

	59. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg.
	TAK
PODAĆ
	

	60. 
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości.
	TAK
	

	61. 
	Tryb Stazy Żylnej.
	TAK
	

	62. 
	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji pomiaru NIBP.
	TAK
	

	63. 
	Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego.
Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie.
	TAK
	

	64. 
	Pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu.
	TAK
	

	-
	Pomiar saturacji
	-
	-

	65. 
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.
Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.
	TAK
	

	66. 
	Pomiar SpO2 w technologii BluPro lub Massimo.
	TAK
	

	67. 
	Wielorazowe wodoszczelne czujniki do pomiaru SpO2.
	TAK
	

	68. 
	Wyświetlanie dodatkowych wskaźników jakości sygnału SpO2: SQI i PI
	TAK
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar SpO2 w dwóch kanałach.
	TAK
	

	-
	Pomiar temperatury
	-
	-

	70. 
	Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej).
	TAK
	

	71. 
	Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Możliwość ustawienia górnej granicy alarmu dla różnicy temperatur.
	TAK
	

	72. 
	Zakres pomiarowy min.: 0 – 45°C.
	TAK
	

	-
	Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi
	-
	-

	73. 
	Zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta inwazyjny pomiar ciśnienia krwi: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia.
	TAK
	

	74. 
	Pomiar wartości PPV oraz SPV z kanału IBP. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie.
	TAK
	

	75. 
	Możliwość włączenia realizacji pomiaru wartości ciśnienia OCŻ zawsze na końcu wydechu celem minimalizacji wpływu oddychania na wartość ciśnienia.
	TAK
	

	-
	Pomiar CO2
	-
	-

	76. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu głównym oraz pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu głównym. Prezentacja wartości cyfrowej i krzywej kapnograficznej na ekranie monitora.
	TAK
	

	77. 
	Maksymalny czas nagrzania czujnika do pracy (tzw. „warm up time”): 11 sekund.
	TAK
	

	-
	Pomiar termodylucji przezpłucnej
	-
	-

	78. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar za pomocą zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta ciągłego rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej PiCCO. Wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.: ciągłego rzutu minutowego PCCO, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, CPO, ITBV, GEF.
	TAK
	

	-
	Możliwość rozbudowy
	-
	-

	79. 
	Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu,  o zasilany i sterowany z poziomu monitora pacjenta pomiar ciągłego rzutu minutowego serca metodą z jednego dostępu naczyniowego.
	TAK
	

	80. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar EEG.
Monitorowanie min. 6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych. Pomiar  i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta
	TAK
PODAĆ

	

	81. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca niewymagający stosowania akcesoriów dedykowanych do pomiaru rzutu serca.
	TAK
PODAĆ
	

	82. 
	Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać obsługiwanych producentów.
	TAK
PODAĆ
	

	-
	Pozostałe funkcje
	-
	-

	83. 
	Zaimplementowana funkcja kalkulatora leków oraz kalkulatora funkcji płucnych.
	TAK
	

	84. 
	Tryb „Stand by”.
	TAK
	

	85. 
	Funkcja „stoper”.
	TAK
	

	86. 
	Monitor wyposażony w dodatkowe złącza eksploatacyjnej, w tym minimum: HDMI, USB x 3, min. 2 złącza do podłączenia urządzeń zewnętrznych np. respirator, aparat do znieczulenia, monitor rzutu serca.
	TAK
	

	87. 
	Monitor główny lub moduł wejściowy wyposażony w wyjście sygnału ECG/BP (EKG/ciśnienie krwi).
	TAK
	

	88. 
	Każdy monitor wyposażony w: 
- kabel główny EKG x 1 szt.
- EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowy x 1 szt.
- jednorazowe elektrody do pomiaru EKG x min. 150 sztuk
- wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 szt.
- mankiet wielorazowy (rozmiary do wyboru) x 2 szt. 
- przewód połączeniowy do czujnika saturacji x 1 szt.
- wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt.
- wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych x 1 szt.
- wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych x 1 szt.
- moduł/kabel do podłączenia jednorazowych przetworników do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x 2 szt
	TAK
PODAĆ
	

	-
	CENTRALA MONITOROWANIA - 1 szt
	-
	-

	1. 
	Centrala przygotowana do monitorowania, min. 16 stanowisk pacjenta.
	TAK
	

	2. 
	Możliwość rozbudowy centrali do obsługi 48 stanowisk.
	TAK
	

	3. 
	Centrala wyposażona w kolorowy ekran o przekątnej min. 20”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080.

Zasady oceny punktowej:
23‘’ i więcej – 20 pkt
23’’ – 0 pkt
	TAK
	

	4. 
	Wyświetlanie min. 8 stanowisk/monitor Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe (dla 8 stanowisk na ekranie).
	TAK
	

	5. 
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim.
	TAK
	

	6. 
	Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci.
	TAK
	

	7. 
	Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów.
	TAK
	

	8. 
	Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane.
	TAK
	

	9. 
	Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału.
	TAK
	

	10. 
	Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego.
	TAK
	

	11. 
	Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych.
	TAK
	

	12. 
	Funkcja zawieszania monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia. Możliwość edycji etykiet przyczyny zawieszenia.
	TAK
	

	-
	Alarm
	-
	-

	13. 
	Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali.
	TAK
	

	14. 
	Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie.
	TAK
	

	15. 
	Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia.
	TAK
	

	16. 
	Historia alarmów, min. 400 na pacjenta.
	TAK
	

	-
	Zapamiętanie danych i analiza
	-
	-

	17. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h].
	TAK
	

	18. 
	Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 6 krzywych dynamicznych z min 110 godzin każdego monitorowanego stanowiska.
	TAK
	

	19. 
	Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii dla każdego łóżka (pamięć zdarzeń arytmii jest niezależna od pamięci pozostałych alarmów).
	TAK
	

	20. 
	Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii.
	TAK
	

	21. 
	Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami.
	TAK
	

	22. 
	Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych.
	TAK
	

	23. 
	Pamięć minimum 400 plików z pomiarem odcinka ST.
	TAK
	

	24. 
	Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku.
	TAK
	

	25. 
	Funkcja wyboru interwału automatycznych wydruków raportów.
	TAK
	

	-
	Praca w sieci
	-
	-

	26. 
	Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi.
	TAK
	

	27. 
	Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami.
	TAK
	

	28. 
	Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali.
	TAK
	

	29. 
	Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych.
	TAK
	

	30. 
	Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego.
	TAK
	

	-
	Inne
	-
	-

	31. 
	Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi.
	TAK
	

	32. 
	Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali x 1 szt. 
	TAK
	

	33. 
	Drukarka sieciowa x 1 szt.
	TAK
	

	INNE:

	1. 
	Oferowany sprzęt musi charakteryzować się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym.
W przypadku produktów związanych z energią, dla których w formie aktów delegowanych Komisji Europejskiej przyjęta została etykieta energetyczna, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej etykiety energetycznej potwierdzającej osiąganie najwyższych poziomów efektywności energetycznej.
Jeżeli dla danego produktu nie została przewidziana etykieta energetyczna, a obowiązują wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach Komisji UE wydanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., wymagane jest przedłożenie certyfikatu zgodności CE potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymagań zharmonizowanych norm.
W pozostałych przypadkach, na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji producenta lub niezależnej jednostki oceniającej zgodność, zawierającej dane techniczne dotyczące zużycia energii.
Powyższe dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze
	TAK
	

	2. 
	Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.)
	TAK
	




	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) 
Zasady oceny punktowej:
24 m-ce – 0 pkt
36 m-cy i więcej – 10 pkt
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	[bookmark: _GoBack] Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	Tak
	

	11.
	Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
          data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej
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