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Załącznik nr 2-8 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/26

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 8 – Pompy infuzyjne, objętościowe, stacje dokujące   


	
Pompy infuzyjne (24), objętościowe (6), stacje dokujące (4)




	Producent/kraj:

	Model aparatu:

	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)

	
Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Rok produkcji wszystkich elementów nie wcześniej niż 2026
	TAK
	

	A.
	Stacje dokujące (4 szt)
	TAK
	

	1. 
	Stacja dokująca umożliwiająca obsługę 6 pomp
	TAK
	

	2. 
	Obudowa stacji wykonana z tworzywa
	TAK
	

	3. 
	Waga stacji do 5 kg
	TAK
	

	4. 
	Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn
	TAK
	

	5. 
	Zasilanie 230 V AC 50Hz
	TAK 
	

	6. 
	System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy
	TAK
	

	7. 
	Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy
	TAK
	

	8. 
	Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy
	TAK
	

	9. 
	Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową
	TAK
	

	10. 
	Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet.
	TAK
	

	11. 
	Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia
	TAK
	

	12. 
	Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z  płynami infuzyjnymi
	TAK
	

	13. 
	Stacja w zestawie ze statywem przeznaczonym do wieszania stacji dokujących i pomp o stabilnej, metalowej konstrukcji, na min. 4 kołach (w tym 2 z hamulcem)
	TAK
	

	B.
	Pompy infuzyjne (24 szt)
	
	

	1. 
	Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml.
	TAK
	

	2. 
	Strzykawki montowane od czoła.
	TAK
	

	3. 
	Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy.
Zasady oceny punktowej:
Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
	NIE
	

	4. 
	Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy.
	TAK
	

	5. 
	Wysokość pompy max 12 cm
	TAK
	

	6. 
	Szybkość dozowania w zakresie 0,1-2000 ml/h
	TAK
	

	7. 
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
· ml, L,
· ng, μg, mg, g,
· μEq, mEq, Eq,
· mlU, IU, kIU,
· mIE, IE, kIE,
· cal, kcal,
· J, kJ,
· mmol, mol, 
z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie,
z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę.
	TAK
	

	8. 
	Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).
	TAK
	

	9. 
	Tryby dozowania:
· Infuzja ciągła,
· Infuzja bolusowa (z przerwą),
· Infuzja profilowa (24 kroki infuzji),
Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
	TAK
	

	10. 
	Dokładność infuzji ± 2%
	TAK
	

	11. 
	Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej:
· objętość / dawka
· czas lub szybkość podaży
	TAK
	

	12. 
	Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.
	TAK
	

	13. 
	Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej:
· nazwy leku,
· 10 koncentracji leku,
· szybkości dozowania (dawkowanie),
· całkowitej objętości (dawki) infuzji,
· parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
· limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
· miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, 
· twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu.
· Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.
Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie.
Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych.
Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków.
	TAK
	

	14. 
	Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.
	TAK
	

	15. 
	Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie:
· nazwa leku,
· koncentracja leku,
· szybkość infuzji,
· informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
· podana dawka,
· poziom limitów dla szybkości infuzji,
· czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,
· kategorii leku wyodrębnionej kolorem,
· stan naładowania akumulatora,
· aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
	TAK
	

	16. 
	Kolorowy ekran pompy.
	TAK
	

	17. 
	Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.
	TAK
	

	18. 
	Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.
	TAK
	

	19. 
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
	TAK
	

	20. 
	Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.
	TAK
	

	21. 
	Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg.
	TAK
	

	22. 
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
	TAK
	

	23. 
	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
	TAK
	

	24. 
	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.
	TAK
	

	25. 
	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:
· Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.
· Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,
· Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 
· Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
· Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej wyposażonej w port komunikacyjny 
Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.
	TAK
	

	26. 
	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
	TAK
	

	27. 
	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.
	TAK
	

	28. 
	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
	TAK
	

	29. 
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.
	TAK
	

	30. 
	Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji.
	TAK
	

	31. 
	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22
	TAK
	

	32. 
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej
	TAK
	

	33. 
	Czas pracy z akumulatora min. 24h przy infuzji 5 ml/h.
Zasady oceny punktowej:
24 h – 0 pkt
Powyżej – 10 pkt
	TAK
	

	34. 
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – poniżej 5 h
	TAK
	

	35. 
	Waga do 2,3 kg.
	TAK
	

	C.
	Pompy objętościowe (6 szt)
	
	

	1. 
	Możliwość stosowania zestawów infuzyjnych do podaży:
· leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu),
· żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego,
· leków światłoczułych,
· krwi i preparatów krwiopochodnych.
	TAK

	

	2. 
	Klawiatura symboliczna i fizyczna (nie wyświetlana na ekranie) klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy.
	TAK

	

	3. 
	Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów – jeden w pompie i drugi na zestawie infuzyjnym.
	TAK

	

	4. 
	Możliwość odłączania detektora kropli.
	TAK

	

	5. 
	Możliwość usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy w trybie wyłączonym  z podłączonym i odłączonym zasilaniem zewnętrznym.
	TAK

	

	6. 
	Wykrywanie powietrza w zestawie infuzyjnym.
	TAK

	

	7. 
	Kolorowy ekran pompy.
	TAK

	

	8. 
	Ekran dotykowy pompy, przyspieszający wybór parametrów.
	TAK

	

	9. 
	Wszystkie komunikaty w pompie w języku polskim.
	TAK

	

	10. 
	Przekątna ekranu 3,2 cala
	TAK

	

	11. 
	Zakres szybkości dozowania min. 0,1 – 1200 ml/h.
	TAK

	

	12. 
	Dokładność infuzji ± 5%.
	TAK

	

	13. 
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:
· ml, L,
· ng, μg, mg, g,
· μEq, mEq, Eq,
· mlU, IU, kIU,
· mIE, IE, kIE,
· cal, kcal,
· J, kJ,
· mmol, mol, 
z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie,
z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, na min, godz., dobę.
	TAK

	

	14. 
	Tryby dozowania:
· Infuzja ciągła,
· Infuzja okresowa (bolusowa),
· Infuzja profilowa (24 kroki infuzji),
· Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
	TAK

	

	15. 
	Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: 
· nazwa leku,
· koncentracja leku,
· szybkość infuzji,
· informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,
· podana dawka,
· poziom limitów dla szybkości infuzji,
· czas do końca dawki w formie graficznej,
· kategorii leku wyodrębnionej kolorem,
· stan naładowania akumulatora,
· aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
	TAK

	

	16. 
	Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.
	TAK

	

	17. 
	Programowanie parametrów podaży bolusa oraz bolusa wstępnego (dawki indukcyjnej):
· objętość / dawka,
· czas lub szybkość podaży.
	TAK

	

	18. 
	Bolus manualny. Bolus automatyczny z zaprogramowaną dawką.
	TAK

	

	19. 
	Automatyczne zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania jego podaży alarmem okluzji.
	TAK

	

	20. 
	Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej:
· nazwy leku,
· 10 koncentracji leku,
· szybkości dozowania (dawkowanie),
· całkowitej objętości (dawki) infuzji,
· parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,
· limitów dla wymienionych parametrów infuzji:
· miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, 
· twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu.
· Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.
Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie.
Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych.
· Pojemność biblioteki min. 4000 procedur dozowania leków.
	TAK

	

	21. 
	Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).
	TAK

	

	22. 
	Napisy na wyświetlaczu w języku polskim.
	TAK

	

	23. 
	Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów.
	TAK

	

	24. 
	Progi ciśnienia regulowane, w zakresie 75 - 900 mmHg.
	TAK

	

	25. 
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
	TAK

	

	26. 
	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
	TAK

	

	27. 
	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.
	TAK

	

	28. 
	Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.
	TAK

	

	29. 
	Wysokość pompy 11,5 cm.
	TAK

	

	30. 
	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:
· zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania,
· alarm nieprawidłowego mocowania,
· pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 
· automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,
· automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,
· świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.
	TAK

	

	31. 
	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
	TAK

	

	32. 
	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.
	TAK

	

	33. 
	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
	TAK

	

	34. 
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.
	TAK

	

	35. 
	Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 pełnych infuzji.
	TAK

	

	36. 
	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, stopień ochrony obudowy IP22.
	TAK

	

	37. 
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej.
	TAK

	

	38. 
	Czas pracy z akumulatora min. 12h przy infuzji 25 ml/h.
Zasady oceny punktowej:
12 h – 0 pkt
Powyżej – 10 pkt
	TAK - podać
	

	39. 
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h.
	TAK

	

	40. 
	Waga do 2,5 kg.
	TAK

	

	
	INNE (dotyczy poz. A, B i C)
	
	

	41. 
	Oferowany sprzęt musi charakteryzować się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym.
W przypadku produktów związanych z energią, dla których w formie aktów delegowanych Komisji Europejskiej przyjęta została etykieta energetyczna, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej etykiety energetycznej potwierdzającej osiąganie najwyższych poziomów efektywności energetycznej.
Jeżeli dla danego produktu nie została przewidziana etykieta energetyczna, a obowiązują wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach Komisji UE wydanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., wymagane jest przedłożenie certyfikatu zgodności CE potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymagań zharmonizowanych norm.
W pozostałych przypadkach, na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji producenta lub niezależnej jednostki oceniającej zgodność, zawierającej dane techniczne dotyczące zużycia energii.
Powyższe dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze
	TAK
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	42. 
	Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.)
	TAK
	




	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) 
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	Tak
	

	11.
	Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
          data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej
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