## Załącznik nr 2-11 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/9/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 11 - Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej

Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej – 1 kpl

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Stacja terapeuty - 1 szt. |  |  |
|  | Stacja terapeuty – mobilne stanowisko pracy terapeuty | Tak |  |
|  | Konstrukcja mobilna na kółkach z blokadą | Tak |  |
|  | Zintegrowana listwa zasilająca | Tak |  |
|  | Komputer typu All-In-One | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w czytnik RFID (karty zbliżeniowe) | Tak |  |
|  | Stacja umożliwia uruchamianie, modyfikację parametrów ćwiczeń i nadzorowanie treningu z wykorzystaniem zestawu urządzeń medycznych do treningu kardiologicznego. Ponadto pozwala na podgląd w czasie rzeczywistym parametrów ćwiczeń tj.: tętno, moc, czas trwania treningu. | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiego logowania pacjenta za pomocą karty zbliżeniowej oraz przypisywanie treningów do konkretnego pacjenta z bazy danych pacjentów. | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportów | Tak |  |
|  | Drukarka zintegrowana lub montowana na stacji | Tak |  |
|  | Klawiatura bezprzewodowa | Tak |  |
|  | Mysz bezprzewodowa | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne bez monitora (DxSxW): 70 x 70 x 110 Wymiary maksymalne z monitorem (DxSxW): 80 x 80 x 150 | Tak - podać |  |
|  | Waga stacji (bez komputera i drukarki) max.: 40 kg | Tak - podać |  |
|  | Stacja przeznaczona do pracy w placówkach medycznych | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V AC | Tak |  |
|  | Rower poziomy medyczny – 1 szt. |  |  |
|  | Rower stacjonarny pionowy | Tak |  |
|  | Napęd elektromagnetyczny (indukcyjny) | Tak |  |
|  | Regulacja mocy z gradacją co 5 W | Tak |  |
|  | Zakres mocy w trybie niezależnym od prędkości: min. 15–500 W | Tak - podać |  |
|  | Zakres mocy w trybie zależnym od prędkości: min. 50–900 W | Tak - podać |  |
|  | Minimalny zakres prędkości od 15 do 140 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie 230V AC | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD, min. 7 cali | Tak - podać |  |
|  | Zintegrowany system pomiaru tętna | Tak |  |
|  | Niski, szeroki próg wejścia, ułatwiający wsiadanie | Tak |  |
|  | Siodełko regulowane w pionie i poziomie | Tak |  |
|  | Programy rehabilitacyjne, manualne, interwałowe, cardio, trening tętna | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: max 60 kg | Tak - podać |  |
|  | Obciążenie maksymalne: min. 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej - 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Możliwość połączenia ze stacją terapeuty w celu zarządzania treningiem i analizy danych (system RFID) | Tak |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy IIa | Tak |  |
|  | Rower poziomy medyczny II – 1 szt. |  |  |
|  | Rower poziomy medyczny | Tak |  |
|  | Napęd elektromagnetyczny (indukcyjny) | Tak |  |
|  | Regulacja mocy z gradacją co 5 W | Tak |  |
|  | Zakres mocy w trybie niezależnym od prędkości: min. 50–500 W | Tak - podać |  |
|  | Zakres mocy w trybie zależnym od prędkości: min. 50–900 W | Tak - podać |  |
|  | Minimalny zakres prędkości od 15 do 140 obr./min | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie 230V AC | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD, min. 7 cali | Tak - podać |  |
|  | Zintegrowany system pomiaru tętna | Tak |  |
|  | Ergonomiczne siedzisko, regulowane z oparciem i uchwytami bocznymi | Tak |  |
|  | Konstrukcja niskoprofilowa (łatwe wejście dla osób z ograniczoną mobilnością) | Tak |  |
|  | Regulacja pozioma siedziska (do przodu/do tyłu) | Tak |  |
|  | Programy rehabilitacyjne, manualne, interwałowe, cardio, trening tętna | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: max. 90 kg | Tak - podać |  |
|  | Obciążenie maksymalne: min. 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej – 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Możliwość połączenia ze stację terapeuty w celu zarządzania treningiem i analizy danych | Tak |  |
|  | Urządzenie medyczne klasy IIa | Tak |  |
|  | Trenażer schodowy do treningu wytrzymałościowego – 1 szt. |  |  |
|  | Trenażer schodowy do treningu wytrzymałościowego | Tak |  |
|  | Napęd z silnikiem zasilanym elektrycznie | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD, min. 7 cali | Tak - podać |  |
|  | Sterowanie elektroniczne z konsolą sterującą | Tak |  |
|  | Automatyczne wykrywanie masy użytkownika dla precyzyjnego obliczania mocy | Tak |  |
|  | Minimalny zakres obciążenia: Od 30 do 300 W w trybie ciągłym (z krokiem co 5 W) | Tak - podać |  |
|  | Zakres prędkości opadania / intensywności: min. 5 – 25 m/min. | Tak - podać |  |
|  | System oporu zależny od częstotliwości kroków (ergometria schodowa) | Tak |  |
|  | Wysokość stopnia: 170 mm (+/- 10 mm) | Tak |  |
|  | Waga urządzenia: max. 80kg | Tak - podać |  |
|  | Minimalne funkcje wyświetlacza: czas, liczba kroków, częstotliwość kroków, moc, dystans. | Tak - podać |  |
|  | Programy treningowe: Manualny, interwałowy, docelowy, testy medyczne | Tak |  |
|  | Zintegrowane testy wysiłkowe: min. Test Conconiego, test WHO, test Astranda | Tak |  |
|  | Wyrób medyczny klasy IIa | Tak |  |
|  | Uchwyt bezpieczeństwa, awaryjny przycisk zatrzymania | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 140 kg Zasady oceny punktowej: 140 kg – 0 pkt Powyżej – 10 pkt | Tak - podać |  |
|  | Możliwość połączenia ze stację terapeuty w celu zarządzania treningiem i analizy danych ( system RFID) | Tak |  |
|  | Rotor rehabilitacyjny |  |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym, aktywnym i wspomaganym kończyn górnych – 1 szt. | Tak |  |
|  | Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych z automatyczną regulacją wysokości KKD (Sprężyna gazowa do regulacji wysokości) | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia terapii w pozycji siedzącej na siedzisku lub wózku inwalidzkim | Tak |  |
|  | Możliwość ruchu do przodu i do tyłu | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz z funkcją dotykową, przekątna ekranu min. 7'' | Tak - podać |  |
|  | Ustawianie czasu terapii ( 0-120 min ) | Tak |  |
|  | Wbudowane programy terapeutyczne i motywujące, trening symetryczny kończyn górnych. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnych sekwencji programowych | Tak |  |
|  | Informacja na wyświetlaczu o symetrii pracy kończyn górnych podczas treningu Zasady oceny punktowej: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | Podać |  |
|  | Możliwość bieżącej kontroli na wyświetlaczu czasu, ilości obrotów, dystansu ( pasywny i aktywny ) oporu hamulców itp. | Tak |  |
|  | Pasywna prędkość obrotów min. 1-60 obr. /min. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości urządzenia, sprężyna gazowa - regulacja wysokości o min. 15cm od podłoża bez użycia narzędzi | Tak |  |
|  | Przestawianie osi trenera kończyn górnych w zakresie min. 90 cm do 105 cm | Tak |  |
|  | Eksport danych treningowych do komputera poprzez USB oraz możliwość wyświetlania zdjęć, slajdów | Tak |  |
|  | Program bezpieczeństwa ochrona ruchu-kontrola rozluźniania spastyczności, napięć mięśniowych | Tak |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika min. 120kg | Tak - podać |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczącego aktywnie pacjenta | Tak |  |
|  | Kółka transportowe o średnicy min. 120 mm | Tak - podać |  |
|  | Obudowany metalowy mechanizm zamachowy z możliwością prowadzenia pełnej dezynfekcji | Tak |  |
|  | Regulowany opór hamulców w minimum 20 skokach (aktywnie) | Tak - podać |  |
|  | Regulowane poziomy mocy silnika w min. 10 skokach (pasywnie) | Tak - podać |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Waga urządzenia max. 35 kg | Tak - podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe: 230V AC | Tak |  |
|  | INNE (dotyczy wszystkich sprzętów) |  |  |
|  | Oferowany sprzęt musi charakteryzować się niskim zużyciem energii zarówno w trybie pracy, jak i w trybie gotowości (czuwania), zgodnie z uznanymi standardami efektywności energetycznej obowiązującymi w Unii Europejskiej lub powszechnie przyjmowanymi w środowisku międzynarodowym. W przypadku produktów związanych z energią, dla których w formie aktów delegowanych Komisji Europejskiej przyjęta została etykieta energetyczna, wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia odpowiedniej etykiety energetycznej potwierdzającej osiąganie najwyższych poziomów efektywności energetycznej. Jeżeli dla danego produktu nie została przewidziana etykieta energetyczna, a obowiązują wymagania w zakresie poziomów referencyjnych efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach Komisji UE wydanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., wymagane jest przedłożenie certyfikatu zgodności CE potwierdzającego spełnienie przez wyrób wymagań zharmonizowanych norm. W pozostałych przypadkach, na potwierdzenie spełniania wymagań dotyczących efektywności energetycznej, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji producenta lub niezależnej jednostki oceniającej zgodność, zawierającej dane techniczne dotyczące zużycia energii. Powyższe dokumenty należy przedłożyć przy odbiorze | Tak |  |
|  | Zakupiony sprzęt będzie wyposażony w technologie pozwalające na optymalne gospodarowanie energią elektryczną (np. tryb czuwania, energooszczędny, eco, itp.) | Tak |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej