## Załącznik nr 2-1                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/16/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

System zintegrowany do wykonania badań z biochemii i immunochemii

(dzierżawa analizatora)

na 48 miesięcy

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Analizator nie starszy niż 2022 r. | Tak |  |
|  | 2 | System zintegrowany do wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ dla zadania nr 1, zarządzany z jednego komputerowego stanowiska operatora. System umożliwiający aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności przenoszenia próbki pomiędzy modułami. Pracujący w trybie pacjent po pacjencie. | Tak/Podać |  |
|  | 3. | Połączenie analizatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu zintegrowanego ma zapewnić automatyczny przebieg procesu transportu i wykonania zleconych badań. | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Wymiary zintegrowanego analizatora: długość nie więcej niż 2,5 metra, szerokość z przestrzenią serwisową nie więcej niż 1,9 metra. | Tak/Podać |  |
|  | 5 | System wyposażony w komputer z oprogramowaniem(baza danych pacjentów, program kontroli jakości), UPS, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiają drukowanie z sieci. | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Wymagana jest stacja uzdatniania wody, podłączona do analizatora, umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w systemie. Podłączenie na koszt oferenta. | Tak |  |
|  | 7. | Dostawianie i wyjmowanie próbek z systemu, bez przerywania ciągłości pracy analizatora. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 300 próbek | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Możliwość czytania barkodów z probówek, odczynników wewnętrzny skaner analizatora | Tak/Podać |  |
|  | 10. | Priorytetowe oznaczenie próbek CITO | Tak/Podać |  |
|  | 11. | Możliwość uzupełniania odczynników, próbek kontroli, kalibratorów bez przerywania pracy analizatora zapewniające ciągłość pracy | Tak/Podać |  |
|  | 12. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca/Wykonawca analizatora/urządzenia. | Tak |  |
|  | 13. | Zapewnienie bezpłatnego udziału w programie Kontroli Jakości Standlab. Program kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dotyczący analizy statystycznej na dowolnych materiałach kontrolnych umożliwiający porównanie w grupie w obrębie takiej samej serii materiału kontrolnego. | Tak |  |
|  | 14. | Instrukcja obsługi , oprogramowanie w języku polskim dla wszystkich elementów systemu dostarczona wraz z systemem | Tak |  |
|  | 15. | Zdalna diagnostyka serwisowa oferowanego systemu podłączona na koszt wykonawcy | Tak/Podać |  |
|  | 16. | Dostosowanie pomieszczenia, zabudowy meblowej, drogi transportu do zainstalowania analizatora na koszt wykonawcy. | Tak/Podać |  |
|  | 17. | Dzierżawa witryny chłodniczej do przechowywania odczynników | Tak |  |
|  |  | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY |  |  |
|  | 18. | Wieloparametrowy analizator biochemiczny z modułem przystawki jonoselektywnej ISE ( w jednej obudowie) do oznaczania jonów: sodu, potasu, chloru | Tak/Podać |  |
|  | 19. | Analizator biochemiczny o wydajności łącznie z ISE nie mniejszej niż 1200 testów na godzinę | Tak/Podać |  |
|  | 20. | Metody pomiarowe: fotometryczne, potencjometryczne | Tak/Podać |  |
|  | 21. | Możliwość oznaczeń w różnego rodzaju materiale biologicznym: surowicy, moczu, osoczu, płynach z jam ciała, hemolizatach, we krwi pełnej | Tak |  |
|  | 22 | Dopuszcza się kuwety wielorazowego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie analizatora | Tak |  |
|  | 23 | Analizator powinien posiadać: ciśnieniowy detektor skrzepów, mikroskrzepów badanej próbki oraz wykrywania bąbelków powietrza (piany) dla próbek. | Tak/Podać |  |
|  | 24 | Wymagany jest system chłodzenia odczynników w analizatorze, umożliwiający przechowywanie rozpoczętych odczynników na pokładzie- max. temperatura 12ºC | Tak/Podać |  |
|  | 25 | Wymagane jest aby ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, na pokładzie analizatora była nie mniejsza niż 60 | Tak/Podać |  |
|  | 26 | Odczynniki gotowe do użycia. Dopuszcza się wymagane przez producenta i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem na ich na pokład. | Tak/Podać |  |
|  | 27 | Automatyczne powtarzanie, rozcieńczanie próbek przy przekroczeniu liniowości testu dla wyników tego wymagających | Tak/Podać |  |
|  | 28 | Możliwość uzupełniania odczynników, próbek kontroli, kalibratorów, płynów systemowych bez przerywania pracy analizatora zapewniające ciągłość pracy | Tak/Podać |  |
|  | 29 | Wbudowany system kontroli jakości wraz z analizą statystyczną i graficzną uzyskanych wyników, wykresy Levey-Jeningsa, zasada Westgarda | Tak |  |
|  | 30 | Możliwość aplikacji dodatkowych testów na kanałach otwartych ,dostępnych dla użytkownika | Tak |  |
|  | 31 | Wymagane jest stosowanie dedykowanych i wieloparametrowych materiałów kontrolnych, zapewnienie ciągłości tej samej serii materiału kontrolnego przez co najmniej rok czasu od pierwszej dostawy. | Tak |  |
|  | 32 | Możliwość oznaczenia z probówki pierwotnej: 4, 7, 10 ml oraz zastosowanie kubeczków na surowicę np.0,5 i 2,0 ml | Tak/Podać |  |
|  |  | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY |  |  |
|  | 33 | Wieloparametrowy analizator immunochemiczny o wydajności nie mniejszej niż 180 testów na godzinę | Tak/Podać |  |
|  | 34 | Metoda oznaczeń: chemiluminescencja | Tak/Podać |  |
|  | 35 | Możliwość oznaczeń w różnego rodzaju materiale biologicznym: surowicy, moczu, osoczu | Tak/Podać |  |
|  | 36 | Wymagany jest system chłodzenia odczynników w analizatorze, umożliwiający przechowywanie rozpoczętych odczynników na pokładzie - max. temperatura 12ºC | Tak/Podać |  |
|  | 37 | Wymagane jest aby ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, na pokładzie analizatora była nie mniejsza niż 45 | Tak/Podać |  |
|  | 38 | Odczynniki gotowe do użycia. Dopuszcza się wymagane przez producenta i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem na ich na pokład | Tak/Podać |  |
|  | 39 | Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń i zlecenia testów dodatkowych | Tak/Podać |  |
|  | 40 | Analizator powinien posiadać: ciśnieniowy detektor skrzepów, mikroskrzepów badanej próbki oraz wykrywania bąbelków powietrza (piany) dla próbek. | Tak/Podać |  |
|  | 41 | Wymaga się jednorazowych kuwet do przebiegu i odczytu reakcji | Tak/Podać |  |
|  | 42 | Analizator wyposażony w końcówki jednorazowe lub system myjący zapobiegający kontaminacji progu istotnego klinicznie dla wykonywanych testów (potwierdzone w instrukcji obsługi) | Tak/Podać |  |
|  | 43 | Wymagane jest stosowanie dedykowanych i wieloparametrowych materiałów kontrolnych, zapewnienie ciągłości tej samej serii materiału kontrolnego przez co najmniej rok czasu od pierwszej dostawy. | Tak/Podać |  |
|  | 44 | Możliwość oznaczenia z probówki pierwotnej: 4, 7, 10 ml oraz zastosowanie kubeczków na surowicę np.0,5 i 2,0 ml | Tak/Podać |  |
|  | 45 | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 21 dni | Tak/Podać |  |
|  | 46 | Udział w zewnętrznej kontroli jakości LABQUALITY w zakresie parametrów biochemicznych i immunochemicznych potwierdzony certyfikatem. Koszt uczestnictwa pokrywa oferent. Kontrole nr: 2700,2301,5094,5420,2540, 2050, 5641,2690 ( Sprawdziany Labquality 2026) Kontrole do HbA1C Riqas | Tak/Podać |  |
|  |  | Parametry oceniane |  |  |
|  | 47. | Oznaczenia: anty-HCV, HbsAg, HIV bez tzw. ”szarej strefy”, posiadające jednoznaczną interpretację wyniku reaktywny/niereaktywny, w pierwszym oznaczeniu Zasady oceny punktowej: TAK „szara strefa” - 0 pkt Brak „szarej strefy’ - 10 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 48. | Wszystkie zaoferowane odczynniki, kalibratory, dedykowane materiały kontrolne immunochemiczne w postaci płynnej, gotowej do użycia bez konieczności rekonstytucji Zasady oceny punktowej: Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt | Nie/Podać |  |
|  | 49. | Możliwość wykonania testów biochemicznych przed immunochemicznymi Zasady oceny punktowej: Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt | Nie/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.) Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów, szybszego diagnozowania pojawiających się usterek, wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu. | Tak |  |
| 3 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 24 godzin | Tak |  |
| 4 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 5 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 6 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Tak |  |
| 7 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 8 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 9 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej