Załącznik nr 2-1                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/16/26
                  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

System zintegrowany do wykonania badań z biochemii i immunochemii
 (dzierżawa analizatora)

na 48 miesięcy
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1.
	Analizator nie starszy niż 2022 r. 
	Tak
	

	
	2
	System zintegrowany do wykonania wszystkich oznaczeń wymienionych w załączniku nr 9 do SWZ dla zadania nr 1, zarządzany z jednego komputerowego stanowiska operatora.
System umożliwiający aspiracje materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności przenoszenia próbki pomiędzy modułami. Pracujący w trybie pacjent po pacjencie.
	Tak/Podać
	

	
	3.
	Połączenie analizatorów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu zintegrowanego ma zapewnić automatyczny przebieg procesu transportu i wykonania zleconych badań. 
	Tak/Podać
	

	
	4.
	Wymiary zintegrowanego analizatora: długość nie więcej niż 2,5 metra, szerokość z przestrzenią serwisową nie więcej niż 1,9 metra.
	Tak/Podać
	

	
	5
	System wyposażony w komputer z oprogramowaniem(baza danych pacjentów, program kontroli jakości), UPS, drukarkę laserową z interfejsem LAN umożliwiają drukowanie z sieci.
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Wymagana jest stacja uzdatniania wody, podłączona do analizatora, umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w systemie. Podłączenie na koszt oferenta.
	Tak
	

	
	7.
	Dostawianie i wyjmowanie próbek z systemu, bez przerywania ciągłości pracy analizatora. Możliwość jednoczesnego wstawienia do podajnika minimum 300 próbek
	Tak/Podać
	

	
	8.
	Wykonywanie oznaczeń w próbkach pierwotnych i wtórnych 
	Tak/Podać
	

	
	9
	Możliwość czytania barkodów z probówek, odczynników wewnętrzny skaner analizatora
	Tak/Podać
	

	
	10.
	Priorytetowe oznaczenie próbek CITO
	Tak/Podać
	

	
	11.
	Możliwość uzupełniania odczynników, próbek kontroli, kalibratorów bez przerywania pracy analizatora zapewniające ciągłość pracy
	Tak/Podać
	

	
	12.
	Zamawiający wymaga podłączenia analizatora/urządzenia do użytkowanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap (LIS) na koszt oferenta. Współpraca z LIS Eskulap musi opierać się na komunikacji dwukierunkowej umożliwiającej wymianę danych o zleceniach wykonania oznaczeń oraz przekazywania wyników badań i prób kontrolnych. Zamawiający zaznacza, iż komunikacja dwukierunkowa powinna przebiegać w sposób zautomatyzowany. Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. Koszty związane z zakupem odpowiednich licencji oprogramowania, sterowników i prac integracyjnych pokrywa Dostawca/Wykonawca analizatora/urządzenia. 
	Tak
	

	
	13.
	Zapewnienie bezpłatnego udziału w programie Kontroli Jakości Standlab. Program kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej dotyczący analizy statystycznej na dowolnych materiałach kontrolnych umożliwiający porównanie w grupie w obrębie takiej samej serii materiału kontrolnego.
	Tak
	

	
	14.
	Instrukcja obsługi , oprogramowanie w języku polskim dla wszystkich elementów systemu dostarczona wraz z systemem
	Tak
	

	
	15.
	Zdalna diagnostyka serwisowa oferowanego systemu podłączona na koszt wykonawcy
	Tak/Podać
	

	
	16.
	Dostosowanie pomieszczenia, zabudowy meblowej, drogi transportu do zainstalowania analizatora na koszt wykonawcy.
	Tak/Podać
	

	
	17.
	Dzierżawa witryny chłodniczej do przechowywania odczynników
	Tak
	

	
	
	ANALIZATOR BIOCHEMICZNY

	
	18.
	Wieloparametrowy analizator biochemiczny z modułem przystawki jonoselektywnej 
ISE ( w jednej obudowie) do oznaczania jonów: sodu, potasu, chloru
	Tak/Podać
	

	
	19.
	Analizator biochemiczny o wydajności łącznie z ISE nie mniejszej niż 1200 testów na godzinę
	Tak/Podać
	

	
	20.
	Metody pomiarowe: fotometryczne, potencjometryczne 
	Tak/Podać
	

	
	21.
	Możliwość oznaczeń w różnego rodzaju materiale biologicznym: surowicy, moczu, osoczu, płynach z jam ciała, hemolizatach, we krwi pełnej
	Tak
	

	
	22
	Dopuszcza się kuwety wielorazowego użytku, myte i sprawdzane na pokładzie analizatora
	Tak
	

	
	23
	Analizator powinien posiadać: ciśnieniowy detektor skrzepów, mikroskrzepów badanej próbki oraz wykrywania bąbelków powietrza (piany) dla próbek.
	Tak/Podać
	

	
	24
	Wymagany jest system chłodzenia odczynników w analizatorze, umożliwiający przechowywanie rozpoczętych odczynników na pokładzie- max. temperatura 12ºC
	Tak/Podać
	

	
	25
	Wymagane jest aby ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, na pokładzie analizatora była nie mniejsza niż 60 
	Tak/Podać
	

	
	26
	Odczynniki gotowe do użycia. Dopuszcza się wymagane przez producenta i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem na ich na pokład. 
	Tak/Podać
	

	
	27
	Automatyczne powtarzanie, rozcieńczanie próbek przy przekroczeniu liniowości testu dla wyników tego wymagających
	Tak/Podać
	

	
	28
	Możliwość uzupełniania odczynników, próbek kontroli, kalibratorów, płynów systemowych bez przerywania pracy analizatora zapewniające ciągłość pracy
	Tak/Podać
	

	
	29
	Wbudowany system kontroli jakości wraz z analizą statystyczną i graficzną uzyskanych wyników, wykresy Levey-Jeningsa, zasada Westgarda
	Tak
	

	
	30
	Możliwość aplikacji dodatkowych testów na kanałach otwartych ,dostępnych dla użytkownika
	Tak
	

	
	31
	Wymagane jest stosowanie dedykowanych i wieloparametrowych materiałów kontrolnych, zapewnienie ciągłości tej samej serii materiału kontrolnego przez co najmniej rok czasu od pierwszej dostawy.
	Tak
	

	
	32
	Możliwość oznaczenia z probówki pierwotnej: 4, 7, 10 ml oraz zastosowanie kubeczków na surowicę np.0,5 i 2,0 ml
	Tak/Podać
	

	
	
	ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY

	
	33
	Wieloparametrowy analizator immunochemiczny o wydajności nie mniejszej niż 180 testów na godzinę
	Tak/Podać
	

	
	34
	Metoda oznaczeń: chemiluminescencja
	Tak/Podać
	

	
	35
	Możliwość oznaczeń w różnego rodzaju materiale biologicznym: surowicy, moczu, osoczu
	Tak/Podać
	

	
	36
	Wymagany jest system chłodzenia odczynników w analizatorze, umożliwiający przechowywanie rozpoczętych odczynników na pokładzie - max. temperatura 12ºC
	Tak/Podać
	

	
	37
	Wymagane jest aby ilość miejsc chłodzonych na odczynniki, na pokładzie analizatora była nie mniejsza niż 45
	Tak/Podać
	

	
	38
	Odczynniki gotowe do użycia. Dopuszcza się wymagane przez producenta i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej czynności mieszania i otwierania odczynników przed włożeniem na ich na pokład
	Tak/Podać
	

	
	39
	Pełna automatyzacja badań, z uwzględnieniem automatycznych powtórzeń, rozcieńczeń i zlecenia testów dodatkowych
	Tak/Podać
	

	
	40
	Analizator powinien posiadać: ciśnieniowy detektor skrzepów, mikroskrzepów badanej próbki oraz wykrywania bąbelków powietrza (piany) dla próbek.
	Tak/Podać
	

	
	41
	Wymaga się jednorazowych kuwet do przebiegu i odczytu reakcji
	Tak/Podać
	

	
	42
	Analizator wyposażony w końcówki jednorazowe lub system myjący zapobiegający kontaminacji progu istotnego klinicznie dla wykonywanych testów (potwierdzone w instrukcji obsługi)
	Tak/Podać
	

	
	43
	Wymagane jest stosowanie dedykowanych i wieloparametrowych materiałów kontrolnych, zapewnienie ciągłości tej samej serii materiału kontrolnego przez co najmniej rok czasu od pierwszej dostawy.
	Tak/Podać
	

	
	44
	Możliwość oznaczenia z probówki pierwotnej: 4, 7, 10 ml oraz zastosowanie kubeczków na surowicę np.0,5 i 2,0 ml
	Tak/Podać
	

	
	45
	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 21 dni
	Tak/Podać
	

	
	46
	Udział w zewnętrznej kontroli jakości LABQUALITY w zakresie parametrów biochemicznych i immunochemicznych potwierdzony certyfikatem. Koszt uczestnictwa pokrywa oferent.
Kontrole nr: 2700,2301,5094,5420,2540, 2050, 5641,2690 ( Sprawdziany Labquality 2026)
Kontrole do HbA1C Riqas
	Tak/Podać
	

	
	
	Parametry oceniane

	
	47.
	Oznaczenia: anty-HCV, HbsAg, HIV bez tzw. ”szarej strefy”, posiadające jednoznaczną interpretację wyniku reaktywny/niereaktywny, w pierwszym oznaczeniu
 Zasady oceny punktowej:
TAK „szara strefa” - 0 pkt
Brak „szarej strefy’ - 10 pkt
	Nie/Podać
	

	
	48.
	Wszystkie zaoferowane odczynniki, kalibratory, dedykowane materiały kontrolne immunochemiczne w postaci płynnej, gotowej do użycia bez konieczności rekonstytucji
 Zasady oceny punktowej:
Tak – 10 pkt
Nie - 0 pkt
	Nie/Podać
	

	
	49.
	Możliwość wykonania testów biochemicznych przed immunochemicznymi 
Zasady oceny punktowej:
Tak – 10 pkt
Nie - 0 pkt
	Nie/Podać
	


                                                                                                                                           
	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.)
Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny

	Tak
	

	2
	[bookmark: _GoBack]Serwis analizatora dostępny „on line” w celu monitorowania prawidłowej pracy analizatorów, szybszego diagnozowania pojawiających się usterek, wsparcia technicznego i merytorycznego jak i działań serwisowych nie wymagających przyjazdu Inżyniera Serwisu. 
	Tak
	

	3
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 24 godzin
	Tak
	

	4
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	Tak
	

	5
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak
	

	6
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Tak
	

	7
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	Tak
	

	8
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	9
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej
