## Załącznik nr 2-2                                                                  		 ZOZ/DZP/PN/16/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do ilościowych badań krwi utajonej

i kalprotektyny

na 24 miesiące

|  | Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model aparatu |  |  |  |
|  | L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  | 1. | Analizator nie starszy niż 2024 r. | Tak |  |
|  | 2 | Analizator do wykonywania oznaczeń immunochemicznych, w tym ilościowych badań FOB oraz kalprotektyny opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ dla zadania nr 2 | Tak/Podać |  |
|  | 3. | Zestaw odczynnikowy zawierający maksymalnie 25 testów. | Tak/Podać |  |
|  | 4. | Odczynniki w postaci pojedynczych testów/cartridge’y oraz poporcjowanych indywidualnych buforów. | Tak/Podać |  |
|  | 5 | Brak konieczności użycia płynnych kalibratorów. Krzywa kalibracyjna zapisana na nośniku elektronicznym, dostarczona nieodpłatnie wraz z odczynnikami. | Tak/Podać |  |
|  | 6. | Analizator wyposażony w dotykowy ekran z kolorowym wyświetlaczem. | Tak |  |
|  | 7. | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych do wczytywania danych dotyczących ID próbki oraz materiałów kontrolnych. | Tak/Podać |  |
|  | 8. | Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę termiczną. | Tak/Podać |  |
|  | 9 | Analizator zasilany sieciowo, z możliwością pracy na akumulatorze lub bateriach. | Tak/Podać |  |
|  | 10. | Automatyczny odczyt kasety testowej po upływie odpowiedniego czasu inkubacji - czytnik samodzielnie dokonuje odczytu kasety testowej, bez obecności i udziału użytkownika. | Tak/Podać |  |
|  | 11. | Analizator z możliwością pracy w trybie badania pojedynczego oraz w trybie multi. | Tak/Podać |  |
|  | 12. | Metoda pomiaru: immunofluorescencja. | Tak |  |
|  | 13. | Zakres oznaczalności FOB: 25-1000 ng/ml (2,5-100µg/g) | Tak |  |
|  | 14. | Zakres oznaczalności kalprotektyny: 10-1000 mg/kg | Tak |  |
|  | 15. | Czas odczytu testu: nie dłuższy niż 10min | Tak/Podać |  |
|  | 16. | Dopuszczone przechowywanie próbki zawieszonej w buforze ekstrakcyjnym w temperaturze 2-8°C w czasie minimum 5 dni. | Tak/Podać |  |
|  | 17. | Brak regularnych procedur konserwacyjnych. | Tak |  |
|  | 18. | Weryfikacja poprawności pracy analizatora przy użyciu kontrolnej kasety wielokrotnego użytku. | Tak/Podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |
| --- | --- |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.) Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 24 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Tak |  |
| 6 | Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej