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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników do ilościowych badań krwi utajonej
 i kalprotektyny 

na 24 miesiące
	
	Producent/kraj:

	
	Model aparatu

	
	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru.

	
	
	Parametry ogólne
	
	

	
	1.
	Analizator nie starszy niż 2024 r. 
	Tak
	

	
	2
	Analizator do wykonywania oznaczeń immunochemicznych, w tym ilościowych badań FOB oraz kalprotektyny opisanych w Załączniku nr 9 do SWZ dla zadania nr 2
	Tak/Podać
	

	
	3.
	Zestaw odczynnikowy zawierający maksymalnie 25 testów.
	Tak/Podać
	

	
	4.
	Odczynniki w postaci pojedynczych testów/cartridge’y oraz poporcjowanych indywidualnych buforów.
	Tak/Podać
	

	
	5
	Brak konieczności użycia płynnych  kalibratorów. Krzywa kalibracyjna zapisana na nośniku elektronicznym, dostarczona nieodpłatnie wraz z odczynnikami.
	Tak/Podać
	

	
	6.
	Analizator wyposażony w dotykowy ekran z kolorowym wyświetlaczem.
	Tak
	

	
	7.
	Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych do wczytywania danych dotyczących ID próbki oraz materiałów kontrolnych.
	Tak/Podać
	

	
	8.
	Analizator wyposażony w wbudowaną drukarkę termiczną.
	Tak/Podać
	

	
	9
	Analizator zasilany sieciowo, z możliwością pracy na akumulatorze lub bateriach.
	Tak/Podać
	

	
	10.
	Automatyczny odczyt kasety testowej po upływie odpowiedniego czasu inkubacji - czytnik samodzielnie dokonuje odczytu kasety testowej, bez obecności i udziału użytkownika.
	Tak/Podać
	

	
	11.
	Analizator z możliwością pracy w trybie badania pojedynczego oraz w trybie multi.
	Tak/Podać
	

	
	12.
	Metoda pomiaru: immunofluorescencja.
	Tak
	

	
	13.
	Zakres oznaczalności FOB: 25-1000 ng/ml (2,5-100µg/g)
	Tak
	

	
	14.
	Zakres oznaczalności kalprotektyny: 10-1000 mg/kg
	Tak
	

	
	15.
	Czas odczytu testu: nie dłuższy niż 10min
	Tak/Podać
	

	
	16.
	Dopuszczone przechowywanie próbki zawieszonej w buforze ekstrakcyjnym w temperaturze 2-8°C w czasie minimum 5 dni.
	Tak/Podać
	

	
	17.
	Brak regularnych procedur konserwacyjnych.
	Tak
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	18.
	Weryfikacja poprawności pracy analizatora przy użyciu kontrolnej kasety wielokrotnego użytku.
	Tak/Podać
	


                                                                                                                                           
	
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE
	



	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie (nie dłużej niż 24 godz.)
Bezpłatny serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii. Czas oczekiwania na serwis nie dłuższy niż 24 godziny

	Tak
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy
 - 24 godzin
	Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 24 godzin, Wydzierżawiający pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium.
	Tak
	

	5
	Wydzierżawiający zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem) zgodnie z zaleceniami producenta( min 1 raz w roku). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)).
	Tak
	

	6
	Wydzierżawiający winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy.
	Tak
	

	7
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	8
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2. Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

                                                                                                   ……………….data………………….   
                                          				          ……………………………….
                                                                                                             Podpis osoby/osób upoważnionej
