## Załącznik nr 2-18                                                                   		 ZOZ/DZP/PN/20/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 18

Analizator do pomiaru parametrów krytycznych 2 szt (dzierżawa)

| Producent/kraj: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru. |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1. | Urządzenie Rok produkcji 2017 lub 2018 | Tak |  |  |
| 2 | Oznaczane parametry: pH, pO2, pCO2, Na, K, Cl, Ca zjonizowany, FMetHb, FHHb, FCOHb, FO2Hb, sO2, ctBil, glukoza, mleczany | Tak |  |  |
| 3. | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: - krew żylna, - krew tętnicza, - krew kapilarna Port do strzykawek i kapilar | Tak |  |  |
| 4. | Analizator kompaktowy, mały, przenośny. Waga max do 15 kg Zasady oceny punktowej: - Waga do 12 kg – 10 pkt - Powyżej 12 kg do 15 kg – 0 pkt | Tak/Podać |  |  |
| 5 | Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą ref. | Tak |  |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające podtrzymanie pracy | Tak |  |  |
| 7. | Urządzenie przenośne, natychmiastowe przejście w tryb pracy po przeniesieniu | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów | Tak |  |  |
| 9 | Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne , monitor dotykowy itp.) | Tak |  |  |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |  |
| 11. | Zabezpieczenie aparatu przed skrzepami (filtr, czujnik itp.) | Tak |  |  |
| 12. | Objętość próbki max do 100 μl Zasady oceny punktowej: - Objętość do 70 μl – 10 pkt - Powyżej 70 μl do 100 μl – 0 pkt | Tak/Podać |  |  |
| 13. | Czas do uzyskania wyniku nie więcej niż 100 s | Tak |  |  |
| 14. | System pracujący w oparciu o oddzielne: kasety sensoryczne (jedna kaseta dla wszystkich oznaczeń) oraz kasety zawierające odczynniki, kalibratory, materiał kontrolny umożliwiające wielokrotne pomiary | Tak |  |  |
| 15. | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 21 dni Zasady oceny punktowej: Trwałość min. 30 dni – 10 pkt Poniżej 30 dni do 21 dni– 0 | Tak/Podać |  |  |
| 16. | Automatyczna kalibracja i kontrola jakości na trzech poziomach | Tak |  |  |
| 17. | Monitorowanie poziomu odczynników | tak |  |  |
| 18. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym | Tak |  |  |
| 19. | Wbudowana drukarka (w cenę oferty należy wliczyć również koszt ewentualnych materiałów eksploatacyjnych drukarki) | Tak |  |  |
| 21. | W cenę oferty należy wliczyć podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap. Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym Eskulap w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonania oznaczeń oraz przekazania wyników badań i prób kontrolnych. Dostawa licencji umożliwiającej podłączenie do systemu medycznego Eskulap firmy MedHub należy wliczyć w cenę oferty. | Tak |  |  |
| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |  |

| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - nie dłużej niż 48 godz. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin | Tak |  |
| 3 | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 2 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | Tak |  |
| 4 | W przypadku stwierdzenia awarii analizatora niemożliwej do usunięcia w ciągu 48 godzin i niedostarczenia aparatu zastępczego, Wykonawca pokrywa różnicę kosztów związanych z wykonaniem badań zleconych w innym laboratorium. | Tak |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)). | Podać |  |
| 6 | Wykonawca winien wykonywać przeglądy i aktualizację oprogramowania w okresie trwania umowy. | Tak |  |
| 7 | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis osoby/osób upoważnionej