   Załącznik nr 2-5 (dla zad. 5)                                                                                      ZOZ/DZP/PN/21/26
                  
[bookmark: _Hlk235099120]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
[bookmark: _Hlk235098837]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy 1 szt (dzierżawa)
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Rok produkcji 2017-2022

	Tak(podać)
	

	2
	Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP
	Tak
	

	3
	Funkcja wykonania zabiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej, do wyboru z ekranu
	Tak
	

	4
	Funkcja wykonania zabiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej, do wyboru z ekranu
	Tak
	

	5
	Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem 
	Tak
	

	6
	Pompa krwi
	Tak
	

	7
	Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego
	Tak
	

	8
	Pompa i waga dializatu 
	Tak
	

	9
	Pompa i waga substytucji 
	Tak
	

	10
	Pompa i waga ściekowa 
	Tak
	

	11
	Pamięć zdarzeń co najmniej 90 godzin
	Tak
	

	12
	Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta, zakres temp.  33-43 st. C
	Tak
	

	13
	Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu 
	Tak
	

	14
	Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt)
	Tak
	

	15
	Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu, z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP
	Tak
	

	16
	Automatyczna identyfikacja założonego filtra
	Tak
	

	17
	Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
	Tak
	

	18
	Czujnik przecieku krwi 
	Tak
	

	19
	Czujnik obecności powietrza we krwi
	Tak
	

	20
	Kolorowy ekran dotykowy min. 12’’
	Tak
	

	21
	Złącza RS232/ Ethernet lub USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
	Tak
	

	22
	Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat
	Tak
	

	23
	Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej, objętość krwi w drenach i filtrze max 220 ml
	Tak
	

	24
	Dostępność pediatrycznych zestawów do zabiegów nerkozastępczych  o  wypełnieniu max 60 ml
	Tak
	

	25
	Zabezpieczenie przed zakłócaniem przez aparat sygnału EKG.
	Tak
	

	26
	Współpraca urządzenia z aparatem do sztucznego wspomagania wątroby metodą albuminową MARS
	Tak
	

	27
	Możliwość zastosowania zestawu z filtrem powleczonym heparyną, umożliwiającym eliminację endotoksyn
	Tak
	

	28
	Regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej
	Tak
	

	29
	Hamulec bądź blokowane koła aparatu
	Tak
	

	30
	Możliwość rozbudowy aparatu do jednoczesnego poboru 30 litrów płynów z 3 wag 
	Podać
	

	31

	Zestawy do terapii CRRT oraz do TPE połączone fabrycznie z filtrem i drenami, bez konieczności montażu poszczególnych elementów 
	Podać
	









	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE

	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - nie dłużej niż 48 godz.
	Tak/Podać
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin
	Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 3 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	Wydzierżawiający w okresie trwania umowy zobowiązany jest do wykonania bez dodatkowy kosztów po stronie Zamawiającego przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) oraz aktualizacje oprogramowania przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)
	Podać

	

	5
	Wraz z urządzeniem należy dostarczyć paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	6
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	






























 
2. Aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy 2 szt (dzierżawa)
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Rok produkcji 2019-2026.
	Tak
	

	2
	Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE, HP
	Tak
	

	3
	Funkcja wykonania zabiegu hemofiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej, do wyboru z ekranu
	Tak
	

	4
	Funkcja wykonania zabiegu hemodiafiltracji z równoczesną PRE i POST dylucją z wykorzystaniem antykoagulacji heparynowej i cytrynianowej, do wyboru z ekranu
	Tak
	

	5
	Funkcja wyboru dylucji: przed filtrem lub za filtrem 
	Tak
	

	6
	Pompa krwi
	Tak
	

	7
	Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego
	Tak
	

	8
	Pompa i waga dializatu 
	Tak
	

	9
	Pompa i waga substytucji 
	Tak
	

	10
	Pompa i waga ściekowa
	Tak
	

	11
	Pamięć zdarzeń co najmniej 90 godzin lub min. 450 MB
	Tak
	

	12
	Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta.
	Tak
	

	13
	Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu 
	Tak
	

	14
	Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt)
	Tak
	

	15
	Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu, z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP
	Tak
	

	16
	Ręczny czytnik kodów kreskowych do identyfokacji pacjenta, zestawu automatycznego odprowadzania ultrafiltratu i zestawów do terapii.
	Tak
	

	17
	Funkcja auto effluent – automatyczne odprowadzanie ultrafiltratu bez konieczności zmiany worka ściekowego.
	Tak
	

	18
	Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym
	Tak
	

	19
	Czujnik przecieku krwi 
	Tak
	

	20
	Czujnik obecności powietrza we krwi
	Tak
	

	21
	Kolorowy ekran obrotowy 15”
	Tak
	

	22
	Złącza RS232/ Ethernet lub USB do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi 
	Tak
	

	23
	Zintegrowana pompa strzykawkowa do podaży heparyny bądź wapnia wbudowana w aparat
	Tak
	

	24
	Uniwersalny zestaw dla dorosłych umożliwiający wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej, objętość krwi w drenach i filtrze max 220 ml
	Tak
	

	25
	Dostępność pediatrycznych zestawów do zabiegów nerkozastępczych  o  wypełnieniu max 60 ml
	Tak
	

	26
	Zabezpieczenie przed zakłócaniem przez aparat sygnału EKG.
	Tak
	

	27
	Możliwość zastosowania zestawu z filtrem powleczonym heparyną i wzbogaconym warstwą adsorpcyjną, umożliwiającym eliminację endotoksyn i cytokin.
	Tak
	

	28
	Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej
	Tak
	

	29
	Hamulec bądź blokowane koła aparatu
	Tak
	

	30
	Możliwość rozbudowy aparatu o wymiennik krew-gaz do eliminacji dwutlenku węgla podczas ciągłych terapii nerkozastępczych 
	Tak
	

	31
	Możliwość rozbudowy aparatu do jednoczesnego poboru 30 litrów płynów z 3 wag 
	Podać
	

	32
	Zestawy do terapii CRRT oraz do TPE połączone fabrycznie z filtrem i drenami, bez konieczności montażu poszczególnych elementów 
	Podać
	









	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE

	1
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - nie dłużej niż 48 godz. 
	Tak/Podać
	

	2
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu podjęcia naprawy - 48 godzin
	Tak
	

	3
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 3 dni, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	Tak
	

	4
	Wydzierżawiający w okresie trwania umowy zobowiązany jest do wykonania bez dodatkowy kosztów po stronie Zamawiającego przeglądów okresowych  oraz konserwacji profilaktycznej sprzętu z wymianą zestawów części zużywalnych (z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta) oraz aktualizacje oprogramowania przez autoryzowany przez producenta serwis oraz pracowników przeszkolonych w zakresie usług serwisowych, (aktualne szkolenia potwierdzone certyfikatem). Podać ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedzibę oraz sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)
	Podać

	

	5
	Wraz z urządzeniem należy dostarczyć paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	Tak
	

	6
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	Tak
	





Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu 
i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów.

                                                                                                   ……………….data………………….                                             	……………………………….
                                                                                                             Podpis                                                                                                                                                                                                                                                       

