## Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/30/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1: Sprzęt anestezjologiczny

Wózek anestezjologiczny - 1 sztuka

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wózek anestezjologiczny z 4 – ma szufladami Kontener szufladowy oraz profilowana konstrukcja kolumnowa wózka wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie następnie malowana farbą proszkową. Kontener szufladowy wykonany w systemie podwójnej ścianki; Fronty wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową Wymiary zewnętrzne wózka:- wysokość całkowita : 1025 mm,- głębokość całkowita : 665 mm,- szerokość całkowita : 825 mm, Wózek wyposażony w szuflady o wysokościach użytkowych 3x80 mm, 1x200 mm; Szuflady płytkie o konstrukcji ramowej do osadzenia poniższych wkładów wykonany wyprofilowanej blachy poruszające się po prowadnicach teleskopowych typu kulkowego, z mechanizmem pełnego wysuwu oraz mechanizmem zapewniającym właściwy docisk szuflady do uszczelki wraz z wkładami szuflad Wkłady do szuflad niskich wykonane z tworzywa ABS- niska 460×470×80 mm podziałem na 3 części lub bez podziału- głęboka szuflada 440x500x250 mm typu skrzynkowego, wykonana z blachy ocynkowanej malowane proszkowo. wyposażona w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Elementy podziałowe szuflad z blachy w komplecie z szufladami. Prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). wyposażone w przestawne podziałki z blachy ocynkowanej. Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice Blat roboczy o wymiarach 630 x 570 mm wykonany z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjno-myjące z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm Wyprofilowany uchwyt wózka zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem Nad kołami odboje wykonane z kształcie dyski z tworzywa lub gumy zabezpieczające korpus i osprzęt wózka przed uszkodzeniem Wyposażenie: -szyna sprzętowa (reling ) wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 do zawieszenia n/w wyposażenia - 1 x stelaż z pokrywą do worka 10 l. na odpady miękkie - 1 x uniwersalny uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wykonany ze stali kwasoodpornej - Zestaw dozowników cztero i cztero skrzynkowych na materiały opatrunkowo-zabiegowe zamontowany na stelażu metalowym, - 1 x uchwyt na rękawice | Tak |  |
|  | Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem Zasady oceny punktowej: - KOŁA O ŚREDNICY 125mm – 0 pkt - KOŁA O ŚREDNICY powyżej 125mm – 10 pkt | Tak - podać |  |

Zestaw do ogrzewania pacjenta na bloku operacyjnym - 2 komplety

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wyrób fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2026 zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody lub powietrza - przystosowany do pracy na bloku operacyjnym: warstwa ogrzewająca wykonana z przewodzących polimerów bez zawartości węgla lub polimeru węglowego (nie dopuszcza się elementów grzewczych wykonanych z włókien węglowych) zestaw składa się z urządzenia sterującego oraz elementów grzewczych przeznaczonych do pracy na bloku operacyjnym (np. materacy, kocy grzewczych) zestaw wyposażony w tryb aktywnej, automatycznej regulacji ciepłoty ciała pacjenta w oparciu o czujniki temperatury wbudowane w elementy grzewcze i moduł monitorowania rzeczywistej temperatury ciała ludzkiego (wewnętrznej lub powierzchniowej - czujniki kompatybilne z YSI 400) zestaw nie wymaga stosowania dedykowanych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku zestaw przystosowany do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć RTG zestaw wykorzystujący prąd stały o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych w ofercie producenta dostępne elementy grzewcze w różnych rozmiarach Moduł kontrolny (urządzenie sterujące) – 1 szt. kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa poniżej 5,0 kg możliwość zamocowania urządzenia sterującego do stołu operacyjnego urządzenie sterujące wyposażone w minimum 4’’, barwny ekran dotykowy urządzenie sterujące przystosowane do pracy jednocześnie z minimum trzema elementami grzewczymi (np. materac i dwa koce) do stosowania na bloku operacyjnym u pacjentów dorosłych ustawianie zadanej temperatury: niezależnie dla każdego elementu grzewczego minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 °C alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury czas potrzebny do osiągnięcia ustawionej temperatury z temperatury otoczenia (23 °C ± 2°C) max. 15 minut alarm informujący o nieosiągnięciu ustawionej temperatury dla elementu grzewczego w czasie max 15 minut od rozpoczęcia pracy Materac grzewczy - 1 szt. czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejsce lokalizacji czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni materaca powłoka materaca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane wewnątrz materaca pianka o działaniu zmniejszającym nacisk pacjenta na podłoże szerokość materaca od 48 do 52 cm długość materaca od 80 do 90 cm przewód łączący urządzenie sterujące z materacem, min. 4 m | Tak |  |
|  | Moduł kontrolny (urządzenie sterujące) - 1 szt. kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa poniżej maks. 5,0 kg Zasady oceny punktowej: - masa poniżej 5,0 kg – 10 pkt - masa 5,0 kg – 0 pkt | Tak - podać |  |
|  | minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 °C Zasady oceny punktowej: Ustawienie temperatury 36 °C do 40 °C – 0 pkt Szerszy zakres – 10 pkt | Tak - podać |  |

Mankiet/Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem - 4 sztuki

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem. Dzięki mankietowi połączonemu z manometrem istnieje możliwość kontroli i utrzymania optymalnego podciśnienia. Mankiet w rozmiarach dostosowanych do wkładów o pojemnościach: 500 ml, 1000 ml, 3000 ml lub 5000 ml. Charakterystyka: Trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu chromowany manometr o średnicy 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana manometru brak konieczności zerowania wskazówki bez-lateksowa gruszka ciśnieniowa Manometr chromowano-platerowany, z niebieskim rękawem ciśnieniowym | Tak |  |

Plecak ratowniczy - 1 sztuka

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Plecak ratowniczy 40 l +/-2 l, bez wyposażenia medycznego. Bardzo dobrze zorganizowany plecak ratowniczy. Posiada wygodny dostęp do wszystkich trzech komór. Wymiary: Wysokość: 50 cm +/-2 cm, Szerokość: 25 cm +/-2 cm, Długość: 30 cm +/-2 cm, Waga: max. 2,2 kg, Ilość komór: 3. | Tak |  |
|  | Zasady oceny punktowej: Waga plecaka poniżej 2,2 kg – 10 pkt Waga plecaka 2,2 kg – 0 pkt | Tak - podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – do 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

*Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2026, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.).

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej