

Załącznik nr 2-1 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/30/26

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1: Sprzęt anestezjologiczny

	[bookmark: _Hlk242875669]
Wózek anestezjologiczny - 1 sztuka



	Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia:

	Model aparatu – podać dla każdego urządzenia::

	Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*):

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Wózek anestezjologiczny z 4 – ma szufladami
Kontener szufladowy oraz profilowana konstrukcja kolumnowa wózka wykonana w całości z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie następnie malowana farbą 
proszkową.
Kontener szufladowy wykonany w systemie podwójnej ścianki;
Fronty wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z uszczelką przeciwpyłową
Wymiary zewnętrzne wózka:- wysokość całkowita : 1025 mm,- głębokość całkowita : 665 mm,- szerokość całkowita : 825 mm,
Wózek wyposażony w szuflady o wysokościach użytkowych 3x80 mm, 1x200 mm;
Szuflady płytkie o konstrukcji ramowej do osadzenia poniższych wkładów wykonany wyprofilowanej blachy poruszające się po prowadnicach teleskopowych
typu kulkowego, z mechanizmem pełnego wysuwu oraz mechanizmem zapewniającym właściwy docisk szuflady do uszczelki wraz z wkładami szuflad
Wkłady do szuflad niskich wykonane z tworzywa ABS- niska 460×470×80 mm podziałem na 3 części lub bez podziału- głęboka szuflada 440x500x250 mm typu skrzynkowego, wykonana z blachy ocynkowanej malowane proszkowo. wyposażona w wykonstruowane poprzez wycięcie lub przeformowanie gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej,
umożliwiających podział wewnętrzny szuflady na przechowywane akcesoria zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego.
Elementy podziałowe szuflad z blachy w komplecie z szufladami.
Prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z góry i z boku po wysunięciu szuflady). wyposażone w przestawne podziałki z blachy ocynkowanej.
Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcją samodomykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia, prowadnice
Blat roboczy o wymiarach 630 x 570 mm wykonany z tworzywa ABS odpornego na środki dezynfekcyjno-myjące z burtami z trzech stron o wysokości 60 mm
Wyprofilowany uchwyt wózka zapewniający wygodne prowadzenie i manewrowanie
Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, 
o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem

Nad kołami odboje wykonane z kształcie dyski z tworzywa lub gumy zabezpieczające korpus i osprzęt wózka przed uszkodzeniem
Wyposażenie:
-szyna sprzętowa (reling ) wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09 do zawieszenia n/w wyposażenia
- 1 x stelaż z pokrywą do worka 10 l. na odpady miękkie
- 1 x uniwersalny uchwyt na pojemnik do zużytych igieł wykonany ze stali kwasoodpornej 
- Zestaw dozowników cztero i cztero skrzynkowych na materiały opatrunkowo-zabiegowe
zamontowany na stelażu metalowym,
- 1 x uchwyt na rękawice

	Tak 
	

	2. 
	Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym 2 z blokadą, 
o średnicy 125mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
Zasady oceny punktowej:
- KOŁA O ŚREDNICY 125mm – 0 pkt
- KOŁA O ŚREDNICY powyżej 125mm – 10 pkt 
	Tak - podać
	




	
Zestaw do ogrzewania pacjenta na bloku operacyjnym - 2 komplety



	Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia:

	Model aparatu – podać dla każdego urządzenia::

	Rok produkcji 2026  (urządzenie fabrycznie nowe*):

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Wyrób fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2026
zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody lub powietrza - przystosowany do pracy na bloku operacyjnym: warstwa ogrzewająca wykonana z przewodzących polimerów bez zawartości węgla lub polimeru węglowego (nie dopuszcza się elementów grzewczych wykonanych z włókien węglowych)
zestaw składa się z urządzenia sterującego oraz elementów grzewczych przeznaczonych do pracy na bloku operacyjnym (np. materacy, kocy grzewczych)
zestaw wyposażony w tryb aktywnej, automatycznej regulacji ciepłoty ciała pacjenta w oparciu o czujniki temperatury wbudowane w elementy grzewcze i moduł monitorowania rzeczywistej temperatury ciała ludzkiego (wewnętrznej lub powierzchniowej - czujniki kompatybilne z YSI 400)
zestaw nie wymaga stosowania dedykowanych materiałów zużywalnych jednorazowego użytku
zestaw przystosowany do wykonywania śródoperacyjnych zdjęć RTG
zestaw wykorzystujący prąd stały o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych
w ofercie producenta dostępne elementy grzewcze w różnych rozmiarach
Moduł kontrolny (urządzenie sterujące) – 1 szt. 
kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa poniżej 5,0 kg

możliwość zamocowania urządzenia sterującego do stołu operacyjnego
urządzenie sterujące wyposażone w minimum 4’’, barwny ekran dotykowy
urządzenie sterujące przystosowane do pracy jednocześnie z minimum trzema elementami grzewczymi (np. materac i dwa koce) do stosowania na bloku operacyjnym u pacjentów dorosłych
ustawianie zadanej temperatury: niezależnie dla każdego elementu grzewczego
minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 °C

alarm dźwiękowy zbyt wysokiej temperatury
czas potrzebny do osiągnięcia ustawionej temperatury z temperatury otoczenia (23 °C ± 2°C) max. 15 minut
alarm informujący o nieosiągnięciu ustawionej temperatury dla elementu grzewczego w czasie max 15 minut od rozpoczęcia pracy
Materac grzewczy  - 1 szt.
czujnik temperatury wbudowany w powłokę materaca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem w celu pomiaru temperatury powierzchni elementu grzewczego na styku z ciałem pacjenta, miejsce lokalizacji czujnika wyraźnie oznaczone na powierzchni materaca
powłoka materaca zmywalna (w sposób analogiczny jak materace na stole operacyjnym) o gładkiej powierzchni zewnętrznej zawierającej substancję antybakteryjną, brzegi szczelne, zgrzane
wewnątrz materaca pianka o działaniu zmniejszającym nacisk pacjenta na podłoże
szerokość materaca od 48 do 52 cm
długość materaca od 80 do 90 cm
przewód łączący urządzenie sterujące z materacem, min. 4 m
	Tak 
	

	2. 
	Moduł kontrolny (urządzenie sterujące) - 1 szt.
kompaktowe urządzenie sterujące kontrolowane mikroprocesorowo, z mocowaniem do standardowych statywów kroplówkowych, masa poniżej  maks. 5,0 kg
Zasady oceny punktowej:
- masa poniżej 5,0 kg – 10 pkt
- masa  5,0 kg – 0 pkt
	Tak - podać
	

	3. 
	minimalny zakres ustawień temperatury materaca grzewczego od 36 °C do 40 °C, skok regulacji temperatury: max. 1,0 °C
Zasady oceny punktowej:
Ustawienie temperatury 36 °C do 40 °C – 0 pkt
Szerszy zakres – 10 pkt

	Tak - podać
	




	
Mankiet/Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem - 4 sztuki



	Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia:

	Model aparatu – podać dla każdego urządzenia::

	Rok produkcji 2026  (urządzenie fabrycznie nowe*):

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Aparat do podawania płynów pod ciśnieniem. 
Dzięki mankietowi połączonemu z manometrem istnieje możliwość kontroli i utrzymania optymalnego podciśnienia. Mankiet w rozmiarach dostosowanych do wkładów o pojemnościach: 500 ml, 1000 ml, 3000 ml lub 5000 ml.
Charakterystyka: 
Trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C

precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu
chromowany manometr o średnicy 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg
specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana manometru
brak konieczności zerowania wskazówki
bez-lateksowa gruszka ciśnieniowa
Manometr chromowano-platerowany, z niebieskim rękawem ciśnieniowym
	Tak 
	




	
Plecak ratowniczy - 1 sztuka



	Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia:

	Model aparatu – podać dla każdego urządzenia::

	Rok produkcji 2026  (urządzenie fabrycznie nowe*):

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1. 
	Plecak ratowniczy 40 l +/-2 l, bez wyposażenia medycznego.
Bardzo dobrze zorganizowany plecak ratowniczy. Posiada wygodny dostęp do wszystkich trzech komór. Wymiary: Wysokość: 50 cm +/-2 cm, Szerokość: 25 cm +/-2 cm, Długość: 30 cm +/-2 cm, Waga: max. 2,2 kg, Ilość komór: 3.
	Tak 
	

	2. 
	Zasady oceny punktowej:
Waga plecaka poniżej 2,2 kg – 10 pkt
Waga plecaka 2,2 kg – 0 pkt
	Tak - podać
	



	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) 
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– do 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	Tak
	

	11.
	Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	



*Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2026, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.).

1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.





...................................	                                                                         ....................................................
          data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej
