## Załącznik nr 2-3 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/30/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 3: Aparaty EKG

Aparat EKG - 3 szt

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Dotykowy ekran min. 12 cali True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1280 x 800 px. Zasady oceny punktowej: - 12 cali - 0 pkt - powyżej 12 cali - 20 pkt | TAK. Podać |  |
| 2. | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): | TAK. Podać |  |
|  | ● Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. |  |  |
|  | ● Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. |  |  |
|  | ● Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). |  |  |
| 3. | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK. Podać |  |
| 4. | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK. Podać |  |
| 5. | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK. Podać |  |
| 6. | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK. Podać |  |
| 7. | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: | TAK. Podać |  |
|  | ● sygnału dźwiękowego, |  |  |
|  | ● ikony na wyświetlaczu, |  |  |
|  | ● diody LED. |  |  |
| 8. | Taca na papier mieszcząca 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu | TAK. Podać |  |
| 9. | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK. Podać |  |
| 10. | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: | TAK. Podać |  |
|  | Długość 280 mm ± 0.2 mm; |  |  |
|  | Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; |  |  |
|  | Oraz |  |  |
|  | Długość 280 mm ± 0.2 mm; |  |  |
|  | Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm, |  |  |
|  | Wykrywanie znacznika perforacji. |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: | TAK. Podać |  |
|  | ● Informacje o pacjencie |  |  |
|  | ● Data i godzina wykonania badania |  |  |
|  | ● Rodzaj i długość badania |  |  |
|  | ● Login wykonującego badania |  |  |
|  | ● Odprowadzenia EKG |  |  |
|  | ● Sugerowana interpretacja |  |  |
|  | ● Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG |  |  |
|  | ● Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST |  |  |
|  | ● Wstęga rytmu w badaniu EKG |  |  |
|  | ● Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG |  |  |
|  | ● Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG |  |  |
|  | ● Pole podsumowania |  |  |
|  | ● Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) |  |  |
| 12. | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: | TAK. Podać |  |
|  | ● Tętno, |  |  |
|  | ● imię i nazwisko pacjenta, |  |  |
|  | ● identyfikator pacjenta, |  |  |
|  | ● godzina, |  |  |
|  | ● wskaźnik naładowania baterii, |  |  |
|  | ● powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, |  |  |
|  | ● zapis krzywych EKG, |  |  |
|  | ● ciśnienie krwi, |  |  |
|  | ● waga i wzrost pacjenta, |  |  |
|  | ● oznaczenia elektrod, |  |  |
|  | ● ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, |  |  |
|  | ● asystent podłączenia elektrod, |  |  |
|  | ● wskazanie odłączenia elektrod, |  |  |
|  | ● login wykonującego badanie, |  |  |
|  | ● Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. |  |  |
| 13. | Automatyczne pobieranie daty urodzenia i płci pacjenta z numeru ID | TAK. Podać |  |
| 14. | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK. Podać |  |
| 15. | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK. Podać |  |
| 16. | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK. Podać |  |
| 17. | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK. Podać |  |
| 18. | Rejestracja i ocenę późnych potencjałów komorowych w profilu SAECG, aparat wyposażony w ten moduł | TAK. Podać |  |
| 19. | "Profil Niestandardowy" dla spoczynkowego EKG. | TAK. Podać |  |
|  | ● Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG |  |  |
|  | ● Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut |  |  |
|  | ● Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania. |  |  |
| 20. | Przycisk "Szybkie EKG" na ekranie logowania. | TAK. Podać |  |
|  | ● Umożliwia zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych). | TAK. Podać |  |
|  | ● Zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia. | TAK. Podać |  |
| 21. | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK. Podać |  |
| 22. | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK. Podać |  |
| 23. | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK. Podać |  |
| 24. | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK. Podać |  |
| 25. | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK. Podać |  |
| 26. | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK. Podać |  |
| 27. | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK. Podać |  |
| 28. | 12 kanałów EKG | TAK. Podać |  |
| 29. | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK. Podać |  |
| 30. | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK. Podać |  |
| 31. | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK. Podać |  |
| 32. | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK. Podać |  |
| 33. | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK. Podać |  |
| 34. | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK. Podać |  |
| 35. | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG | TAK. Podać |  |
| 36. | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK. Podać |  |
| 37. | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer. | TAK. Podać |  |
| 38. | Licencja do oprogramowania komputerowego, kompatybilna z oprogramowaniem z p. 37. | TAK. Podać |  |
| 39. | Oprogramowanie z modułem nagłej śmierci sercowej. | TAK. Podać |  |
| 40. | Zestawy filtrów w trybie Auto: | TAK. Podać |  |
|  | ● Predefiniowany zestaw |  |  |
|  | ● Automatyczny dobór filtrów. |  |  |
|  | ● Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów |  |  |
|  | Możliwość wyłączenie filtrów |  |  |
| 41. | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK. Podać |  |
| 42. | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK. Podać |  |
| 43. | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK. Podać |  |
| 44. | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK. Podać |  |
| 45. | System zdalnego sterowania umożliwiający przeprowadzenie zapisu EKG ze znacznej odległości oraz ocenę jakości kontaktu elektrod | TAK. Podać |  |
| 46. | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK. Podać |  |
| 47. | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK. Podać |  |
| 48. | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK. Podać |  |
| 49. | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK. Podać |  |
| 50. | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK. Podać |  |
| 51. | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK. Podać |  |
| 52. | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 900 raportów | TAK. Podać |  |
| 53. | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godziny | TAK. Podać |  |
| 54. | Zasady oceny punktowej: Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 8 godzin - 8 h - 0 pkt - powyżej 8 h- 20 pkt | TAK. Podać |  |
| 55. | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK. Podać |  |
| 56. | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK. Podać |  |
| 57. | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | TAK. Podać |  |
| 58. | Tryb Hotspot WiFi i LAN | TAK. Podać |  |
| 59. | Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN | TAK. Podać |  |
| 60. | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK. Podać |  |
| 61. | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | TAK. Podać |  |
| 62. | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK. Podać |  |
| 63. | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK. Podać |  |
| 64. | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: | TAK. Podać |  |
|  | IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, |  |  |
|  | CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, |  |  |
|  | Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, |  |  |
|  | Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). |  |  |
| 65. | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: | TAK. Podać |  |
|  | ● Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia |  |  |
|  | ● Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny |  |  |
|  | ● Kuwetę na akcesoria |  |  |
|  | ● Uchwyt na kabel pacjenta |  |  |
| 66. | Opcjonalne wyposażenie stolika jezdnego: | TAK. Podać |  |
|  | ● Dodatkowa kuweta na akcesoria |  |  |
|  | ● Uchwyt na czytnik kodów kreskowych |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

*Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2026, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej