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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 4: Zestawy do znieczulenia

	[bookmark: _Hlk242875669]
Zestaw do znieczuleń - 1 szt



	Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia:

	Model aparatu – podać dla każdego urządzenia::

	Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*):

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Zestaw do znieczuleń z opcją wzajemnego przejmowania infuzji, sterowany elektronicznie przeznaczony do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
	TAK
	 

	2
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	TAK
	 

	3
	Klasa ochronności II lub równoważna
	TAK
	 

	4
	Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg
	TAK, podać
	 

	5
	Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.)
	podać
	 

	6
	Dokładność podaży +/- 2%
	TAK/NIE
	 

	7
	Menu pompy w języku polskim
	TAK
	 

	8
	Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki.
	TAK
	 

	9
	Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	TAK
	 

	10
	Kolorowy wyświetlacz min. 4,5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów.
Zasady oceny punktowej:
- 4,5'' - 0 pkt
- powyżej - 10 pkt
	TAK - podać
	 

	11
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej -  3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. 
	TAK
	 

	12
	Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej.
	TAK
	 

	13
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
	TAK
	 

	14
	Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania
	TAK
	 

	15
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem podczerwieni
	TAK
	 

	16
	Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1
	TAK
	 

	17
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy
	TAK
	 

	18
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
	TAK/NIE
	 

	19
	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,1 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml
	TAK
	 

	20
	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
	TAK
	 

	21
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	TAK
	 

	22
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	TAK
	 

	23
	Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. 
	TAK
	 

	24
	System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji
	TAK
	 

	25
	Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h 
	TAK
	 

	26
	Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; 
	TAK
	 

	27
	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
	TAK
	 

	28
	Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę
	TAK
	 

	29
	Regulacja intensywności podśwetlenia na 9 poziomach
	TAK
	 

	30
	Biblioteka leków z możłiwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera
	TAK
	 

	31
	Pompa wyposażona w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele: March, Schnider, Eleveld, Minto, Gepts
	TAK
	 

	32
	Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania
	TAK
	 

	33
	Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania
	TAK
	 

	34
	Możliwość pracy pompy w trybie PCA (znieczulenie kontrolowane przez pacjenta)
	TAK
	 

	35
	Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
	TAK
	 

	36
	Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/h; 
Zasady oceny punktowej:
- 8 h - 0 pkt
- 8,01 do 9 h - 5 pkt
- powyżej 9 h - 10 pkt
Czas ponownego ładowania max. 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego
	TAK - podać
	 

	37
	Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W
	TAK
	 

	38
	Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; 
	TAK
	 

	39
	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń
	TAK
	 

	40
	Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy
	TAK
	 

	Wyposażenie zestawu
	 
	 

	41
	Stacja dokująca dla pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca zasilanie wszystkich podłączonych pomp jednym przewodem zasilającym 1 szt.
	TAK
	 

	42
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	TAK
	 

	43
	Klasa ochronności I lub równoważna
	 
	 

	44
	Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy.
	TAK
	 

	45
	Waga stacji dokującej dla 4 pomp poniżej 6 kg
	TAK, podać
	 

	46
	Wymiary stacji razem z pokrywą (Szer. x Wys. x Gł.)
	podać
	 

	47
	Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	TAK
	 

	48
	Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych
	TAK
	 

	49
	Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. 
	TAK
	 

	50
	Zespół połączonych stacji dokujących umożliwia pracę do 24 pomp w obrębie jednego stanowiska.
	TAK
	 

	51
	Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną oraz akustyczną, pozwalająca łatwo zidentyfikować status infuzji.
	TAK
	 

	52
	Zatrzaskowe mocowanie pomp.
	TAK
	 

	53
	Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu
	TAK
	 

	54
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA
	TAK/NIE
	 

	55
	Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny
	TAK/NIE
	 

	56
	Pokrywa stacji wyposazona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany 1 szt.
	TAK
	 

	57
	Uchwyt do stacji - 1 szt.
	TAK
	 

	


	
	
	



	
Zestaw do znieczuleń - 1 szt



	Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia:

	Model aparatu – podać dla każdego urządzenia::

	Rok produkcji 2026  (urządzenie fabrycznie nowe*):

	Lp.

	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe

	1
	2
	3
	4

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Zestaw do znieczuleń TIVA / TCI na statywie, składający się z min. 1 pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie przeznaczonej do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.
	TAK
	 


	2
	Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci
	TAK
	 

	3
	Klasa ochronności II lub równoważna
	TAK
	 

	4
	Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg
	TAK, podać
	 

	5
	Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.)
	podać
	 

	6
	Dokładność podaży +/- 2%
	TAK/NIE
	 

	7
	Menu pompy w języku polskim
	TAK
	 

	8
	Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki.
	TAK
	 

	9
	Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	TAK
	 

	10
	Kolorowy wyświetlacz min. 4,5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów.
Zasady oceny punktowej:
- 4,5'' - 0 pkt
- powyżej - 10 pkt
	TAK - podać
	 

	11
	Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej -  3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. 
	TAK
	 

	12
	Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający  przed swobodnym  niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej.
	TAK
	 

	13
	Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów
	TAK
	 

	14
	Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania
	TAK
	 

	15
	Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem podczerwieni
	TAK
	 

	16
	Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1
	TAK
	 

	17
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy
	TAK
	 

	18
	Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji
	TAK/NIE
	 

	19
	Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,1 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml
	TAK
	 

	20
	Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min
	TAK
	 

	21
	Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu
	TAK
	 

	22
	Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) 
	TAK
	 

	23
	Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. 
	TAK
	 

	24
	System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji
	TAK
	 

	25
	Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h 
	TAK
	 

	26
	Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; 
	TAK
	 

	27
	Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych
	TAK
	 

	28
	Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę
	TAK
	 

	29
	Regulacja intensywności podśwetlenia na 9 poziomach
	TAK
	 

	30
	Biblioteka leków z możłiwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera
	TAK
	 

	31
	Pompa wyposażona w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele: March, Schnider, Eleveld, Minto, Gepts
	TAK
	 

	32
	Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania
	TAK
	 

	33
	Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania
	TAK
	 

	34
	Możliwość pracy pompy w trybie PCA (znieczulenie kontrolowane przez pacjenta)
	TAK
	 

	35
	Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy
	TAK
	 

	36
	Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/h; 
Zasady oceny punktowej:
- 8 h - 0 pkt
- 8,01 do 9 h - 5 pkt
- powyżej 9 h - 10 pkt
Czas ponownego ładowania max. 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego
	TAK- podać
	 

	37
	Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W
	TAK
	 

	38
	Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; 
	TAK
	 

	39
	Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń
	TAK
	 

	40
	Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy
	TAK
	 

	Zestaw wyposażony w wózek do pomp -1 szt.
	 
	 

	41
	Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
	TAK
	 

	42
	Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (m.in. półkę, szufladę z półką, koszyk na akcesoria) wyłącznie za pomocą ele mentów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
	TAK
	 

	43
	Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości 1600-2100mm w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z głowicą na 4 haczyki, zespolony z profilem nośnym..
	TAK
	 

	44
	Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie przewodu. Długość prze wodu 5 m
	TAK
	 

	45
	Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą
	TAK
	 

	46
	Kolumna ze stali kwasoodpornej o średnicy 25mm, mocowana do profilu nośnego.
	TAK
	 

	47
	Wymiary wózka: długość 550 mm x szerokość 550 mm x wysokość profilu bur towego (bez wysięgnika kroplówki): 1400 mm
	TAK
	 




	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) 
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej
	Tak
	

	11.
	Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	




*Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2026, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

1. Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.
2. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.
3. Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.







...................................	                                                                         ....................................................
          data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej
