## Załącznik nr 2-4 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/30/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 4: Zestawy do znieczulenia

Zestaw do znieczuleń - 1 szt

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do znieczuleń z opcją wzajemnego przejmowania infuzji, sterowany elektronicznie przeznaczony do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |  | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci |  | TAK |  |  |
| 3 | Klasa ochronności II lub równoważna |  | TAK |  |  |
| 4 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg |  | TAK, podać |  |  |
| 5 | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) |  | podać |  |  |
| 6 | Dokładność podaży +/- 2% |  | TAK/NIE |  |  |
| 7 | Menu pompy w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 8 | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. |  | TAK |  |  |
| 9 | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |  | TAK |  |  |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz min. 4,5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. Zasady oceny punktowej: - 4,5'' - 0 pkt - powyżej - 10 pkt |  | TAK - podać |  |  |
| 11 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. |  | TAK |  |  |
| 12 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. |  | TAK |  |  |
| 13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  | TAK |  |  |
| 14 | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania |  | TAK |  |  |
| 15 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem podczerwieni |  | TAK |  |  |
| 16 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 |  | TAK |  |  |
| 17 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy |  | TAK |  |  |
| 18 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |  | TAK/NIE |  |  |
| 19 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,1 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml |  | TAK |  |  |
| 20 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min |  | TAK |  |  |
| 21 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |  | TAK |  |  |
| 22 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  | TAK |  |  |
| 23 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. |  | TAK |  |  |
| 24 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |  | TAK |  |  |
| 25 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h |  | TAK |  |  |
| 26 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; |  | TAK |  |  |
| 27 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |  | TAK |  |  |
| 28 | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę |  | TAK |  |  |
| 29 | Regulacja intensywności podśwetlenia na 9 poziomach |  | TAK |  |  |
| 30 | Biblioteka leków z możłiwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera |  | TAK |  |  |
| 31 | Pompa wyposażona w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele: March, Schnider, Eleveld, Minto, Gepts |  | TAK |  |  |
| 32 | Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania |  | TAK |  |  |
| 33 | Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania |  | TAK |  |  |
| 34 | Możliwość pracy pompy w trybie PCA (znieczulenie kontrolowane przez pacjenta) |  | TAK |  |  |
| 35 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |  | TAK |  |  |
| 36 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/h; Zasady oceny punktowej: - 8 h - 0 pkt - 8,01 do 9 h - 5 pkt - powyżej 9 h - 10 pkt Czas ponownego ładowania max. 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego |  | TAK - podać |  |  |
| 37 | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W |  | TAK |  |  |
| 38 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; |  | TAK |  |  |
| 39 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń |  | TAK |  |  |
| 40 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy |  | TAK |  |  |
| Wyposażenie zestawu |  |  |  |  |  |
| 41 | Stacja dokująca dla pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca zasilanie wszystkich podłączonych pomp jednym przewodem zasilającym 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 42 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | TAK |  |  |  |
| 43 | Klasa ochronności I lub równoważna |  |  |  |  |
| 44 | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | TAK |  |  |  |
| 45 | Waga stacji dokującej dla 4 pomp poniżej 6 kg | TAK, podać |  |  |  |
| 46 | Wymiary stacji razem z pokrywą (Szer. x Wys. x Gł.) | podać |  |  |  |
| 47 | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku | TAK |  |  |  |
| 48 | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych | TAK |  |  |  |
| 49 | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | TAK |  |  |  |
| 50 | Zespół połączonych stacji dokujących umożliwia pracę do 24 pomp w obrębie jednego stanowiska. | TAK |  |  |  |
| 51 | Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną oraz akustyczną, pozwalająca łatwo zidentyfikować status infuzji. | TAK |  |  |  |
| 52 | Zatrzaskowe mocowanie pomp. | TAK |  |  |  |
| 53 | Stacja wyposażona w interfejs przywołania personelu | TAK |  |  |  |
| 54 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA | TAK/NIE |  |  |  |
| 55 | Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny | TAK/NIE |  |  |  |
| 56 | Pokrywa stacji wyposazona w profil do odłożenia strzykawki podczas wymiany 1 szt. | TAK |  |  |  |
| 57 | Uchwyt do stacji - 1 szt. | TAK |  |  |  |

Zestaw do znieczuleń - 1 szt

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Warunki wymagane i podlegające ocenie |  | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do znieczuleń TIVA / TCI na statywie, składający się z min. 1 pompy strzykawkowej sterowanej elektronicznie przeznaczonej do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |  | TAK |  |  |  |
| 2 | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci |  | TAK |  |  |  |
| 3 | Klasa ochronności II lub równoważna |  | TAK |  |  |  |
| 4 | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg |  | TAK, podać |  |  |  |
| 5 | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) |  | podać |  |  |  |
| 6 | Dokładność podaży +/- 2% |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 7 | Menu pompy w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
| 8 | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. |  | TAK |  |  |  |
| 9 | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku |  | TAK |  |  |  |
| 10 | Kolorowy wyświetlacz min. 4,5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. Zasady oceny punktowej: - 4,5'' - 0 pkt - powyżej - 10 pkt |  | TAK - podać |  |  |  |
| 11 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. |  | TAK |  |  |  |
| 12 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. |  | TAK |  |  |  |
| 13 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  | TAK |  |  |  |
| 14 | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania |  | TAK |  |  |  |
| 15 | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem podczerwieni |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE; Wspierane prędkości transferu WLAN 802.11a (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s, 802.11b (DSSS, CCK): 1/2/5.5/11 Mbit/s, 802.11g (OFDM): 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 802.11n (OFDM, HT20, MCS 0-15):Full guard interval: 6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65/78/104/117 Mbit/s, Short guard interval: 1.2/14.4/21.7/28.9/29.9/43.3/57.8/65/72.2/86.7/115.6/130/144.4 Mbit/s; Standardy bezpieczeństwa: Wireless Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2),FIPS 140-2 Level 1 |  | TAK |  |  |  |
| 17 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy |  | TAK |  |  |  |
| 18 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji |  | TAK/NIE |  |  |  |
| 19 | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,1 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml |  | TAK |  |  |  |
| 20 | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min |  | TAK |  |  |  |
| 21 | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu |  | TAK |  |  |  |
| 22 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  | TAK |  |  |  |
| 23 | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. |  | TAK |  |  |  |
| 24 | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji |  | TAK |  |  |  |
| 25 | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h |  | TAK |  |  |  |
| 26 | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kulkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu; |  | TAK |  |  |  |
| 27 | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych |  | TAK |  |  |  |
| 28 | Stryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę |  | TAK |  |  |  |
| 29 | Regulacja intensywności podśwetlenia na 9 poziomach |  | TAK |  |  |  |
| 30 | Biblioteka leków z możłiwością wpisu min. 10000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystapieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera |  | TAK |  |  |  |
| 31 | Pompa wyposażona w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele: March, Schnider, Eleveld, Minto, Gepts |  | TAK |  |  |  |
| 32 | Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania |  | TAK |  |  |  |
| 33 | Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania |  | TAK |  |  |  |
| 34 | Możliwość pracy pompy w trybie PCA (znieczulenie kontrolowane przez pacjenta) |  | TAK |  |  |  |
| 35 | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wzkaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy |  | TAK |  |  |  |
| 36 | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 8 godz. przy przepływie 25 ml/h; Zasady oceny punktowej: - 8 h - 0 pkt - 8,01 do 9 h - 5 pkt - powyżej 9 h - 10 pkt Czas ponownego ładowania max. 6 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłaczonej do zasilania sieciowego |  | TAK- podać |  |  |  |
| 37 | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W |  | TAK |  |  |  |
| 38 | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dzwiękowych; |  | TAK |  |  |  |
| 39 | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwościa zapisania do 1000 zdarzeń |  | TAK |  |  |  |
| 40 | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy |  | TAK |  |  |  |
| Zestaw wyposażony w wózek do pomp -1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo |  | TAK |  |  |  |
| 42 | Profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do rozbudowy wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe (m.in. półkę, szufladę z półką, koszyk na akcesoria) wyłącznie za pomocą ele mentów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów |  | TAK |  |  |  |
| 43 | Wysięgnik kroplówki z regulacją wysokości 1600-2100mm w całości wykonany ze stali kwasoodpornej z głowicą na 4 haczyki, zespolony z profilem nośnym.. |  | TAK |  |  |  |
| 44 | Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie przewodu. Długość prze wodu 5 m |  | TAK |  |  |  |
| 45 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS, zabezpieczająca wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą |  | TAK |  |  |  |
| 46 | Kolumna ze stali kwasoodpornej o średnicy 25mm, mocowana do profilu nośnego. |  | TAK |  |  |  |
| 47 | Wymiary wózka: długość 550 mm x szerokość 550 mm x wysokość profilu bur towego (bez wysięgnika kroplówki): 1400 mm |  | TAK |  |  |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

*Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2026, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej