## Załącznik nr 2-5 do SWZ                                                                  ZOZ/DZP/PN/30/26

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 5: Mobilny aparat rentgenowski

Mobilny aparat rentgenowski – 1 szt.

| Producent/kraj – podać dla każdego urządzenia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu – podać dla każdego urządzenia:: |  |  |  |
| Rok produkcji 2026 (urządzenie fabrycznie nowe*): |  |  |  |
| Lp. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Zasilanie jednofazowe: 230V/ 50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego: +/- 10% |  |  |
| 2 | Moc generatora: min 2,4 kW / max 4,0 kW | TAK, podać |  |
| 3 | Generator typu monoblok, wysokiej częstotliwości min 40 kHz | TAK, podać |  |
| 4 | Tryby pracy, co najmniej: | TAK, podać |  |
|  | - fluoroskopia pulsacyjna |  |  |
|  | - radiografia cyfrowa |  |  |
|  | - pętla CINE |  |  |
| 5 | Max. prąd fluoroskopii impulsowej: min 20 mA | TAK, podać |  |
| 6 | Max. prąd radiografii cyfrowej: min 24 mA | TAK, podać |  |
| 7 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii: 40-120 kV | TAK, podać |  |
| 8 | Automatyka doboru parametrów ekspozycji | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość ręcznego doboru parametrów ekspozycji | TAK, podać |  |
| 10 | Układ minimalizujący dawkę przy skopi: min 60% | TAK, podać |  |
| 11 | Fluoroskopia pulsacyjna (mniejsza dawka oraz brak artefaktów ruchowych w porównaniu do skopi ciągłej): min 1-25 pulsów/s | TAK, podać |  |
| 12 | Akwizycja obrazów podczas fluoroskopii pulsacyjnej: min 25 obrazów/s | TAK, podać |  |
| 13 | Tryb CINE: min: 1-8 p/s | TAK, podać |  |
| 14 | Kontrola czasu trwania pulsu w trybie fluoroskopii pulsacyjnej w zakresie: min 10-40 ms | TAK, podać |  |
| LAMPA X-RAY |  |  |  |
| 15 | Lampa ze stacjonarną anodą – jednoogniskową | TAK, podać |  |
| 16 | Ognisko: max 0,6 mm | TAK, podać |  |
| 17 | Filtracja całkowita: powyżej 7,0 mm Al. (dla 120kV) | TAK, podać |  |
| 18 | Pojemność cieplna anody: min 85 kHU | TAK, podać |  |
| 19 | Pojemność cieplna kołpaka: min 1100 kHU | TAK, podać |  |
| 20 | Szybkość chłodzenia anody: min 50 kHU/min | TAK, podać |  |
| 21 | Szybkość chłodzenia kołpaka: min 15 kHU/min | TAK, podać |  |
| 22 | Kolimator typu IRIS: min 50-307 mm | TAK, podać |  |
| 23 | Kolimator szczelinowy do asymetrycznej kolimacji w zakresie: 50-307 mm, z nieograniczoną z rotacją, | TAK, podać |  |
| 24 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK, podać |  |
| WÓZEK Z RAMIENIEM C |  |  |  |
| 25 | Wózek o ergonomicznej, kompaktowej budowie tj. z monitorem medycznym umiejscowionym na wózku z ramieniem C | TAK, podać |  |
|  | Aparat przystosowany do pracy w małych pomieszczeniach. |  |  |
| 26 | Waga (całego wózka wraz z monitorem): max 360 kg | TAK, podać |  |
| 27 | Szerokość wózka: max 80 cm | TAK, podać |  |
| 28 | Głębokość ramienia (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C): min 68 cm | TAK, podać |  |
| 29 | Odległość SID: min 108 cm | TAK, podać |  |
| 30 | Odległość kołpak - detektor (wolna przestrzeń): min 85 cm Zasady oceny punktowej: - od 85 cm do 86,99 cm – 0 pkt - 87 cm lub więcej– 10 pkt | TAK, podać |  |
| 31 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK, podać |  |
| 32 | Zakres ruchu pionowego ramienia C: min 40 cm | TAK, podać |  |
| 33 | Zakres ruchu poziomego ramienia C: min 22 cm | TAK, podać |  |
| 34 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag): min 200 | TAK, podać |  |
| 35 | Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej: min 430° Zasady oceny punktowej: - od 430° do 449,99° – 0 pkt - 450° lub więcej– 10 pkt | TAK, podać |  |
| 36 | Zakres ruchu orbitalnego: powyżej 160° | TAK, podać |  |
| 37 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | TAK, podać |  |
| 38 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK, podać |  |
| 39 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. | TAK, podać |  |
| 40 | Ruch kół we wszystkich kierunkach, równoległy ruch wzdłuż stołu | TAK, podać |  |
| 41 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego) | TAK, podać |  |
| CYFROWY DETEKTOR OBRAZU |  |  |  |
| 42 | Detektor płaski typu IGZO lub CMOS | TAK, podać |  |
| 43 | Wymiary detektora: min: 310 mm x 310 mm | TAK, podać |  |
| 44 | Maks. powierzchnia obrazu promieniowania: min 307 mm x 307 mm | TAK, podać |  |
| 45 | Ilość pól detektora obrazu: 3 | TAK, podać |  |
| 46 | Rozdzielczość detektora cyfrowego: | TAK, podać |  |
|  | format podstawowy: min 2000 x 2000 pikseli |  |  |
| 47 | Rozdzielczość detektora cyfrowego: | TAK, podać |  |
|  | Sumaryczna ilość pikseli: min 4,00 mln pikseli |  |  |
| 48 | Rozmiar pojedynczego piksela: max 150,0 µm | TAK, podać |  |
| 49 | Współczynnik DQE: min 80% | TAK, podać |  |
| 50 | Rozdzielczość przestrzenna (Nyquista): min 3.3 lp/mm | TAK, podać |  |
| 51 | Skala szarości: 16 bit | TAK, podać |  |
| 52 | Kratka przeciwrozproszeniowa: min 80 linii/cm | TAK, podać |  |
| 53 | Uchwyt na detektorze do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | TAK, podać |  |
| TOR WIZYJNY |  |  |  |
| 54 | Monitor medyczny umiejscowiony na wózku z ramieniem C | TAK, podać |  |
|  | (nie dopuszcza się aparatów z oddzielnym wózkiem monitorowym) |  |  |
| 55 | Monitor zamocowany na obrotowym, min dwuczęściowym wysięgniku | TAK, podać |  |
| 56 | Przekątna monitora: min 27”, dwudzielny | TAK, podać |  |
| 57 | Rozdzielczość monitora: min 1920 x 1080 | TAK, podać |  |
| 58 | Luminancja maksymalna: min 1000 cd/m² | TAK, podać |  |
| 59 | Luminancja w skali szarości DICOM: min 550 cd/m2 | TAK, podać |  |
| 60 | Kontrast: min 1000:1 | TAK, podać |  |
| 61 | Kąt widzenia: min 178°/178° | TAK, podać |  |
| 62 | Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | TAK, podać |  |
| 63 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze: 16 obrazów | TAK, podać |  |
| 64 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. | TAK, podać |  |
| 65 | Archiwizacja obrazów w formacie: | TAK, podać |  |
|  | - DICOM 3.0, |  |  |
|  | - TIFF, |  |  |
|  | - AVI |  |  |
| 66 | Pojemność pamięci na dysku twardym: min 100 000 obrazów | TAK, podać |  |
| 67 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK, podać |  |
| 68 | Zoom x4 | TAK, podać |  |
| 69 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze | TAK, podać |  |
| 70 | Obraz lustrzany | TAK, podać |  |
| 71 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK, podać |  |
| STEROWANIE I FUNKCJONALNOŚĆ |  |  |  |
| 72 | System operacyjny aparatu bazujący na Linux lub Windows 11 Pro | TAK, podać |  |
| 73 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. | TAK, podać |  |
| 74 | Monitor sterujący: | TAK, podać |  |
|  | - dotykowy |  |  |
|  | - kolorowy |  |  |
|  | - o przekątnej powyżej 10” |  |  |
|  | - z rozdzielczością min. 600x400 pixeli |  |  |
|  | - do sterowania wszystkimi funkcjami generatora łącznie z archiwizacją i programami aparatu z opcją podglądu skopi w czasie rzeczywistym (live) |  |  |
|  | - umiejscowiony na obrotowym wysięgniku |  |  |
| 75 | Monitor sterujący z interfejsem sterującym w języku polskim | TAK, podać |  |
| 76 | Dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania w obrębie dotykowego monitora | TAK / NIE, podać |  |
| 77 | Ręczny włącznik promieniowania z możliwością zapisu obrazu do pamięci | TAK, podać |  |
| 78 | Min 5 programów anatomicznych wgranych w oprogramowanie aparatu, co najmniej: | TAK, podać |  |
|  | - ortopedia (kończyny) |  |  |
|  | - ortopedia / neurochirurgia (kości tułowia / kręgosłup) |  |  |
|  | - endoskopia / urologia (tkanki miękkie oraz instrumenty w zastosowaniach endoskopowych i urologicznych) |  |  |
|  | - kardiologia (serce) |  |  |
|  | - ciała obce |  |  |
| 79 | Możliwość zaprogramowania konfiguracji startowej aparatu, która będzie uruchamiana jako pierwsza z każdym uruchomieniem urządzenia. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany w ramach konfiguracji startowej co najmniej: programu anatomicznego, rodzaju skopi, ustawienia odbicia lustrzanego. |  |  |
| 80 | Filtr artefaktów metalowych | TAK, podać |  |
| 81 | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu detektora i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu Zasady oceny punktowej: - Nie – 0 pkt - Tak – 10 pkt | TAK / NIE, podać |  |
| 82 | Funkcja automatycznej redukcji częstotliwości pulsów/s w przypadku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury zamiast redukcji kV lub mA (obniżenie parametrów prądowych obniża jakość obrazu) Zasady oceny punktowej: - Nie – 0 pkt - Tak – 10 pkt | TAK / NIE, podać |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 83 | Wskaźnik laserowy od strony detektora | TAK, podać |  |
| 84 | Drukarka na papier termoczuły (stosowany w aparatach USG) | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana na stałe w wózek z ramieniem C |  |  |
| 85 | Przycisk nożny – bezprzewodowy, wielofunkcyjny, 3 przyciskowy, programowalny - min 5 trybów pracy. | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez co najmniej rok. |  |  |
|  | Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu. |  |  |
| 86 | Pakiet DICOM (min. Storage, Worklist), w cenie integracja ze szpitalnym HIS | TAK, podać |  |
| 87 | Ochrona radiologiczna: | TAK, podać |  |
|  | - fartuchy ochronne dwustronne – 4 szt. |  |  |
|  | - osłony na tarczyce – 4 szt. |  |  |
|  | - okulary ochronne - 4 szt. |  |  |
| 88 | Wykonawca wykona Testy akceptacyjne, specjalistyczne i podstawowe | TAK, podać |  |
| 89 | Wykonawca wykona Projekt osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym Sali Zabiegowej i Diagnostycznej, pomiary wentylacji obu sal | TAK, podać |  |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej | Tak |  |
| 11. | Instruktaż z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

*Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2026, nie dopuszcza się oferowania egzemplarzy używanych, regenerowanych, powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.)

- Zapis w kolumnie 3. „TAK” należy traktować, jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niezgodnej ze SWZ.

- Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań, co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Brak opisu w kolumnie 4. traktowany będzie, jako brak danego parametru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów 
w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, 
w przypadku wygrania postępowania o udzielenie zamówienia, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu 
i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                                            Podpis osoby upoważnionej