## Załącznik nr 2 - 5                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/26/18

Zadanie nr 5

Elektrostymulator serca 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Dwujamowy stymulator serca | TAK |  |
| 3. | Tryby stymulacji DDD; D00; VDD; Wl; V00, WT | TAK |  |
| 4. | Minimalny zakres stymulacji: 30 - 250 ppm | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Szybka stymulacja (impulsowa) 60-1000 ppm | TAK/PODAĆ |  |
| 6. | Opóźnienie AV 15-400ms | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | Amplituda / szerokość impulsu 0,1 -17 V/1 ms | TAK/PODAĆ |  |
| 8. | Biegunowość jednobiegunowe; dwubiegunowe | TAK |  |
| 9. | Czułość 0,2-10 mV (komora), 1 - 20 mV (przedsionek) | TAK/PODAĆ |  |
| 10. | Okres refrakcji 30-150 ppm: 225 ms (komora) 151-200 ppm: 200 ms (komora) 201-250 ppm: 175 ms (komora) | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Całkowity łączny czas refrakcji przedsionkowej: 30-120 ppm: opóźnienie AV+175 ms (min. 400 ms) 121-250 ppm: opóźnienie AV+175 ms (min. 240 ms) | TAK/PODAĆ |  |
| 12. | Bateria manganowe ogniwa alkaliczne 9V | TAK |  |
| 13. | Czas pracy baterii > po wymianie (min) 300 h > po ostrzeżeniu (min) 36h > podczas wymiany (min) 30 sekund | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Ciągłe monitorowanie statusu | TAK |  |
| 15. | Impedancja przewodów sygnał dźwiękowy dla < 100 Ohm lub > 3000 Ohm | TAK/PODAĆ |  |
| 16. | Status baterii sygnalizowany diodą LED | TAK |  |
| 17. | Wysoka częstotliwość jednorazowy sygnał dźwiękowy jeżeli > 180 ppm | TAK |  |
| 18. | Wymiary maksymalne urządzenia 200x100x40 mm | TAK |  |
| 19. | Waga maksymalna urządzenia 400g Ilość przyznawanych punktów: - 400 g - 0 pkt - 300-399 g - 10 pkt - 299 g i mniej - 20 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 20. | Złącze czasowe cewniki i przewody do serca bezpośrednio połączeniami 2 mm; | TAK |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy max 6 tyg.: Zasady oceny punktowej: - do 6 tygodni – 0 pkt. - do 4 tygodni – 5 pkt - do 2 tygodni - 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej