## Załącznik nr 2 - 6                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/26/18

Zadanie nr 6

Aparat do wentylacji wysokimi przepływami 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wspomagania oddechu przy pomocy wysokich przepływów | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem przepływu, generujjący wysokie przepływy ciepłych i nawilżonych gazów oddechowych, dostarczanych pacjentowi poprzez różnorodne interfejsy nosowe, tracheotomijne i maski. | TAK |  |
| 4. | Zakres przepływu: 2-60 l/min ( przyrosty o 1-5 l/min) | TAK/PODAĆ |  |
| 5. | Zestaw do dezynfekcji termicznej | TAK |  |
| 6. | Alarmy niskiej wilgotności, szczelności i drożności układu | TAK |  |
| 7. | Zintegrowane mieszanie tlenu | TAK |  |
| 8. | Wbudowany sensor tlenu | TAK |  |
| 9. | Czujnik temperatury w u układzie pacjenta | TAK |  |
| 10. | Układ pacjenta podgrzewany, komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody. | TAK |  |
| 11. | Pobór tlenu z reduktora o wyjściu stożkowym | TAK |  |
| 12. | Sprężone powietrze – pompa wew. urządzenia lub podłączenie do szpitalnej sieci (gniazdo typu DINN) | TAK |  |
| 13. | Minimalny zakres przepływu: 15 do 60 L/min (przyrost o 1- 5 L/min - tryb dla dorosłych, pacjenci od 25 kg wzwyż) | TAK/PODAĆ |  |
| 14. | Wymiary nie większe niż: 300 mm x 200 mm x 200 mm | TAK |  |
| 15. | Waga aparatu z akcesoriami nie większa niż 5 kg Ilość przyznawanych punktów: - 5 kg - 0 pkt - 4 - 4.99 kg - 5 pkt - poniżej 4 kg - 10 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 16. | W zestawie: - rurka dla dorosłych do oddychania ogrzewanym powietrzem, smonapełniająca się komora i adapter, do użytku przez minimum 2 tygodnie - 3 sztuki - kaniula donosowa dla dorosłych do terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi, przeznczone do użytku przez minimum 2 tygodnie - 3 sztuki - zestaw filtrów - 3 sztuki | TAK/PODAĆ |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy max 6 tyg.: Zasady oceny punktowej: - do 6 tygodni – 0 pkt. - do 4 tygodni – 10 pkt - do 2 tygodni - 20 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej