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Zadanie nr 6

Aparat do wentylacji wysokimi przepływami 1 szt.

	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Urządzenie do wspomagania oddechu przy pomocy wysokich przepływów
	TAK
	

	3.
	Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem przepływu, generujjący wysokie przepływy ciepłych i nawilżonych gazów oddechowych, dostarczanych pacjentowi poprzez różnorodne interfejsy nosowe, tracheotomijne i maski.
	TAK
	

	4.
	Zakres przepływu: 2-60 l/min ( przyrosty o 1-5 l/min)
	TAK/PODAĆ
	

	5.
	Zestaw do dezynfekcji termicznej
	TAK
	

	6.
	Alarmy niskiej wilgotności, szczelności i drożności układu
	TAK
	

	7.
	Zintegrowane mieszanie tlenu
	TAK
	

	8.
	Wbudowany sensor tlenu
	TAK
	

	9.
	Czujnik temperatury w u układzie pacjenta
	TAK
	

	10.
	Układ pacjenta podgrzewany, komora nawilżacza z               automatycznym pobieraniem wody.
	TAK
	

	11.
	Pobór tlenu z reduktora o wyjściu stożkowym
	TAK
	

	12.
	Sprężone powietrze – pompa wew. urządzenia lub podłączenie do szpitalnej sieci (gniazdo typu DINN)
	TAK
	

	13.
	Minimalny zakres przepływu: 15 do 60 L/min (przyrost o 1- 5 L/min - tryb dla dorosłych, pacjenci od 25 kg wzwyż)
	TAK/PODAĆ
	

	14.
	Wymiary nie większe niż: 300 mm x 200 mm x 200 mm
	TAK
	

	15.
	Waga aparatu z akcesoriami nie większa niż 5 kg
Ilość przyznawanych punktów:
- 5 kg - 0 pkt
- 4 - 4.99 kg - 5 pkt
- poniżej 4 kg - 10 pkt
	TAK/PODAĆ
	

	16.
	W zestawie: 
 - rurka dla dorosłych do oddychania ogrzewanym powietrzem, smonapełniająca się komora i adapter, do użytku przez minimum 2 tygodnie - 3 sztuki
- kaniula donosowa dla dorosłych do  terapii tlenowej wysokim przepływem, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi, przeznczone do użytku przez minimum 2 tygodnie - 3 sztuki
 - zestaw filtrów - 3 sztuki
	TAK/PODAĆ
	





	
WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2
	Termin dostawy max 6 tyg.: 
Zasady oceny punktowej:
- do 6 tygodni – 0 pkt.
- do 4 tygodni – 10 pkt
[bookmark: _GoBack]- do 2 tygodni - 20 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
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