## Załącznik nr 2 - 7                                                                                                      ZOZ/DZP/PN/26/18

Zadanie nr 7

Detektor tętna płodu 1 szt.

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model: |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018 | TAK |  |
| 2. | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu | TAK |  |
| 3. | Głowica 2 MHz szerokokątna, min 7-elementowa | TAK/PODAĆ |  |
| 4. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |
| 5. | Automatyczny wyłącznik po 2-3 minutach przy braku sygnału | TAK |  |
| 6. | Czas pracy ciągłej: min 24 godziny Zasady oceny punktowej: - min. 24h - 0 pkt - powyżej 24 h - 20 pkt | TAK/PODAĆ |  |
| 7. | Moc akustyczna: min 1W | TAK |  |
| 8. | Regulacja głośności: automatyczna i ręczna 10-stopniowa | TAK |  |
| 9. | Wyświetlacz częstości tętna FHR: dioda LED | TAK |  |
| 10. | Minimalny zakres pomiaru tętna: 50-210 bpm | TAK/PODAĆ |  |
| 11. | Zliczanie tętna: automatyczne i ręczne (10 uderzeń) | TAK |  |
| 12. | Częstotliwość: 2 MHz | TAK/PODAĆ |  |
| 13. | Waga: do 250g | TAK/PODAĆ |  |

| WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) Zasady oceny punktowej: Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt. Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 2 | Termin dostawy max 6 tyg.: Zasady oceny punktowej: - do 6 tygodni – 0 pkt. - do 4 tygodni – 5 pkt - do 2 tygodni - 10 pkt. | TAK(PODAĆ) |  |
| 3. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 4. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 5. | Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 6. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail)) | PODAĆ |  |
| 9. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat | TAK |  |
| 10. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat. | TAK |  |
| 11. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim; | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

……………………………….

Podpis

osoby/osób upoważnionej