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Zadanie nr 7

Detektor tętna płodu 1 szt.

	Producent/kraj:

	Model:

	L.P.
	Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe Rok produkcji 2018
	TAK
	

	2.
	Ultradźwiękowy detektor tętna płodu
	TAK
	

	3.
	Głowica 2 MHz szerokokątna, min 7-elementowa
	TAK/PODAĆ 
	

	4.
	Zasilanie bateryjne
	TAK
	

	5.
	Automatyczny wyłącznik po 2-3 minutach przy braku sygnału
	TAK
	

	6.
	Czas pracy ciągłej: min 24 godziny
Zasady oceny punktowej:
- min. 24h - 0 pkt
- powyżej 24 h - 20 pkt
	TAK/PODAĆ
	

	7.
	Moc akustyczna: min 1W
	TAK
	

	8.
	Regulacja głośności: automatyczna i ręczna 10-stopniowa
	TAK
	

	9.
	Wyświetlacz częstości tętna FHR: dioda LED
	TAK
	

	10.
	Minimalny zakres pomiaru tętna: 50-210 bpm
	TAK/PODAĆ
	

	11.
	Zliczanie tętna: automatyczne i ręczne (10 uderzeń)
	TAK
	

	12.
	Częstotliwość: 2 MHz
	TAK/PODAĆ 
	

	13.
	Waga: do 250g
	TAK/PODAĆ
	





	
WARUNKI GWARANCJI I TERMION DOSTAWY


	1.
	Gwarancja min. 12 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta)
Zasady oceny punktowej:
Gwarancja 12 m-ce – 0 pkt.
Gwarancja 24 m-ce i więcej 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	2
	Termin dostawy max 6 tyg.: 
Zasady oceny punktowej:
- do 6 tygodni – 0 pkt.
- do 4 tygodni – 5 pkt
[bookmark: _GoBack]- do 2 tygodni - 10 pkt.
	TAK(PODAĆ)
	

	3.
	 Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	4.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu  lokalizacji uszkodzenia
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	5.
	 Jeżeli czas naprawy będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	6.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	7.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	8.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i pogwarancyjny; ilość punktów serwisowych w Polsce, ich siedziba, sposób kontaktu (tel, fax, e-mail))
	PODAĆ
	

	9.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia - 10 lat
	TAK
	

	10.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat.
	TAK
	

	11.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim;
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia użytkowników  pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1.  Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) skutkować będzie odrzuceniem oferty.
2.   Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.
Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
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