Załącznik nr 2

ZOZ/DZP/PN/27/18

PARAMETRY TECHNICZNE – opis przedmiotu zamówienia

1) BŁONY MAMMOGRAFICZNE:

- błony na podłożu poliestrowym oblewane jednostronnie co najmniej dwoma

światłoczułymi warstwami emulsji o odmiennych charakterystykach  sensytometrycznych,

- emulsja uczulona na widmo zielone

c)   gęstość optyczna minimalna nie większa niż 0,22

d)   gradient średni nie mniejszy niż 3,40

e)   gęstość optyczna maksymalna nie mniejsza niż 4,30

f)    wskaźnik światłoczułości nie większy niż 1,50

g)   błony odporne na wyładowania elektrostatyczne i artefakty ujemne

h)   oznaczenia na brzegu arkusza błony: wycięcie charakterystyczne dla producenta i typu

błony

2) ODCZYNNIKI CHEMICZNE

a) odczynniki wieloskładnikowe o dużej trwałości roztworu roboczego. Wywoływacz  trójskładnikowy.

b)  wywoływacz dostarczony w opakowaniu 5 litrowym w formie koncentratu, z którego  można uzyskać 2 x 20 l gotowego roztworu roboczego

c)    utrwalacz dostarczony w opakowaniu 5 litrowym w formie koncentratu, z którego można uzyskać 2 x 25 l roztworu roboczego

d)   starter wywoływacz: opakowanie nie większe niż 4 x 1 litr, w butelkach do 1 litra

e)   końcówki butelek od odczynników muszą być kompatybilne z automatycznym mieszadłem

CHEMIX

f)  oferowana przez Wykonawcę odczynniki muszą posiadać polskie świadectwo rejestracji  substancji niebezpiecznej oraz polskojęzyczne karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

REGENERACJA

Dla procesu wywoływania błony w celu uzyskania wymaganych parametrów w trakcie

przynajmniej jednego procesu:

a)  regeneracja wywoływacza nie większa niż 550 ml/m2 wywoływanej błony

b)  regeneracja utrwalacza     nie większa niż 600 ml/m2 wywoływanej błony

c)  końcówki butelek od odczynników musza być kompatybilne z automatycznym mieszadłem

CHEMIX

3) OGÓLNE:

a)  termin przydatności do użycia błon i odczynników min. 12 miesięcy od dnia dostawy. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji

b)   błony i odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta i być tej samej marki.

c)  W przypadku zaoferowania  produktów w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użytku i opakowaniach  po środkach niebezpiecznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca odebrał je na własny koszt

d)  Zamawiający zobowiązuje Dostawcę do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dostosowaniem przez autoryzowany serwis aparatu mammograficznego i  wywoływarki do parametrów oferowanych  przez dostawcę filmów i odczynników.

Dostosowanie obejmuje:

- kalibracje aparatu mammograficznego    .

- dostosowanie wywoływarki do oferowanych materiałów fotochemicznych

zakończone protokołem optymalizacji zawierającym wszystkie informacje o

pomiarach łącznie z wykresem krzywej charakterystycznej.

e) Wykonawca zobowiązuje dostawcę do wykonania optymalizacji procesu wywoływania  zakończonej protokołem zawierającym wszystkie pomiary łącznie z wykresem krzywej charakterystycznej i pokrycie wszelkich kosztów za jej wykonanie.

Uwagi :

1. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem i spełnia wymagane parametry techniczne

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów                                  w dostępnych materiałach   technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

……………….data………………….                                                       ………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej

2