## Załącznik nr 2 – 1 do SIWZ                                                                      ZOZ/DZP/PN/03/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

###### Aparat do znieczulania z kardiomonitorem dla dzieci i dorosłych – 1 kpl

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | APARAT DO ZNIECZULANIA |  |  |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok | Tak/ Podać |  |
| #### I | #### WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół | TAK/Podać |  |
| 2. | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | Podać |  |
| 3. | Blat do pisania | TAK |  |
| 4. | Szuflada na drobne akcesoria | TAK |  |
| 5. | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O | TAK |  |
| 6. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK/Podać |  |
| 7. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O | TAK |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut | TAK/Podać |  |
| 10. | Reduktor do butli O2 i N2O ze złączeniami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w przyłącze do aparatu | TAK |  |
| 11. | Ssak inżektorowy, napędzany tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny, 2 zbiorniki na wydzieliny. | TAK |  |
| 12. | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie | TAK |  |
| II | SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |  |  |
| 13. | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera | TAK |  |
| 14. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
| 15. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% | TAK |  |
| 16. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min lub niższy | TAK/Podać |  |
| III | UKŁAD ODDECHOWY |  |  |
| 17. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
| 18. | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji | TAK |  |
| 19. | Obejście tlenowe o dużej wydajności | ### TAK |  |
| 20. | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
| 21. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.5 L | TAK/Podać |  |
| 22. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
| 23. | Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia | TAK |  |
| 24. | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) | TAK |  |
| IV | TRYB WENTYLACJI |  |  |
| 25. | Respirator ze sterowaniem elektronicznym | TAK |  |
| 26. | Tryb ręczny | TAK |  |
| 27. | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 28. | Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta | TAK |  |
| 29. | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona | TAK |  |
| 30. | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 31. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 32. | Możliwość rozbudowy o tryb PS (Pressure Support) | TAK |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) | TAK |  |
| 34. | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode | TAK |  |
| V | REGULACJE |  |  |
| 35. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 (podać zakres) | TAK/Podać |  |
| 36. | Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min (podać zakres) | TAK/Podać |  |
| 37. | Reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1400 ml (podać zakres) | TAK/Podać |  |
| 38. | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) | TAK/Podać |  |
| 39. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa ( podać zakres) | TAK/Podać |  |
| 40. | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
| VI | ALARMY |  |  |
| 41. | Niskiej objętości minutowej | TAK |  |
| 42. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
| 43. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 44. | Alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
| 45. | Alarm Apnea ciśnienia, przepływu, CO2 | TAK |  |
| 46 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych | TAK |  |
| VII | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
| 47 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
| 48 | Pomiar objętości oddechu Vt | TAK |  |
| 49 | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
| 50 | Pomiar objętości minutowej MVspont | TAK |  |
| 51 | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
| 52 | Pomiar MVleak (przeciek) | TAK |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 54 | Ciśnienia średniego | TAK |  |
| 55 | Ciśnienia Plateau | TAK |  |
| 56 | Ciśnienia PEEP | TAK |  |
| 57 | Pomiar różnicy objętości wdechowej i wydechowej ΔV Zasady oceny punktowej: - Tak – 10 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 58 | Prezentacja VT, Pmax, Cpat z pętlą oddechową | TAK |  |
| 59 | Częstości oddychania | TAK |  |
| 60 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| 61 | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania | TAK/Podać |  |
| 62 | Możliwość rozwinięcia aparatu w przyszłości o mini trendy Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla) Zasady oceny punktowej: - Tak – 10 pkt, - Nie – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 63 | Kapnografia i kapnometria | TAK |  |
| 64 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka | TAK |  |
| 65 | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
| 66 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta | TAK/ Podać |  |
| 67 | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość | TAK |  |
| 68 | Zapamiętywanie pętli oddechowej (referencyjnej) | TAK |  |
| 69 | Możliwość rozwinięcia w przyszłości aparatu o zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora | TAK |  |
| VIII | INNE |  |  |
| 70 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
| 71 | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł | TAK |  |
| 72 | Wyposażenie aparatu: układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci – 2 szt; linie próbkujące do pomiaru gazów ( 2 szt.); pułapka wodna (2 szt.),; wapno z indykatorem (min. 1 szt. o poj. 5 L ), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu AGA oraz dodatkowy komplet z końcówkami DIN; wkłady jednorazowe do ssaków wraz z drenem o dł. min. 2 m – 2 szt. w zestawie | TAK/Podać |  |
| KARDIOMONITOR |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok | TAK |  |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 74 | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji , bez zakłócania pracy monitora | TAK |  |
| 75 | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim | TAK |  |
| 76 | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła | TAK |  |
| 77 | Konwekcyjne chłodzenie monitora | TAK |  |
| 78 | Zewnętrzny zasilacz do monitora Zasady oceny punktowej: - Tak – 10 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| II | EKRAN |  |  |
| 79 | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10,4” | TAK/Podać |  |
| 80 | Konfigurowany ekran | TAK |  |
| 81 | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – przynajmniej 5 | TAK/Podać |  |
| III | REJESTRACJA DANYCH |  |  |
| 82 | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/ drukarkę, przedstawić | TAK |  |
| 83 | Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej | TAK |  |
| 81 | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku, zapisanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów | TAK/Podać |  |
| IV | ZASILANIE |  |  |
| 82 | Sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |
| 83 | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 180 minut | TAK/Podać |  |
| V | MOCOWANIE MONITORA |  |  |
| 84 | Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu na ramieniu. W ofercie cenowej ujęte odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki | TAK |  |
| 85 | Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne | TAK |  |
| VI | MIERZONE PARAMETRY I MODUŁY POMIAROWE |  |  |
| 86 | EKG | TAK |  |
| 87 | Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
| 88 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii | TAK |  |
| 89 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | TAK |  |
| 90 | W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń | TAK |  |
| 91 | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5% | ### TAK/Podać |  |
| VII | MONITOROWANIE ARYTMII |  |  |
| 92 | Monitorowanie arytmii- podstawowe | ### TAK |  |
| 93 | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii | ### TAK/Podać |  |
| VIII | POMIAR ODDECHU |  |  |
| 94 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu | ### TAK |  |
| 95 | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech na minutę | ### TAK |  |
| 96 | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym | ### TAK |  |
| IX | POMIAR SATURACJI (SPO2) |  |  |
| 97 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | ### TAK |  |
| 98 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec 1szt. czujnika wielorazowego | ### TAK |  |
|  | System monitorowania Nellcor zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | ### TAK |  |
| X | NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza | ### TAK |  |
|  | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 4 godzin | ### TAK/Podać |  |
|  | Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych | ### TAK |  |
|  | W komplecie przewód i zestaw mankietów wielorazowych dla dzieci i dorosłych, 5 różnych rozmiarów, mankiety pomiarowe bez lateksu | ### TAK |  |
|  | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5mmHg | ### TAK/Podać |  |
| XI | POMIAR TEMPERATURY, DWA TORY POMIAROWE |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz temperatury i różnicy temperatur | ### TAK |  |
|  | W komplecie dwa czujniki temperatury : skóry | ### TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0.1 oC | ### TAK/Podać |  |
|  | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o monitorowanie ciśnienia krwi metodą inwazyjną z min. 4 kanałów, EEG, gazy anestetyczne | ### TAK/Podać |  |
|  | Monitorowanie zwiotczenia pacjenta wraz z zestawem akcesoriów; moduł sterowany z poziomu monitora | ### TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków | ### TAK |  |
| XII | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |  |  |
|  | Inwazyjny Pomiar Ciśnienia z 2 kanałów; przygotowanie pod przetworniki transpak | ### TAK |  |
| XIII | POMIAR BIS |  |  |
|  | Pomiar świadomości mózgowej za pomocą modułu BIS; moduł sterowany z poziomu monitora; w komplecie min. 50 szt. elektrod pomiarowych | ### TAK |  |
| XIV | UKŁADY ALARMOWE |  |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności , opisać | ### TAK |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów | ### TAK |  |
|  | Pamięć alarmów | ### TAK |  |
| XV | TRENDY |  |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | ### TAK/Podać |  |
|  | Rozdzielczość trendów min. 30 sek. | ### TAK/Podać |  |
| XVI | KOMUNIKACJA |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| VIII | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: Gwarancja min. 24 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt. Gwarancja 36 m-cy i więcej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej