## Załącznik nr 2 - 2 do SIWZ                                                                     ZOZ/DZP/PN/03/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

###### Aparat do USG do diagnostyki dzieci i dorosłych – 1 sztuka

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok | Tak |  |
| #### I | #### WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Lekki, mobilny aparat na kołach. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A. | TAK |  |
| 3. | Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED Minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli | TAK/Podać |  |
| 4. | Minimalna przekątna monitora 21” | TAK/Podać |  |
| 5. | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury; | TAK |  |
| 6. | Możliwość pochylenia monitora; | TAK |  |
| 7. | Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi | TAK/Podać |  |
| 8. | Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5-18 MHz, | TAK/Podać |  |
| 9. | Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK/Podać |  |
| 10. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 700 Zasady oceny punktowej: - 700 - 0 pkt - > 700 - 6 pkt | TAK/Podać |  |
| 11. | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler ≥ 200 | TAK/Podać |  |
| 12. | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. | TAK |  |
| 13. | Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16x | TAK/Podać |  |
| 14. | Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16x | TAK/Podać |  |
| 15. | Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 4 | ### TAK/Podać |  |
| 16. | Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s) | TAK |  |
| II | GŁOWICA SEKTOROWA |  |  |
| 17. | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz | TAK/Podać |  |
| 18. | Głębokość obrazowania ≥ 30 cm | TAK/Podać |  |
| 19. | Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; | TAK |  |
| 20. | Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |
| 21. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 3 częstotliwości | TAK/Podać |  |
| 22. | Kąt obrazowania min. 110 stopni | TAK/Podać |  |
| 23. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości | TAK/Podać |  |
| 24. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych | TAK/Podać |  |
| 25. | Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie; | TAK |  |
| III | GŁOWICA KONWEKSOWA |  |  |
| 26. | Głowica konweksowa , elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK/Podać |  |
| 27. | Kąt pola obrazowania min 55 stopni | TAK/Podać |  |
| 28. | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości Zasady oceny punktowej: - 2 częstotliwości - 0 pkt - > 2 częstotliwości – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| 29. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości Zasady oceny punktowej: - 2 częstotliwości - 0 pkt - > 2 częstotliwości – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| IV | GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA |  |  |
| 30. | Głowica mikrokonweksowa , pediatryczne, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 6,0 – 11,0 ± 1 MHz | TAK/Podać |  |
| 31. | Kąt pola obrazowania min 125 stopni | TAK/Podać |  |
| 32. | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości Zasady oceny punktowej: - 2 częstotliwości - 0 pkt - > 2 częstotliwości – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| 33. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości Zasady oceny punktowej: - 2 częstotliwości - 0 pkt - > 2 częstotliwości – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| V | GŁOWICA LINIOWA |  |  |
| 34. | Głowica liniowa, elektroniczna wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 6,0 – 12,0 MHz | TAK/Podać |  |
| 35. | Szerokość pola obrazowania 39 mm±5%, | TAK/Podać |  |
| 36. | Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości Zasady oceny punktowej: - 2 częstotliwości - 0 pkt - > 2 częstotliwości – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| 37. | Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości Zasady oceny punktowej: - 2 częstotliwości - 0 pkt - > 2 częstotliwości – 3 pkt | TAK/Podać |  |
| #### IV | #### TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 38 | 2D Podział ekranu na dwa i cztery obrazy; Obrazowanie w technice 2 harmonicznej; Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku; | TAK/Podać |  |
| 39 | 2D+M, M-mode. | TAK |  |
| 40 | Kolor M-mode. | TAK |  |
| 41 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 7,5 m/s; Zakres regulacji korekcji kąta: ± 0 – 90°; Regulacja wielkości bramki 1 – 14 mm; Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku; Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku | TAK/Podać |  |
| 42 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D; | TAK |  |
| 43 | Kolor Doppler Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) ≥ ±2,75 m/s; Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D); | TAK |  |
| 44 | Power doppler. | TAK |  |
| 45 | Tkankowy doppler spektralny. | TAK |  |
| 46 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 47 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex). | TAK |  |
| 48 | Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. | TAK |  |
| 49 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta; | TAK |  |
| 50 | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy; | TAK |  |
| V | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 51 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D ≥ 5000 obrazów 2D Zasady oceny punktowej: - 5000 obrazów – 0 pkt - >5000 obrazów – 6 pkt | TAK/Podać |  |
| 52 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB. | TAK/Podać |  |
| 53 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu). | TAK/Podać |  |
| 54 | Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB | TAK/Podać |  |
| 55 | Videoprinter monochromatyczny | TAK |  |
| 56 | Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. | TAK |  |
| VI | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 57 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego • kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’ (wymienić) • naczyniowe: PS. ED, PI, RI (wymienić) | TAK/Podać |  |
| 58 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE | TAK/Podać |  |
| 59 | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych | TAK |  |
| 60 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO ( wymienić) | TAK |  |
| 61 | Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego | TAK |  |
| VII | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU |  |  |
| 62 | Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | TAK |  |
| 63 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |
| 64 | „Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW, o częstotliwości 2 MHz | TAK/Podać |  |
| 65 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 ±1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK/Podać |  |
| 66 | Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa pediatryczna o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 7 do 10±1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min. 0-180 stopni | TAK |  |
| 67 | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica neonatologiczna do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 11,0 ± 1 MHz Głębokość obrazowania ≥ 20 cm; Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D; Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą ≥ 2 częstotliwości; Kąt obrazowania min. 90 stopni; Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego; Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. | TAK/Podać |  |
| 68 | Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica pediatryczna do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 3,0 – 8,0 ± 1 MHz. Głębokość obrazowania ≥ 30 cm; Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym; Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D; Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 2 częstotliwości; Kąt obrazowania min. 110 stopni; Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości; Obrazowanie w technice 2 harmonicznej - minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych. | TAK/Podać |  |
| 69 | Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu. | TAK |  |
| 70 | Anatomiczny kolorowy M-mode | TAK |  |
| 71 | Głowica liniowa typu „hokej” do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe. | TAK |  |
| VIII | INNE |  |  |
| 72 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| IX | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 36 m-cy (bezpłatne- wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: - Gwarancja min. 36 m-cy do 41 m-cy– 0 pkt. - Gwarancja 42 m-ce i więcej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej