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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2

Aparat do USG do diagnostyki dzieci i dorosłych – 1 sztuka
	Producent/kraj:

	Model aparatu

	L.P.
	
Warunki wymagane i podlegające ocenie
	Wartość wymagana
TAK/NIE
	Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe 

	1
	2
	3
	4

	
	Parametry ogólne
	
	

	1.
	Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok
	Tak
	

	I
	WYMAGANIA OGÓLNE
	
	

	1.
	Lekki, mobilny aparat na kołach.
	TAK
	

	2.
	Zasilanie sieciowe 220-240V/16A.
	TAK
	

	3.
	Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED
Minimalna rozdzielczość 1200x800 pixeli
	TAK/Podać
	

	4.
	Minimalna przekątna monitora 21”
	TAK/Podać
	

	5.
	Możliwość obrotu monitora względem klawiatury;
	TAK
	

	6.
	Możliwość pochylenia monitora;
	TAK
	

	7.
	Ekran dotykowy min. 8” z przyciskami funkcyjnymi
	TAK/Podać
	

	8.
	Minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5-18 MHz,
	TAK/Podać
	

	9.
	Maksymalna głębokość obrazowania ≥ 30 cm
	TAK/Podać
	

	10.
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 700
Zasady oceny punktowej:
- 700 - 0 pkt 
- > 700  - 6 pkt
	TAK/Podać
	

	11.
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler ≥ 200
	TAK/Podać
	

	12.
	Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej.
	TAK
	

	13.
	Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16x
	TAK/Podać
	

	14.
	Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16x
	TAK/Podać 
	

	15.
	Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 4
	TAK/Podać
	

	16.
	Wbudowany układ UPS umożliwiający przejazd aparatu pomiędzy stanowiskami bez konieczności jego wyłączania (start krótszy niż 10s)
	TAK
	

	II
	GŁOWICA SEKTOROWA
	
	

	17.
	Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 3,8 MHz
	TAK/Podać
	

	18.
	Głębokość obrazowania ≥ 30 cm
	TAK/Podać
	

	19.
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym;
	TAK
	

	20.
	Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D;
	TAK
	

	21.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 3 częstotliwości
	TAK/Podać
	

	22.
	Kąt obrazowania min. 110 stopni
	TAK/Podać
	

	23.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości
	TAK/Podać
	

	24.
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej;
minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych
	TAK/Podać
	

	25.
	Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie;
	TAK
	

	III
	GŁOWICA KONWEKSOWA
	
	

	26.
	Głowica konweksowa , elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  2,0 – 5,0 MHz  
	TAK/Podać
	

	27.
	Kąt pola obrazowania  min 55 stopni
	TAK/Podać
	

	28.
	Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości
Zasady oceny punktowej:
- 2 częstotliwości - 0 pkt
- > 2 częstotliwości – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	29.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości
Zasady oceny punktowej:
- 2 częstotliwości - 0 pkt
- > 2 częstotliwości – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	IV
	GŁOWICA MIKROKONWEKSOWA
	
	

	30.
	Głowica mikrokonweksowa , pediatryczne,  elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  6,0 – 11,0 ± 1 MHz  
	TAK/Podać
	

	31.
	Kąt pola obrazowania  min 125 stopni
	TAK/Podać
	

	32.
	Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości
Zasady oceny punktowej:
- 2 częstotliwości - 0 pkt
- > 2 częstotliwości – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	33.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości
Zasady oceny punktowej:
- 2 częstotliwości - 0 pkt
- > 2 częstotliwości – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	V
	GŁOWICA LINIOWA
	
	

	34.
	Głowica liniowa, elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  6,0 – 12,0 MHz  
	TAK/Podać
	

	35.
	Szerokość pola obrazowania  39 mm±5%,  
	TAK/Podać
	

	36.
	Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości
Zasady oceny punktowej:
- 2 częstotliwości - 0 pkt
- > 2 częstotliwości – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	37.
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości
Zasady oceny punktowej:
- 2 częstotliwości - 0 pkt
- > 2 częstotliwości – 3 pkt
	TAK/Podać
	

	IV
	TRYBY OBRAZOWANIA 
	
	

	38
	2D 
Podział ekranu na dwa i cztery obrazy;
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej;
Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku;
	TAK/Podać
	

	39
	2D+M, M-mode.
	TAK
	

	40
	Kolor M-mode.
	TAK
	

	41
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D)
Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie ≥ 7,5 m/s;
Zakres regulacji korekcji kąta: ± 0 – 90°;
Regulacja wielkości bramki 1 – 14 mm;
Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku;
Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku
	TAK/Podać
	

	42
	Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D)
Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D;
	TAK
	

	43
	Kolor Doppler
Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) ≥ ±2,75 m/s;
Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D);
	TAK
	

	44
	Power doppler.
	TAK
	

	45
	Tkankowy doppler spektralny.
	TAK
	

	46
	Kolorowy doppler tkankowy
	TAK
	

	47
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex).
	TAK
	

	48
	Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler.
	TAK
	

	49
	Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta;
	TAK
	

	50
	Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy;
	TAK
	

	V
	ARCHIWIZACJA
	
	

	51
	Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D ≥ 5000 obrazów 2D
Zasady oceny punktowej:
· 5000 obrazów – 0 pkt
· >5000 obrazów – 6 pkt
	TAK/Podać
	

	52
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB.
	TAK/Podać
	

	53
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB,  formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu).
	TAK/Podać
	

	54
	Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB
	TAK/Podać
	

	55
	Videoprinter monochromatyczny
	TAK
	

	56
	Możliwość bezpośredniego podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań.
	TAK
	

	VI
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE
	
	

	57
	Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego
•	kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’
 (wymienić)
•	naczyniowe: PS. ED, PI, RI  (wymienić)
	TAK/Podać 
	

	58
	Pomiary kardiologiczne
w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO 
w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE
	TAK/Podać
	

	59
	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych
	TAK
	

	60
	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO ( wymienić)
	TAK
	

	61
	Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego
	TAK
	

	VII
	MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU
	
	

	62
	Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej.
	TAK
	

	63
	Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej
	TAK
	

	64
	„Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW,  o częstotliwości 2 MHz
	TAK/Podać
	

	65
	Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 ±1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min.  0-180 stopni
	TAK/Podać
	

	66
	Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa pediatryczna o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 7 do 10±1 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min.  0-180 stopni
	TAK
	

	67
	Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica neonatologiczna  do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 6,0 – 11,0 ± 1 MHz
Głębokość obrazowania ≥ 20 cm;
Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym;
Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D;
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą ≥ 2 częstotliwości;
Kąt obrazowania min. 90 stopni;
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego;
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej.
	TAK/Podać
	

	68
	Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica pediatryczna do badań kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 3,0 – 8,0 ± 1 MHz.
Głębokość obrazowania ≥ 30 cm;
Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym;
Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D;
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą minimum 2 częstotliwości;
Kąt obrazowania min. 110 stopni;
Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego minimum 3 częstotliwości;
Obrazowanie w technice 2 harmonicznej - minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych.
	TAK/Podać
	

	69
	Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu.
	TAK
	

	70
	Anatomiczny kolorowy M-mode
	TAK
	

	71
	Głowica liniowa typu „hokej”  do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział  7,0 – 18,0 MHz +/-1MHz , liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min. 160, obrazowanie trapezowe.
	TAK
	

	VIII
	INNE
	
	

	72
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim 
	TAK
	

	

	IX
	TERMIN DOSTAWY
Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy
	TAK
	



	
WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE


	1.
	Gwarancja min. 36 m-cy (bezpłatne- wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
Zasady oceny punktowej:
- Gwarancja min. 36 m-cy do 41 m-cy– 0 pkt.
- Gwarancja 42 m-ce i więcej – 10 pkt
	TAK(PODAĆ)
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
 - w okresie gwarancji – 24 godziny
 - po okresie gwarancji – 48 godzin
	
TAK
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii:
 - w okresie gwarancji - 3 dni
 - po okresie gwarancji – 5 dni
	

TAK
	

	4.
	 Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany.
	TAK
	

	5.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania  naprawy gwarancyjnej
	 TAK
	

	6.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy  w okresie gwarancji – 3
	TAK
	

	7.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu
	TAK
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	TAK
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	TAK
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	TAK
	

	11. 
	Instalacja i uruchomienie
	TAK
	

	12.
	Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	




Uwagi :
1. Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.


                                                                                                   ……………….data………………….   


                                          		                                                ………………………………..
                                                                                                         Podpis                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                       osoby/osób upoważnionej
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