## Załącznik nr 2 – 3 do SIWZ                                                                 ZOZ/DZP/PN/03/19

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3

###### Respirator do wentylacji dzieci i dorosłych – 1 sztuka

| Producent/kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model aparatu |  |  |  |
| L.P. | Warunki wymagane i podlegające ocenie | Wartość wymagana TAK/NIE | Wartość oferowana. Potwierdzenie parametru, numery katalogowe |
| 1 | #### 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Rok produkcji – fabrycznie nowe, 2018 lub 2019 rok | Tak |  |
| #### I | #### WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator montowany na kolumnie (możliwość zamontowania na kolumnie, posiadanej przez Zamawiającego - Draeger Agila) | TAK |  |
| 2. | Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym | Podać |  |
| 3. | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | TAK |  |
| 4. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |
| 5. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | TAK |  |
| 6. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% | TAK |  |
| 7. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy | TAK |  |
| 8. | Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym. Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| II | TRYBY WENTYLACJI | TAK |  |
| 9. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | TAK |  |
| 10. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  |
| 11. | Wentylacja spontaniczna | TAK |  |
| 12. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK |  |
| 13. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV | TAK |  |
| 14. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | TAK |  |
| 15. | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | ### TAK |  |
| 16. | Wdech manualny | TAK |  |
| 17. | Oddech kontrolowany objętością VCV | TAK |  |
| 18. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK |  |
| 19. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | TAK |  |
| 20. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | TAK |  |
| 21. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | TAK |  |
| 22. | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Wentylacja Wspomagana Adaptacyjnie z automatycznym dostosowaniem poziomu PEEP i FiO2 oraz wentylacji minutowej zgodnie z algorytmem inteligentnej wentylacji w zależności od zmierzonych parametrów życiowych pacjenta lub Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego oferowanego respiratora lub Moduł do każdego respiratora wraz z min 50 akcesoriami przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego | TAK |  |
| 23. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | TAK |  |
| #### III | #### PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |
| 24. | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | TAK |  |
| 25. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | TAK |  |
| 26. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do150 l/min | TAK |  |
| 27. | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | TAK |  |
| 28. | Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s | TAK |  |
| 29. | Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | TAK |  |
| 30. | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | TAK |  |
| 31. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | TAK |  |
| 32. | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | TAK |  |
| 33. | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | TAK |  |
| 34. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% Zasady oceny punktowej: - za spełnienie wymogu - 0 pkt - za większy zakres - 2 pkt | TAK/Podać |  |
| 35. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 15 l/min | TAK |  |
| 36. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,4 do 15 cmH2O Zasady oceny punktowej: - za brak funkcji lub w mniejszym zakresie regulacji - 0 pkt - za ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w podanym lub szerszym zakresie – 2 pkt | NIE/Podać |  |
| 37. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | TAK |  |
| #### IV | #### POMIARY PARAMETRÓW |  |  |
| 38 | Pomiar poziomu dwutlenku węgla zintegrowany z respiratorem. Prezentacja krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 39 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 40 | Pomiar całkowitej częstości oddychania | TAK |  |
| 41 | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 42 | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | TAK |  |
| 43 | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 44 | Pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
| 45 | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 46 | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | TAK |  |
| 47 | Pomiar ciśnienia plateau | TAK |  |
| 48 | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | TAK |  |
| 49 | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | TAK |  |
| 50 | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta | TAK |  |
| 51 | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | TAK |  |
| 52 | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 53 | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | TAK |  |
| 54 | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | TAK |  |
| 55 | Kontrola objętości przecieku w fazie wdechu z funkcją kompensacji nieszczelności Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 56 | Kontrola przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP funkcją kompensacji nieszczelności Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| V | MONITOR GRAFICZNY |  |  |
| 57 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji Zasady oceny punktowej: - za spełnienie wymogu - 0 pkt - za przekątną >14” - 2 pkt | TAK/ Podać przekątną całkowitą |  |
| 58 | Dodatkowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu Zasady oceny punktowej: - Tak – 6 pkt, - Nie – 0 pkt | NIE/Podać |  |
| 59 | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 60 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK |  |
| 61 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | TAK |  |
| 62 | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej Zasady oceny punktowej: - za spełnienie wymogu - 0 pkt - za >48 h - , 2 pkt | TAK/Podać |  |
| #### VI | #### ALARMY / SYGNALIZACJA |  |  |
| 63 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 64 | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 65 | Alarm zaniku zasilania sieciowego | TAK |  |
| 66 | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  |
| 67 | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | TAK |  |
| 68 | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | TAK |  |
| 69 | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
| 70 | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 71 | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  |
| 72 | Alarm wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 73 | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
| 74 | Alarm wysokiej częstości oddechów | TAK |  |
| 75 | Alarm wysokiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 76 | Alarm niskiej objętości oddechowej | TAK |  |
| 77 | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK |  |
| 78 | Alarm rozłączenia układu pacjenta | TAK |  |
| 79 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  |
| #### VII | #### INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 81 | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV przy BIPAP lub BILEVEL lub APRV | TAK/Podać |  |
| 82 | Próba oddechu spontanicznego SBT Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 83 | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | TAK |  |
| 84 | Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | TAK |  |
| 85 | Wentylacja bezpieczeństwa. Respirator posiada, możliwość (zdublowane niektóre elementy) prowadzenia wentylacji pacjenta nawet przy uszkodzeniu niektórych elementów pneumatyki i elektroniki. Respirator alarmuje i informuje o uszkodzeniu ale nadal kontynuuje wentylację. Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 86 | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | NIE/Podać |  |
| 87 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 88 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | TAK |  |
| 89 | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | TAK |  |
| 90 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK |  |
| 91 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | ### TAK |  |
| 92 | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla respiratora (2 szt. wielorazowe). | ### TAK |  |
| 93 | Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie urządzenia bez filtra Zasady oceny punktowej: - Tak – 2 pkt, - Nie – 0 pkt. | ### NIE/Podać |  |
| 94 | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora (2 szt. wielorazowe) | ### TAK |  |
| 95 | Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora | ### TAK |  |
| 96 | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | ### TAK |  |
| 97 | Kompletny układ oddechowy 10 szt. | ### TAK |  |
| 98 | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami intubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw T + dodatkowo drugi wielorazowy element nebulizujący umieszczany w układzie oddechowym | ### TAK |  |
| 99 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | ### TAK |  |
| 100 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| VIII | TERMIN DOSTAWY Max. do 6 tygodni od dnia podpisania umowy | TAK |  |

| WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU ORAZ SZKOLENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-cy (bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności Zasady oceny punktowej: Gwarancja min. 24 m-ce do 35 m-cy – 0 pkt. Gwarancja 36 i więcej – 10 pkt | TAK(PODAĆ) |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy - w okresie gwarancji – 24 godziny - po okresie gwarancji – 48 godzin | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - w okresie gwarancji - 3 dni - po okresie gwarancji – 5 dni | TAK |  |
| 4. | Jeżeli czas usunięcia awarii będzie trwał dłużej niż 72 godziny, Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu zastępczego o parametrach niegorszych niż oferowany. | TAK |  |
| 5. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | TAK |  |
| 6. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | TAK |  |
| 7. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu | TAK |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | TAK |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | TAK |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | TAK |  |
| 11. | Instalacja i uruchomienie | TAK |  |
| 12. | Przeprowadzenie szkolenia (wliczone w cenę oferty) 10 użytkowników pracujących w trybie zmianowym w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem, w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Uwagi :

- Zapis w kolumnie 3 „TAK” należy traktować jako wymóg graniczny (wymagany), którego niespełnienie skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy pzp).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez wykonawcę parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Niniejszym oświadczam/y, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązuję/emy się, w przypadku wygrania  przetargu, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczam/y, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenia są kompletne i będą, po montażu i zainstalowaniu, gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

……………….data………………….

………………………………..

Podpis

osoby/osób upoważnionej