## ZOZ/DZP/ZO/4/26                                                                                      Załącznik nr 2

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Morcelator - zestaw

| L.p. | PRZEDMIOT | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jednostka sterująca morcelatora – konsola - z kablem sieciowym o długości min. 1 m, max.3 m - na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego - ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę - wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę) - zmiana kierunku obrotów - wymiary jednostki sterującej 120/180/110 mm +/- 10 mm (szerokość/ głębokość/ wysokość), - waga 1,8 kg (+/- 0,1 kg) - obudowa w kolorze białym - wyświetlacz cyfrowy | 1 szt. |
| 2 | Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji. | 1 szt. |
| 3 | Sterowanie nożne z kablem min. 3 m, stopień ochrony IPX8. Funkcja zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej. | 1 szt. |
| 4 | Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3 m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową: - maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny, - maksymalny moment obrotowy 80 Ncm - przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji | 1 szt. |
| 5 | Uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna. | 1 szt. |
| 6 | Zestaw do morcelacji śr. 20 mm, zawierający: - Rurka (tuba) tnąca do morcelatora śr. 20 mm przeznaczony do sterylizacji - Obturator do morcelatora, śr. 20 mm przeznaczony do sterylizacji - Kaniula zewnętrzna do morcelatora, śr. 20 mm przeznaczona do sterylizacji | 1 kpl. |
| 7 | Uszczelki zapasowe: - uszczelka typu daszek (10szt.) 12-15 mm - płaska niebieska (10 szt.) 12-20 mm | 1 op. 1 op. |
| 8 | Środki do czyszczenia i konserwacji: - olej do smarowania i konserwacji w sprayu, puszka o poj. min. 500 ml - olej do czyszczenia w sprayu, puszka o poj. min. 500 ml - adapter do oleju | 1 szt. 1 szt. 2 szt. |
| 9 | Środek hemostatyczny w postaci proszku z aplikatorem min.3g | 5 szt. |
| 10 | Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3 częściowe: wkład roboczy - insert, szaft, rączka z obrotowym pierścieniem, śr.10 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Claw Grasper, obie bransze ruchome, 2x3 zęby, rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, rączka łączona z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrz pochodnych czynników chemicznych, rączka z podwójną funkcją pracy: z zamkiem bądź bez zamka, szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem. | 1 kpl. |
| 11 | Kontener do sterylizacji bezobsługowy, typu Sterisafe Duro A3 Plus, Bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego,odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na min.100 sterylizacji bądź min. rok. Wymiary zewnętrzne : 450*292*102 mm,(+/- 50 mm) Możliwydo dezynfekcji preparatami o ph wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymujący sterylność do 12mcy.Kontener z matą spodnią kolczatką oraz matą silikonową typu jeż. | 1 kpl. |
| 12 | Pętle do nadszyjkowej resekcji macicy: pętle jednorazowego użytku, śr. 65 mm, opakowanie 10 szt., pętle jednorazowego użytku, śr. 125 mm, opakowanie 10 szt. | 10 szt. 10 szt. |
| 13 | Manipulator maciczny – kompletny zestaw: 6 końcówek w rozmiarach: - 8x80mm, - 10x100mm - 3x45mm - 3x55mm - 3,2x34mm - 3,2x45 mm | 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. |

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności | Tak/ podać |  |
| 2. | Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy – 48 godzin w dni robocze | Tak/ podać |  |
| 3. | Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: - bez użycia części zamiennych - 3 dni - z użyciem części zamiennych – 5 dni | Tak/ podać |  |
| 4. | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej | Tak |  |
| 5. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3 | Tak |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem. | Tak/ podać |  |
| 7. | W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca |  |  |
| 8. | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat | Tak |  |
| 9. | Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
| 10. | Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej. | Tak |  |
| 11. | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 12. | Instalacja i uruchomienie Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty). | Tak |  |

# Oświadczam, iż oferowane urządzenie spełnia wyżej opisane parametry techniczne.

...................................	                                                                         ....................................................

data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej