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ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _GoBack]Morcelator - zestaw
	L.p.
	PRZEDMIOT
	ILOŚĆ

	1.
	 Jednostka sterująca morcelatora – konsola
- z kablem sieciowym o długości min. 1 m, max.3 m
- na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego
- ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę
- wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę)  
- zmiana kierunku obrotów
- wymiary jednostki sterującej  120/180/110 mm +/- 10 mm (szerokość/ głębokość/ wysokość),
- waga 1,8 kg (+/- 0,1 kg)
- obudowa w kolorze białym
- wyświetlacz cyfrowy
	1 szt.

	2
	Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji.
	1 szt.

	3
	Sterowanie nożne z kablem min. 3 m, stopień ochrony IPX8. Funkcja zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę nacisku na włącznik nożny w zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej.
	1 szt.

	4
	Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3 m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową:
- maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę autoklawowalny,
- maksymalny moment obrotowy 80 Ncm
- przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji
	1 szt.

	5
	Uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła, autoklawowalna.
	1 szt.

	6
	Zestaw do morcelacji śr. 20 mm,  zawierający:
· Rurka (tuba) tnąca do morcelatora śr. 20 mm przeznaczony do sterylizacji
· Obturator do morcelatora, śr. 20 mm przeznaczony do sterylizacji
· Kaniula zewnętrzna do morcelatora, śr. 20 mm przeznaczona do sterylizacji
	1 kpl.

	7
	Uszczelki zapasowe:
- uszczelka typu daszek (10szt.) 12-15 mm
- płaska niebieska (10 szt.) 12-20 mm
	
1 op.
1 op.

	8
	Środki do czyszczenia i konserwacji:
- olej do smarowania i konserwacji w sprayu, puszka o poj. min. 500 ml 
- olej do czyszczenia w sprayu, puszka o poj. min. 500 ml 
- adapter do oleju
	
1 szt.
1 szt.
2 szt.

	9
	Środek hemostatyczny w postaci proszku z aplikatorem min.3g 
	5 szt.

	10
	Wielorazowe kompletne narzędzie laparoskopowe, 3 częściowe: wkład roboczy - insert, szaft, rączka z obrotowym pierścieniem, śr.10 mm, długość 330 mm, kleszcze typu Claw Grasper, obie bransze ruchome, 2x3 zęby, rączka z zamkiem z podłączeniem do koagulacji, ze spoczynkiem na palec; narzędzie rozbieralne, całkowicie autoklawowalne, rączka łączona z ramieniem roboczym narzędzia za pomocą systemu kulkowego i nakrętki, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon) łączącego dobre właściwości mechaniczne z odpornością na wysoką temperaturę oraz odpornością na działanie zewnątrz pochodnych czynników chemicznych, rączka z podwójną funkcją pracy: z zamkiem bądź bez zamka, szaft narzędzia ze wzmocnieniem od strony nakrętki w postaci rozszerzenia z oringiem.
	1 kpl.

	11
	Kontener do sterylizacji bezobsługowy, typu Sterisafe Duro A3 Plus, Bezuszczelkowy, wykonany z tworzywa polimerowego,odpornego na nacisk, zarysowania, z dwoma teflonowymi filtrami, które wystarczają na min.100 sterylizacji bądź min. rok. Wymiary zewnętrzne : 450*292*102 mm,(+/- 50 mm) Możliwydo dezynfekcji preparatami o ph wyższym niż 10, transparentny materiał, odpowiedni do sterylizacji parowej, gazowej i plazmowej bez pakowania w papier folię. Utrzymujący sterylność do 12mcy.Kontener z matą spodnią kolczatką oraz matą silikonową typu jeż.
	1 kpl.

	12
	Pętle do nadszyjkowej resekcji macicy:
pętle jednorazowego użytku, śr. 65 mm, opakowanie 10 szt.,
pętle jednorazowego użytku, śr. 125 mm, opakowanie 10 szt.

	
10 szt.
10 szt.

	13
	Manipulator maciczny – kompletny zestaw: 6 końcówek w rozmiarach:
- 8x80mm,
- 10x100mm
- 3x45mm
- 3x55mm
- 3,2x34mm
- 3,2x45 mm
	
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.








	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

	1.
	Gwarancja min. 24 m-ce (bezpłatne – wliczone w cenę oferty przeglądy w okresie gwarancji, min. 1x/rok lub częściej, zgodnie z zaleceniami producenta – jeżeli dotyczy) wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności
	Tak/ podać
	

	2.
	Czas reakcji liczony od przyjęcia zgłoszenia do momentu podjęcia naprawy
– 48 godzin w dni robocze
	
Tak/ podać
	

	3.
	 Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu zdiagnozowania awarii: 
 - bez użycia części zamiennych - 3 dni 
 - z użyciem części zamiennych – 5 dni
	

Tak/ podać
	

	4.
	 Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwania naprawy gwarancyjnej
	 Tak
	

	5.
	 Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji – 3
	Tak
	

	6.
	Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta aparatu. Na terenie Polski. Podać dane kontaktowe z serwisem.
	Tak/ podać
	

	7.
	W przypadku awarii w okresie gwarancji koszt przyjazdu, dostawy pokrywa Wykonawca
	
	

	8.
	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru - 10 lat
	Tak
	

	9.
	Serwis pogwarancyjny przez okres, co najmniej 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Tak
	

	10.
	Paszport techniczny, instrukcje obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej.
	Tak
	

	11.
	Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego 
	Tak
	

	12.
	Instalacja i uruchomienie
Wszelkiego rodzaju koszty związane z dodatkowym licencjonowaniem oraz integrowaniem dostarczonych urządzeń z rozwiązaniami posiadanymi przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca – jeżeli dotyczy (wliczone w cenę oferty).
	Tak
	




Oświadczam, iż oferowane urządzenie spełnia wyżej opisane parametry techniczne.
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               data                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
